МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение без делителя - 100В.

Миниатюрный осциллографический пробник Хамелеон D2

Краткие технические характеристики:

- полоса пропускания: 0...1 МГц;
- чувствительность: 50 мВ/дел...10 В/дел;
- скорость развертки: 0.5 мкс/дел...0.1 с/дел;
- максимальная частота дискретизации: 5 МГц;
- запуск развертки по фронту или по спаду: авто, однократный или внешним сигналом.

Инструкция пользователя

Включение питания производится длительным (1 сек) нажатием средней кнопкой.
Если при включении удерживается кнопка "ВНИЗ", то вызывается сервисное меню для настройки цвета, яркости и тона звукового сигнала. Кратковременное нажатие средней кнопки вызывает переход к рабочему режиму с сохранением изменённых настроек.
Если при включении удерживается кнопка "ВВЕРХ", то возвращаются настройки по умолчанию (как говорится "заводские").
В рабочем режиме перемещение по строке меню производится кнопками "ВЛЕВО"/"ВПРАВО", изменение выбранного параметра - кнопками "ВВЕРХ"/"ВНИЗ" (кроме режима выбора синхронизации, в котором кнопка "ВНИЗ" служит для захвата синхронизации в ждущем режиме).
Одновременным нажатием кнопок "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" в пункте чувствительности производится включение режима автоматического переключения чувствительности. Отмена - изменением чувствительности вручную кнопками "ВВЕРХ" или "ВНИЗ".
Одновременным нажатием кнопок "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" в пункте скорости развертки производится включение режима автоматического переключения скорости в диапазоне 10 мс/дел...0.5 мкс/дел. Отмена - изменением скорости вручную кнопками "ВВЕРХ" или "ВНИЗ".
В автоматическом режиме перед показаниями индицируется значок "*".
При одновременном нажатии кнопок "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" в пункте смещения луча происходит установка луча в позицию, сохраненную в памяти перед последним выключением;
При кратковременном нажатии средней кнопки происходит переход в режим анализа сигнала, где кнопкой "ВНИЗ" выбирается начальный и конечный маркеры, перемещение маркеров осуществляется кнопками "ВЛЕВО"\"ВПРАВО". Выход из режима анализа происходит нажатием средней кнопки.
Автоматическое гашение подсветки (примерно через 30 секунд после последнего нажатия кнопок) производится:
- в сервисном меню;
- в меню анализа, если не подключено внешнее питание;
- в рабочем режиме, если нет сигнала более 30 секунд (линия луч посередине экрана) и не подключено внешнее питание.
Автоматическое выключение питания (примерно через 15 минут):
- в сервисном меню, если не подключено внешнее питание или если подключено и завершена зарядка аккумулятора;
- после гашения подсветки в остальных режимах, если не подключено внешнее питание.
При подключении внешнего питания (5В) включается режим зарядки аккумулятора - зеленый значок батарейки меняет цвет на красный. После зарядки аккумулятора до напряжения 4.15 В процесс заряда прекращается и значок батарейки меняется на значок сетевой вилки - аккумулятор отключается и питание производится от внешнего источника (5В).
Выключение питания производится длительным (1-2сек) нажатием средней кнопки.

