# Согласование входных цепей при измерениях

Подключая осциллограф к исследуемой цепи, не следует забывать о том, что мы находимся в окружении электромагнитных полей. Эти поля создают «наводки» во входных цепях электронных приборов. Если наводки значительные, то осциллограмма окажется настолько «размытой», что понять что-либо будет невозможно.

Чтобы устранить наводки на соединительные проводники электронных приборов, все соединения, особенно на высоких частотах, выполняют коаксиальным кабелем. Коаксиальный кабель обладает емкостью и увеличивает общую входную емкость измерительных приборов.

При настройке отдельных блоков или одиночных каскадов осциллограф, подключенный к выходу исследуемого блока, играет роль последующего за ним каскада или блока.

Чтобы, при таком включении, осциллограмма отражала действительные процессы в налаживаемом блоке, входное сопротивление осциллографа должно быть таким же, как входное сопротивление последующего отключенного блока.

Так как в большинстве случаев входное сопротивление осциллографа много больше входного сопротивления отключенного каскада, выход настраиваемого блока шунтируют резистором R ш (рис. 3.16) такого сопротивления, чтобы общее сопротивление было равно входному сопротивлению отключенного блока

где R о – входное сопротивление осциллографа; R вх – входное сопротивление отключенного блока.

Если входное сопротивление осциллографа меньше входного сопротивления последующего отключенного блока, то между выходом ис-

Рис. 3.16. Параллельная согласующая ячейка

следуемого блока и входом осциллографа включают добавочный резистор R д (рис. 3.17)

где R о – входное сопротивление осциллографа; R вх – входное сопротивление отключенного блока.

При измерении высокочастотных напряжений большую роль играет согласование емкостей. Если входная емкость осциллографа Cо меньше выходной емкости отключенного блока, то параллельно шунтирующему резистору подключают шунтирующий конденсатор C ш (рис. 3.16), емкость которого равна

где C о – входная емкость осциллографа;

С вх – входная емкость отключенного блока. Если входная емкость осциллографа больше входной емкости отключенного блока, то следует уменьшить шунтирующее действие входа осциллографа, т. е. отделить его от исследуемого блока конденсатором C д (рис. 3.17), емкость которого равна:

где C о – входная емкость осциллографа;

С вх – входная емкость отключенного блока.

Приведенные формулы позволяют ориентировочно рассчитывать согласующую ячейку, однако для точных измерений высокочастотного напряжения сопротивление R д и емкость C д следует уточнить с помощью электронного вольтметра.

Заметив показания вольтметра, когда к его выходу подключен следующий блок, отключают этот блок и вместо него подключают осциллограф с согласующей ячейкой.

Если показания электронного вольтметра при этом не изменятся, то, следовательно, элементы согласующей ячейки подобраны правильно, в противном случае подбирают их более точно.

Рис. 3.17. Последовательная согласующая ячейка