TransistorTesterAVR Версия 1.08k  Карл-Хайнц 13 июля 2013

Глава 1 Особенности

1. Работает с ATmega8, ATmega168 или ATmega328.

2. Пока зрезультатов на 2x16 ЖК-дисплее

3. Одно нажатие кнопки с автоотключением.

4. Работа от аккумулятора возможна, так как ток закрытия только 20nA.

5. С версией 1.05k программного обеспечения способ сна Atmega168 или ATmega328 используется, чтобы уменьшить ток, если никакое измерение не требуется.

6. Автоматическое определение NPN и PNP биполярных транзисторов, N и P-канала MOSFET, JFET, диоды, двойные диоды, тиристоры и триаки.

7. Автоматическое определение расположения выводов  элемента.

8. Измерение коэффициента усиления и порогового напряжения база-эмиттер биполярного транзистора.

9. Дарлингтонские транзисторы идентифицируются по пороговому напряжению и коэффициенту усиления.

10. Обнаружение диода защиты биполярных транзисторов и MOSFET.

11. Измерение порогового напряжения затвора и полная ёмкость затвора MOSFET.

12. Измеряется и до двух резисторов и ёмкость с максимум четырьмя десятичными цифрами точности. Все символы обозначены номерам и исследования Тестера (1-3). Таким образом, потенциометр может также быть измерен.

13. Разрешение измерения резистора теперь до 0.01ом, измеряются значения  до 50 Мом

14. Один конденсатор может быть определён и измерен. Это показывают с символом и в четырёх разрядах. Ёмкость может быть от 25pF (8 МГц, 50pF 1MHz) до100mF. Разрешение может составить до 1 пФ (8MHz].

15. Для конденсаторов более 0.18µ FESR измеряется с разрешением 0.01ом и показывается с двумя значащими десятичными цифрами. Эта особенность только для ATmega по крайней мере с16K ﬂash памяти (ATmega168 или ATmega328).

16. Для конденсаторов с величиной выше 5000pF может быть определена потеря напряжения после импульса загрузки. Потеряна пряжения дает оценку для фактора качества конденсатора.

17. До двух диодов показывают с символом	или символ	в правильном порядке.  Дополнительно показывают прямое напряжения.

18 LED определяется как диод, прямое напряжение выше, чем нормальное.  Два в одном LED также определяются как два диода.

19. Стабилитроны могут быть обнаружены, если обратное напряжение пробоя ниже 4.5 В. Их показывают как два диода, Вы можете идентифицировать эту часть только по напряжениям. Внешние номера исследования, которые окружают диодные символы, идентичны в этом случае.  Вы можете идентифицировать реальный анод диода только по падению напряжения около 700 мВ!

20. Если больше чем 3 диодных части типа детектируются, число основанных диодов показывают дополнительно к подвести сообщению. Это может произойти только если диоды присоединены ко всем трем портам, и по крайней мере один стабилитрон. В этом случае Вы должны только соединить два исследования и измерение начала снова, один за другим.

21. Измерение параметров одиночного диода в обратном направлении. Биполярный транзистор может также быть проанализирован, если Вы подключаете базу и коллектор или эмиттер.

22. Только одно измерение необходимо, чтобы узнать связи выпрямительного моста.

23. Конденсаторы ниже 25pF обычно не определяются, но могут быть измерены вместе с параллельным диодом или параллельным конденсатором, по крайней мере 25pF. В этом случае Вы должны вычесть ёмкость подключенного параллельно элемента.

24. Для резисторов ниже 2100Ом также измерение индуктивности будет сделано,  если Ваш ATmega имеет, по крайней мере, 16K ﬂash память. Диапазон будет от 0.01mH до более, чем 20Гн, но точность не хороша. Результат измерения показывают только с единственным подключенным компонентом.

25. Время тестирования составляет приблизительно две секунды, только измерение ёмкости или индуктивности могут удлинить период.

26. Программное обеспечение может формироваться, чтобы позволить ряд измерений прежде, чем питание будет выключено.

27. Постройте в функции самопроверки с дополнительным генератором частоты на 50 Гц, чтобы проверить точность частоты генератора (только ATmega168 и ATmega328).

28. Выбираемое средство, чтобы калибровать внутреннее выходное сопротивление порта и смещение ноля при измерении ёмкости с самопроверкой (только ATmega168 и ATmega328). Внешний конденсатор с величиной между100 нФи20µF, подключенный к контактам 1 и 3 ,необходим, чтобы скомпенсировать напряжения смещения аналогового компаратора. Это может уменьшить ошибки измерения конденсаторов до 40µF. С тем же самым конденсатором коррекция напряжения к внутреннему опорному напряжению найдено для регулировки усиления ADC при измерении с внутренней опорой.

Тиристоры и триаки могут только быть обнаружены, если испытательный ток выше тока удержания. Некоторые тиристоры и триаки нуждаются в более высоких токах, чем этот тестер может поставить.  Доступный ток тестирования только 6mA! Заметьте, что все функции могут только быть использованы с мк с большей памятью программы, такой как ATmega168.

Внимание:	Удостоверьтесь, что конденсаторы разряжены перед подключением.

Тестер может быть повреждён прежде, чем Вы включили его. Есть только немного защиты в портах ATmega.

Дополнительное предупреждение требуется при попытке  проверить компоненты, установленные в схеме. В любом случае оборудование должно быть отсоединено от источника энергии, и Вы должны быть уверены, что никакое остаточное напряжение не остается в оборудовании.

Глава 2 Аппаратные средства

2.1	Схема Tester

Схема на рисунке 2.1 основана на схеме Маркуса Ф., из отчета [1] AVR-Transistortester. Измененные или перемещенные элементы отмечены зеленым  цветом, дополнительные части отмечены красным цветом.

Некоторые изменения внесены, потому что электронный выключатель питания создавал проблемы в некоторых реализациях. Поэтому резистор R7 уменьшен до 3.3 кОм. Конденсатор C2 уменьшен до 10 нФ, и R8 перемещен так, чтобы состояние порта PD6 не пыталось переключить конденсатор C2 непосредственно. Дополнительные блокирующие конденсаторы добавлены и должны быть помещены около выводов питания Atmega  и около стабилизатора напряжения.

Поскольку порты  PD7 и PC6 (СБРОС) являются единственными выводами, где подтягивающие резисторы необходимы, один дополнительный резистор на 27кОм добавлен к PD7 (вывод 13). С этой модификацией программное обеспечение отключает все внутренние подтягивающие резисторы ATmega. Добавлен дополнительный кварц с конденсаторами  22pF. Точность кварца обладает преимуществом более устойчивого измерения времени для того, чтобы измерить конденсатор. Новая версия программного обеспечения может использовать переключение масштаба напряжения ADC. Скорость переключения уменьшена внешним конденсатором C1 в AREF (21) вывод ATmega. Чтобы избежать замедления более,чем необходимо, ёмкость этого конденсатора должна быть уменьшена до 1 нФ. Удаление конденсатора C1 также возможно. Для того, чтобы приспособить программное обеспечение к фактической схеме смотрим варианты Makefile в главе 4 формирования.

Несколько различных вариантов резисторов R11/R12 циркулирует в интернете. Я приспособил свое программное обеспечение к оригиналу  Маркуса Ф. [1] с10 кОм и 3.3 кОм.

Дополнительное 2.5-вольтовое опорное напряжение, поданное на порт PC4 (ADC4), может использоваться, чтобы проверить и калибровать напряжение VCC, но не требуется. Вы можете использовать LM4040-AIZ2.5 (0.1%), LT1004CZ-2.5 (0.8%) или LM336-Z2.5 (0.8%) как ИОН. Дополнительный соединитель ISP был добавлен для упрощения загрузки новых версий программного обеспечения. Программное обеспечение может изменять назначение выводов портов D для удобства разводки ЖК-монитора. Следующая таблица 2.1 измененные назначения.

Для лучшей защиты ATmega вводится дополнительно схема 2.2. Контакты обесточенного реле защищают ATmega без питания. Контакты будут разомкнуты программно только при измерения.

Если UART не требуется, порт PC3 может использоваться в качестве аналогового входа для того, чтобы измерит ьвнешнее напряжение. Напряжение может составить до 50В с дополнительным 10:1 резистивным делителем, и может использоваться для того, чтобы измерить напряжение пробоя стабилитрона, может быть включено при низком уровнена портеPD7 ATmega, для измерения напряжение пробоя стабилитрона. Рисунок 2.3 показывает предложение для этого расширения. Тестер показывает внешнее напряжение, пока Вы держите кнопку нажатой. 40mA тока батареи используется этим расширением во время нажатия кнопки.

2.2	Указания для сборки Tester

ЖК-монитор 2x16 HD44780 может использоваться в Tester. Резисторы R1 - R6 важны для измерения и для этого резисторы 470 кОм и 680 Ом должны быть 0.1%, чтобы получить максимальную точность. ATmega8, ATmega168 и ATmega328 могут использоваться. Рекомендуется  ATmega168 илиATmega328, если Вы хотите использовать все функции.

Стабилизатор MCP1702-5002 рекомендуется как IC2, потому что потребляет только 2µA и может выдать 5В, если Ваше входное напряжение составляет только 5.4 В. Но это несовместимо с известным 78L05 .

После проверки, что все необходимые элементы на правильном месте, Вы должны сначала соединить батарею или электропитание к печатной плате без ЖК-монитора и микроконтроллера. Вы должны проверить, что напряжение на выводах питания мк и ЖК-монитора при нажатой кнопке ТЕСТ есть. Напряжение должно исчезнуть, если Вы отпускаете кнопку. Еслинапряжение в норме, тоВыдолжныотключить питаниеиправильно вставить мк.ТеперьВыможететакжесоединитьЖК-монитор. Проверьте, естьлиу выводовпитания ЖК-монитораправильнаясвязьс GND и VCCВашего устройства.

ЕслиВы уверены, чтовсевпорядке, повторносоединитепитание. ЕслиВыужезапрограммировалиATmega, Выможетенажать ТЕСТ. При нажатии кнопки подсветка ЖК-мониторадолжнавключиться. ЕслиВыотпускаетекнопку, LEDдолжен погаснуть.Заметьте, чтопрограммноеобеспечениедлямкдолжнобытьдляправильноготипапроцессора. ПрограммадляATmega8 неработает на ATmega168!

2.3	ПереключениедляверсийтестераразработаноМаркусомФ.

Контрользанапряжением, Еслипроблемасуществует, тестернемедленно отключится прикаждомвключении.

Сimyпредложилустановитьфьюзы(Makefile) контролязапонижением напряжения ATmegaна 4 В. Этоможетбытьпричиной, почемутестерсоздаёт проблемуспитаниемнапоследовательности. ПортPD6 пытаетсяпереключитьконденсатор C2 100 нФнауровень VCC, что вызывающий изменение напряжениянапряжения VCC (5 В). Конденсатор C2 можетбытьуменьшендо<10 нФбезпроблем. Есливозможно, прямаясвязь PD6 должнабытьзамененарезистором

Улучшениепитания схемы Частоэтапроблема - причина, еслитестерзапускается снажатиемкнопки, ноключнепосредственно отпускается. Проблемапорождена большим токомподсветкиЖК-монитора. Резистор R7 кбазе транзистора PNP T3 былоптимизировансвеличиной 27 кОм.Это слишкоммного, чтобысохранить потребление энергии. Чтобыулучшитьпереключениепри болеенизкомнапряжениембатареиилипри низком коэффициенте усиления транзистора PNP T3, Выдолжныуменьшитьсопротивление3.3 кОм.

Дополнительныйподтягивающий резисторпорта PD7Отсутствие подтягивающего резисторазаканчиваетсявыключением тестерассообщением«Timeout»послекороткоговременипоказа. Программноеобеспечениеформируется с опциейPULLUP_DISABLE, чтовсевнутренниеподтягивающие резисторыотключены. Поэтойпричиненапряжениепорта PD7 не определено, еслиуровеньнепереключенкнопкойилитранзистором T2 к GND. Одинвнешнийрезисторнапряжения27 кОмк VCC избегаетэтойошибки.

Конденсатор C1 в AREFМноговариантов проектовконденсаторана 100 нФна контактеAREF, какдизайнМаркусатакже. Покаопорное напряжение ADC никогданеизменяется, это - хорошеерешение. ПрограммноеобеспечениеTesterдля ATmega168/328 используетавтоматическийвыборвнутреннего 1.1-вольтового опорногонапряжения ADC, есливходноенапряжениениже 1 В. Сэтимрешениемлучшееразрешение ADC можетбытьдостигнутопри небольшихвходныхнапряжениях. Ксожалению, переключениеот 5Вдо 1.1-вольтовойопоры оченьмедленно. Дополнительноевремяожидания 10 мснужноучитывать поэтойпричине. Сизменениемвеличины до 1 нФ, этовремяожиданияможетбытьуменьшеносущественно. Янезаметилухудшения качестваизмерениясэтимизменением. Дажесудалённым конденсатором нетсущественногоизменениярезультатовизмерения. ЕслиВыпредпочитаетенеизменныйконденсатор, Выможетеотключить опцию NO_AREF_CAPвMakefile, для активации удлинения времени ожиданиявпрограмме.

Установка кварца на 8 МГц.Вы можете установить кварц на 8 МГц с задней стороны печатной платы непосредственно к выводам PB6 и PB7 (9 и 10). Мое собственное расширение было сделано безк онденсаторов 22pF. Это решение работало хорошо со всеми проверенными ATmega. Но это не требуется, чтобы использовать кварц. Вы можете все еще использоватьвнутренний генератор на 8 МГц, выбирая фьюзы для получения лучшего разрешения при постоянном времени измерения (значение ёмкости).

Сглаживание питающего напряжения оригинальная схема Маркуса. Показывает только один 100 нФ конденсатор по напряжению VCC. Это – ясно слишком маленькое сглаживание. Вы должны, по крайней мере, использовать 100 нФ около выводов питания ATmega и возле стабилизатора напряжения. Вход стабилизатора напряжения должен быть заблокирован 100 нФ также. Дополнительные конденсаторы10µF(электролитические или керамические) на входе и выходе стабилизатора напряжения повышают устойчивость напряжения. Керамический конденсатор10µF SMD легче использовать со стороны дорожек и имеет обычно более низкое значение ESR.

Выбор процессора ATmega использовании е основной функции тестера возможность ATmega8, ﬂash память в ней используется около 100%. Поскольку АТmega168 или процессоры ATmegа328 совместимы выводами с ATmega8, я могу рекомендовать замену. С ATmega168/328 Вы получаете следующие преимущества: самопроверка с автоматической калибровкой, улучшение качества измерения с автоматическим переключением масштаба ADC.

Измерение индуктивностей с сопротивлением ниже2100 Ом.

Измерение величины ESR конденсаторов с емкостью выше0.18µF. Разрешение при измерении резисторов ниже 10 Ом- 0.01Ом. Использование портаPC4 как последовательный выход.

2.4	Китайские клоны

Как я знаю, тестер выпускают вКитае в двух версиях. Первая модель первого дизайна Маркуса без порта ISP. ATmega8 помещен в гнездо, таким образом, Вы можете заменить его ATmega168 или ATmega328. Для этой версии Вы должны рассмотреть все ссылки раздела 2.3. Дополнительный керамический конденсатор на 100 нФ должен быть установлен поблизости VCC-GND и выводов AVCC-GND ATmega для лучшей стабилизации напряжения питания. Кроме того, Вы должны заметить, что, если Вы устанавливаете кварц на 8 МГц, у Вашего внешнего программатора ISP должны быть внешние часы для программирования.

Вторая версия тестера с компонентами SMD. Также установленATmega168 тип SMD с 32TQFP. К счастью, установлен разъём ISP с 10 контактами для программирования. Я проанализировал версию платы"2.1 2012/11/06". Одна ошибка- собрание части "D1", которая должна быть опорным напряжением точно2.5 В. Установлен  только стабилитрон. Это должно быть удалено. Вы можете установить LM4040AIZ2.5 или ИОН LT1004CZ-2.5 в этом месте. Недостающее опорное напряжение замечается программным обеспечением так, чтобы Вы не устанавливали опорное напряжение. Мой образец был поставлен с версией 1.02k программного обеспечения. Штепсель ISP с 10 контактами не был собран, и я должен установить перемычку от контакта ISP 6 к контакту ISP 10. Мой программатор ожидает связь GND в контакте 10, но у платы есть уровень GND только на контакте 4 и контакте 6 из ISP. Лейбл ATmega168 был стёрт, и не было никакой документации.  Фьюзы блокировки ATmega были установлены, таким образом никакое считывание не было возможно. Но я могу становить версию 1.05k программного обеспечения без проблем. У другого пользователя есть проблемы с той же самой версией 1.05k программного обеспечения. У этого пользователя есть китайская плата  "2.2 2012/11/26". Программное обеспечение работает без проблем, только если дополнительный100 нФ керамический конденсатор был помещен между выводами 18-AVCC и 21-GND около ATmega. Программное обеспечение 1.05k использует режим сна ATmega в течение времени ожидания. По этой причине ток изменяется часто и регулятор напряжения нагружается больше. Далее я заметил, что напряжение VCC заблокировано керамическим конденсатором на 100 нФ и с220µFэлектролитическим конденсатором поблизости 78L05. 9-вольтовое входное напряжение заблокировано теми же самыми конденсаторами, но не на входе стабилизатора, а в эмиттере транзистора PNP (параллель с батареей).  Дорожка от ATmega168 до испытательного порта очень тонкая, чтобы сопротивление100 мОм могло быть измерено. Это будет причиной измерения сопротивления 0.3Ом для двух соединённых выводов. Измерение ESR может обычно рассматривать это нулевой компенсацией.  Начинаясь с версии 1.07k программное обеспечение действительно учитывает это смещение для того, чтобы также измерять резисторы ниже10Ом.

2.5	Программированиемикроконтроллера

Явыпускаюпрограммноеобеспечениедлямксисходнымкодом. Разработка сделанасLinux (Ubuntu) иуправляетсясMakefile. Makefileдаёт уверенность, чтоВашепрограммноеобеспечениебудетсобраноспредварительно выбранными опциями Makefile. Некоторыегруппировки скомпилированы систочником. Пожалуйста, смотрите  ReadMe.txt файлвкаталогеSoftware/defaultикглаве 4. Урезультатакомпиляцииестьрасширения.hexи.eep. ОбычноименабудутTransistorTester.hexи TransistorTester.eep..hexфайлсодержитданныедляпамятипрограммы (ﬂash) процессораATmega..eepфайлсодержитданныедляпамятиEEpromATmega. Обафайласданнымидолжныбытьзагруженыкправильнойпамяти.

Дополнительнооперационноесостояние процессораATmegaдолжнобытьзапрограммированосфьюзами. ЕслиВыможетеиспользоватьмойMakefileидополнительнопрограммуavrdude [12], Выненуждаетесьнивкакомточномзнаниидеталейофьюзах. Выдолжнытольконапечатать, "установить фьюзы", еслиуВаснет кварца, или "установить фьюзы для кварца ", еслиВыустановиликварцна 8 МГцна своюпечатнуюплату. Ссерией ATmega168 Выможететакжеиспользовать, "установитькварцевые LP фьюзы", чтобыиспользоватькристалл снизкимпотреблением мощности. Никогданевыбирайте кварцевые установки, еслиВынеимеетеустановленнымикварцна 8 МГц. ЕслиВынеуверены сфьюзами, оставляетеихзаводскими исначалаприводите тестеркоперациивэтомспособе. ВозможноВаша работа программытакжезамедлится, еслиВыиспользуетеданныеопрограмме, собранныедляоперациина 8 МГц, ноВыможетеисправитьэтопозже! Нонеправильныйнаборфьюзовможетзапретитьболеепозднее ISP-программирование. ЕслиВыиспользуетеоперационнуюсистемуWindows, самыйлегкийспособполучитьправильныйзапрограммированныйATmegaсостоитвтом, чтобыиспользоватьпакетWinAVR [16], [17]. Смоимучастком [18] ВыможететакжеустановитьфьюзыприпомощиMakefile. Конечно, avrdudeпрограммадолжнаподдерживаться  вашим программатором,иконфигурациявMakefileдолжнасоответствоватьВашейсреде. Данные 2.4 показываютменюFileграфическогоинтерфейсапользователяWinAVRдляоткрытогофайла, которыйсохранилиMakefileидлятого, чтобысохранить измененныйMakefile.

Следующиеданные 2.5 показываютменюToolsБлокнотаПрограмматорадлятого, чтобысобратьпрограмму(СделайтеВсе), идлятого, чтобызапрограммироватьATmega (Программа) сavrdude.

2.6	Поискнеисправностей

ВбольшинствеслучаевпроблемВыпропустилидокументацию кЖК-монитору. СначалаВыдолжныпроверить, что LEDне светится, еслиВыотпускаетекнопку ТЕСТ.

Питаниеневключается.ЕслиLED не светится, иу VCC естьправильное 5-вольтовоенапряжениевовремянажатия кнопкиТЕСТ, мкнепереключаетпитаниеправильно. Мкдолжендержатьпитание, переключаяуровень PD6 на 5В, котороеобычноделаетсякакодноизпервыхдействий. ЕслиВыдержитенажатие, питаниевключенотакилииначе. Такимобразом, Выможетепроверить величину питания VCC идополнительно величину напряженияна PD6, еслиВыдержитенажатие. Еслинапряжения VCC правильное(5 В), нонапряжение PD6 ниже 4В, Вашмкнезапускаетпрограмму. ВэтомслучаеВыдолжныпроверить, быллимкﬂashзагруженнадлежащимиданнымидляВашегоустановленноготипаиеслиATmegaправильноформируетсясфьюзами. ЕслиВашиATmegaпереводят состояние PD6 в 5В, ипитаниенеостается, еслиВыотпускаетекнопку, этоусложняетпоиск причины. СначалаВыможетезамкнуть LEDипопробоватьещераз. ЕслиВашТестертеперь запускается, ВашLEDможетбытьдефектнымилиустановленснеправильнойполярностью. Еслиэтонепричина, коэффициент усиления Вашеготранзистора T3 (BC557C)недостаточен.

Ничтонеявляетсяудобочитаемым.Проверьте напряжениенаконтакте контрастности вЖК-мониторе (рис.3). Установите значение, определенное втехническихспецификациях. Еслинетникакой информации, удобочитаемойнаЖК-мониторе, иподсветка идет, Выдолжныразъединитьпитаниеипроверитьвсечетырешины данныхплюсдвесвязиуправляющегосигнала. Есливсё нормально, единственнойпричиной, которуюявижу, являетсянеправильныйвыборвремениуправляющихсигналов. Этоможетбытьвызваноболеемедленнымконтроллером ЖК, чеможидаемыйпрограммнымобеспечениемилиработой программногообеспеченияATmegaснеправильнойтактовойчастотой. Пожалуйста, проверьте, длякакойтактовойчастотыбылисобраныВашипрограммныеданныеиеслифьюзыATmegaсоответствуют частоте. Вынаходитепараметр частотывсоответствующемMakefile. Еслитестерстроятбезотключения, ВыможетепроверитьсLED, подключенным киспытательнымвыводам, еслипрограммаобычноработает.ЕслиLEDмигает, программаработаетхорошо. НедостающийтекстнаЖК-монитореможет бытьвызваннеправильнойсвязьюиливыборомвремени.

Что-то, ноневсеудобочитаемоена ЖК-мониторе, если.eepданныезагруженыкпамятьEEpromATmega. Есливседанныезагруженыправильно, Выдолжныпроверитьтактовуючастотусвоихпрограммныхпараметровнастройкипроцессора (Makefile) иATmegaданных (фьюзы).

Медленное измерение и ёмкость измеряется около 8 раз меньше

Ваше программное обеспечение для 8МГц, а работает на 1МГц.Проверьте, что фьюзыустановлены правильно.

Странные значенияизмеренийПроверказначений, еслиВашпрограмматорвсеещесвязанс ISP-штепселем. Интерфейс ISP долженбытьразъединендлятого, чтобы проводить измерение. Оченьчастопричинанеправильныхизмерений - использованиепрограммногообеспечения, собранногосAUTOSCALE_ADCисвыборомNO_REFCAP,ноуконденсаторана выводе AREF ёмкость100 нФ. Неправильный монтаж илиостатки припоятакже могутнарушитьизмерение. Пожалуйста, сверьтесьсфункциейсамопроверкисвоегопрограммногообеспеченияТестера, еслиэтовозможно. Подробности смотрите в Главе 5.5. Иначеосмотритесвоюплату визуальноипроверьте величины резисторовомметром. Выможетеиспользоватьвыводы ATmegaдляэтойпроверки, напримерчтобыпроверить R1, которыйВыможетеизмеритьмежду выводом 23 и 14. Смотритенадиаграмму 2.1 схемадлядеталей. Не обязательно удалятьмк, толькобатареяилиэлектропитаниепрежде должныбыть отключены.

ВыключательпитанияТестерапосле 2 секундпоказываетвремя, Этоусловиесуществует, есливнешнийподтягивающий резисторпорта PD7 отсутствует, иликнопкаудерживается нажатой.Программное включение внутреннихрезистороввлияет  на результатыизмерения. Поэтомувнешнийподтягивающий резистор (27k) требуется.

Глава 3 Инструкциидляиспользования

3.1	Операцияпоизмерению

ИспользоватьТестерпросто. Такилииначенекоторыепояснения требуются. Вбольшинствеслучаевпроводас «крокодилами», подключаются киспытательнымипортамиштепселями. Такжегнездадлятранзисторовмогутбытьподключены. ВлюбомслучаеВыможетеподключаться тремявыводамиктремиспытательнымпортамвлюбой последовательности. Еслиуэлемента естьтолькодва вывода, Выможетеподключиться клюбымдвумиспытательнымпортам. Обычнополярностьэлемента неважна, Выможететакжеподключать выводы электролитическихконденсатороввлюбом виде. Измерениеобычноделаетсявнекоторомсмысле, что минусполюсвиспытательномпортусболеенизкимчислом. Нопотомучтоизмерительное напряжение 0.3Висамоебольшее 1.3 В, полярностьнепринципиальна. Когда элемент подключен, Вынедолжныкасатьсяегововремяизмерения. Выдолжныприжать егокнепроводящейподушке, еслион непомещенвгнездо. Вынедолжнытакже прикасаться кизоляциипроводов, связанныхсиспытательнымипортами, результатыизмерениямогутбыть искажены. ТогдаВыдолжнынажатькнопку снова. ПослепоказасообщенияТЕСТ результатизмерениядолженпоявитьсяпоследвухсекунд.При измерении конденсатора времяокончания можетсоответствовать ёмкости. То, кактестерпродолжает, зависитотконфигурациипрограммногообеспечения.

Однократное измерение, Еслитестерформируетсядляединственногоспособаизмерения, тестер выключается автоматическихпослепоказарезультатавтечение 10 секунддляпродления срока работы батареи. Втечениевременипоказаследующееизмерениеможетбытьначато, нажимаякнопку вновь. Послеокончания следующее измеренияможетбытьначато. Следующееизмерениеможетбытьсделаностемжесамымилидругим элементом. ЕслиВынеустановилиавтоотключение, Вашпоследнийрезультатизмерениябудетпоказан, покаВыненачнетеследующееизмерение.

Бесконечноеизмерениеособыйслучайявляетсяконфигурациейбезавтоотключения. Внешнийвыключательнеобходимдляэтогослучая. Тестерповторитизмерения, покапитаниенебудетотключено.

МногоизмеренийВэтомспособетестерзакроетсянепослепервогоизмерения,нопослезаданного числа измерений. Встандартномслучаетестерзакроетсяпослепятиизмеренийбезнайденного  элемента. Есликакой-либоэлемент идентифицировантестом, тестеротключится последваждыпять (десять) измерения. Единственноеизмерениеснеизвестным элементом послесерииизмеренияизвестныхэлементов перезагрузитсписок известного измерения кнолю. Такжеединственноеизмерениеизвестного элемента перезагрузит список неизвестныхизмеренийкнолю. Этоповедениеможетпривестикпочтибесконечномурядуизмерений, ненажимаякнопкуначала, еслиэлементы подключаются периодически. Вэтомспособеестьхарактернаяособенностьвтечениепериодапоказа. Есликнопканажатакоротко длятого, чтобывключитьтестер, результатизмеренияпоказывается втечение 5 секунд. ЕслиВынажимаетеидержитекнопкудопервогосообщения, показываютсядальнейшиерезультатыизмерениявтечение 14 секунд. Следующееизмерениеможетначатьсяранее, при нажатиикнопкивовремяпоказарезультата.

3.2	Самопроверкаикалибровка

Еслипрограммноеобеспечениеформируетсясфункциейсамопроверки, самопроверкаможетбытьначатапри соединениивсехтрёхиспытательныхпортоввместеинажатии кнопки. Вэтомслучаевсезарегистрированныетестывглаве 5.5 Самопроверкибудутсделаны. Повторениятестовможноизбежать, есликнопка ТЕСТ нажата. Такимобразом, Выможетепропуститьнеинтересныетестыбыстро, иВыможетенаблюдатьпромежуточные тесты, отпускаякнопку. Тест 4 закончитсяавтоматически, толькоеслиВыудалитезакоротку. ЕслифункцияAUTO_CALвыбранавMakefile, смещениеноля дляполногоизмерениябудеткалиброваноссамопроверкой. Этоважнодлязадачикалибровки, чтосвязьмеждутремяиспытательнымипортамиреализуется  вовремятестаномер 4. Вынедолжныприкасаться никодномуизиспытательныхпортовилиподключенных кабелей, когдакалибровка (послетого, какпроверяют 6) сделана. Нооборудованиедолжнобытьтемжесамым, используемымдлядальнейшихизмерений. Иначесмещениенолядляполногоизмерениянеизмереноправильно. Величина внутреннего сопротивленияпортаопределенавначалекаждогоизмерениясэтой опцией.Конденсаторслюбым значением между100 нФи20µFсоединённый свыводом 1 ивыводом 3 требуетсядляпоследнейзадачикалибровки. Символконденсатора показываетсямеждувыводами номер 1 и 3, сопровождаемыйтекстом ">100 нФ". Выдолжныподсоединитьконденсаторнепрежде, чемтекстпокажут. Сэтимконденсаторомнапряжениесмещения аналоговогокомпараторабудеткомпенсированодля лучшего измерения. Дополнительный выигрыш дляизмерений ADC при использовании внутреннего опорногонапряжениябудетпримененастемжесамымконденсаторомдлялучшихрезультатовизмерениярезисторовсопцией AUTOSCALE_ADC. Смещениенолядляизмерения ESR будетзаданосвыбором ESR_ZEROвMakefile. Скаждойсамопроверкой нулевыезначенияESR навсех трёхкомбинацияхвыводовопределяются. Решениедляизмерения ESR такжеиспользуется, чтобыполучитьзначения резисторовниже10 Омсразрешением0.01Ом.

3.3	Специальныеуказания использования

ОбычноТестерпоказываетнапряжениебатареив начале. Еслинапряжениенижепредела, предупреждениепоказываютпосле напряжениябатареи. ЕслиВыиспользуете9-вольтовый аккумулятор, Выдолжнызаменить егокакможноскорее, илиперезарядить. ЕслиВыбудетеиспользоватьтестерс 2.5-вольтовым ИОН, товзвешенноенапряжениепокажутво второйстрокевтечение 1 секундыс"VCC=x.xxV".

Этонеможетповторятьсядостаточночасто, конденсаторыдолжныбытьразряжены передизмерением. ИначеТестерможетбытьповреждён прежде, чемкнопканажата. Припопыткеизмеритькомпонентывсобранном состоянииоборудованиедолжнобытьполностью отключеннымотисточникаэнергии. Крометого, Выдолжныбытьуверены, чтоникакоеостаточноенапряжениенеприсутствует воборудовании. Укаждогоэлектронногооборудованияестьконденсаторывнутри! Припопыткеизмеритьнебольшиевеличины резистора, Выдолжныдержатьсопротивлениеразъёмов икабелейвпамяти. Качествоиусловияразъёмов важны, такжесопротивлениекабелей, используемыхдляизмерения. Тожесамоевсиледляизмерения ESR конденсаторов. Стонким кабелемсвязи величина ESR 0.02Омможетвырастик0.61Ом.

Вынедолжныожидатьоченьхорошиерезультатыточностиизмерения, особеннопо ESR ирезультатыизмеренияиндуктивностинеоченьточны. Выможетенайтирезультатымоейсериииспытанийвглаве 5.

3.4 Компоненты спроблемами

Выдолжныиметьввиду, интерпретируярезультатыизмерения, чтосхематестера разработана дляслаботочных полупроводников. Внормальных условиях измеренияизмерительный токможетдостигнутьприблизительно 6 мА. Мощные полупроводникичастоимеют трудности из-затокаутечки сидентификациейи измерениемвеличины подключенной ёмкости. Тестерчастонеможетподать достаточнотокаоткрывания илитокаудержания длямощных тиристоровилитриаков. Такимобразом, тиристорможетбытьобнаруженкактранзистор NPNилидиод. Такжевозможно, чтотиристорилитриакопределятся какнеизвестные.

Другаяпроблема - идентификацияполупроводниковсвстроенными резисторами. Такимобразом, диодбаза-эмиттертранзистора BU508D неможетбытьобнаружениз-запараллельно соединённого внутреннего резисторана 42 Ом. Поэтомуфункциятранзисторатакже неможетбытьпроверена. Проблемасобнаружениемтакжеспитанием транзисторов Дарлингтона. Мыможемчастонаходитьвнутренниерезисторы база - эмиттер, которыеусложняют идентификацию компонентапрималом измерительномтоке.

3.5	Измерениетранзисторов NPNи PNP

Длянормальногоизмерениятривывода транзистораподключаются влюбой последовательности квходамизмеренияТестера. Посленажатия накнопкуТЕСТ Тестерпоказываетвпервой строке тип (NPN или PNP), возможный встроенный защитный диод коллектор - эмиттерипоследовательность выводов. Диодныйсимволпоказывается вправильнойполярности. Вторая строка показываеткоэффициент усиления (B =...) ипороговоенапряжение база-эмиттер. Вызнаете, чтоТестерможетизмеритьВсдвумяразличными схемами, с общимэмиттеромиобщимколлектором (послеэмиттера).

В схеме собщимэмиттером уТестераестьтолькодвеальтернативы, чтобывыбратьбазовыйток:

1. Резисторна 680 Омограничивает базовый токприблизительно 6.1mA. Этослишкоммного длямаломощных транзисторовсбольшимВ, потомучтобаза насыщается. Посколькутокколлектора такжеизмеренсрезистором 680 Ом, токколлекторанеможетдостигнутьвысокого значения  коэффициента усиления.ВерсияпрограммногообеспеченияМаркусаизмеряетпороговоенапряжениебаза-эмиттервэтойсхеме(Uf =...).

2. Резисторна 470 кОмограничивает базовый токтолько9.2µA. Этооченьмало длямощного транзистора снизкимВ. ВерсияпрограммногообеспеченияМаркусавыявилаВ в этой схеме (hFE =...).

ПрограммноеобеспечениеТестераизмеряетВдополнительнопо схеме собщим коллектором. Показывается болеевысокое значениеиз обоихметодовизмерений. Схемас общимколлектором имеетпреимущество, чтоосновнойтокуменьшенотрицательнойтекущейобратнойсвязью, соответствующей В. Вбольшинствеслучаевлучшийтокизмеренияможетбытьдостигнутсэтимметодом для мощныхтранзисторов срезисторомна 680 ОмидляДарлингтонскихтранзисторовсрезисторомна 470 кОм. Пороговоенапряжениебаза-эмиттерUfтеперьизмереностемжесамымтоком, используемымдляопределенияВ.Однако, еслиВыхотитезнатьпороговоенапряжениебаза-эмиттер стокомизмеренияприблизительно 6mA, Выдолжныотключить коллекториначатьновоеизмерение. Сэтим подключением показывается пороговое напряжениебаза - эмиттерпри 6 мА.  Также показывается ёмкостьвобратномнаправлениидиода. Конечно, Выможететакжепроанализироватьдиод база-коллектор.

3.6	Измерение JFET итранзисторов D-MOS

Посколькуструктуратипа JFET симметрична, истокистокэтоготранзистора немогутбытьвыделены. Обычноодинизпараметровэтоготранзистора - токтранзисторасзатвором натомжесамомуровнекакисток. Этоттокчастовыше, чемток, которыйможетбытьдостигнутвсхемеизмерениясрезисторомна 680 Ом. Поэтойпричинерезисторна 680 Омсвязансистоком. Такимобразомзатвор получаютсростомтокас отрицательным напряжением смещения. Тестерпоказывает токистока в этой схемеидополнительнонапряжениясмещения затвора. Такимобразом, различныемоделимогутбыть выделены. Транзисторы D-MOS (обеднённый) измеряются темжеметодом.

Выдолжнызнатьдляулучшенных транзисторов  MOS (P-E-MOSилиN-E-MOS), чтоизмерение пороговогонапряжениязатвора (Vth) являетсяболее сложным при малой величине емкостизатвора. Выможетеполучитьлучшую величину напряжения, еслиВыподсоединитеконденсатор в несколько nF, параллельногозатвор-исток. Пороговоенапряжениезатворабудетизмерено стокомутечкиприблизительно 3.5mA дляP-E-MOS и  4mA дляN-E-MOS.

Глава 4 ФормированиеTester

ПолноепрограммноеобеспечениедляTesterдоступновисходномкоде. КомпиляциеймодулейуправляютсMakefile. Разработка быласделанавоперационнойсистемеLinuxUbuntuсGNUtoolchain (gccверсия 4.5.3). ДолжнобытьвозможноиспользоватьдругиеоперационныесистемыLinuxбезпроблем. ЧтобызагрузитьсобранныеданныевﬂashпамятьилипамятьEEprom, инструментом avrdude (версия 5.11svn) былвзятMakefile, еслиВыуказываете "делатьзакачку". Программаavrdude [12] доступнадляLinuxиоперационнойсистемыWindows. C-компиляторGNU gccтакжевзятпрограммнымобеспечениемстудии AVR иWinAVR [16], [17] программноеобеспечениевоперационнойсистемеWindows. Выможетезагрузитьданныеопрограмме (.hexи.eep) такжесдругимиинструментамикATmega, нотолькомояверсияMakefileзаботится, чтобызагрузитьправильныеданныеквыбранному процессору. AvrdudeзагружаеттолькоданныекATmega, еслиБайтыПодписиподключенногоATmegaидентичнывыбранному. ЕслиВыизменитеMakefile, товсепрограммноеобеспечениебудетсобрановновь, еслиВыуказываете команду "делать", или "делатьзакачку". Программноеобеспечение, собранноедля ATmega8, неработает на ATmega168. Программноеобеспечение, собранноедля ATmega328, не работает на ATmega168! Исключением из этогоправилаявляетсяпрограммное обеспечение, собранное для ATmega168, этиданныемогуттакжеиспользоватьсядля ATmega328 безизменений. Будьтеосторожны, еслиВынеиспользуетемойMakefile.

Справильнымнаборомвариантов, моимидрайверами программногообеспечениянанеизменныхаппаратныхсредствахМаркусаФ. (опции PARTNO=M8, НЕТ опции NO_AREF_CAPиНЕТ  опцииPULLUP_DISABLE).Тактоваячастотаможеттакжебытьустановленав8 МГцсфьюзами, никакойкварцнетребуется!

Следующиеопции вMakefile, чтобыформироватьпрограммноеобеспечениедляВашегоТестера.

PARTNOописываетцелевойпроцессор:

m8 = ATmega8 m168 или m168p = ATmega168 m328 или m328p = пример ATmega328: PARTNO = m168

UI_LANGUAGEопределяетвыбранный язык

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, ЧЕШСКИЙ, СЛОВАЦКИЙ, НИДЕРЛАНДСКИЙ, БРАЗИЛЬСКИЙ, РУССКИЙиУКРАИНСКИЙ внастоящеевремя доступны.РусскийилиукраинскийязыктребуетЖК-монитораскириллическойкодировкой.

пример:UI_LANGUAGE=LANG_ENGLISH

LCD_ CYRILLICнеобходиматолько дляЖК-монитораскириллическойкодировкой. Символы µиΩ - отсутствуют вкириллическойкодировке. ЕслиВывыбрали эту опцию, обасимвола отображаются на ЖК-мониторепрограммно.

пример: CFLAGS + =-DLCD_CYRILLIC

STRIP_GRID_BOARDЭтотвыборприспосабливаетпрограммноеобеспечениекизмененномусвязямпортов D на печатной плате.Выможетенайтиподробности ваппаратныхсредствахглавы 2.1.

SELFTESTЕслиВыопределяетеэтотвыбор, программноеобеспечениебудетвключатьфункциюсамопроверки. Самопроверкабудетначата, еслиВысоединитевсетрипорта вместеиначнете измерение.

пример: CFLAGS + =-DWITH_SELFTEST

AUTO_CALсмещение ноля при измеренияёмкости будетзаписанодополнительнов EEpromв процедуре самопроверки.Дополнительно  смещениеаналоговогокомпаратора (REF_C_KORR) инапряжениесмещения внутреннегоопорного напряжения (REF_R_KORR) будутизмереныавтоматически, еслиВыподключите конденсаторсвеличиной от100 нФдо20µFк1 и 3 послеизмеренияполногосмещенияноля. Всенайденныевеличины будутзаписаныв EEpromибудутиспользоватьсядлядальнейшихизмеренийавтоматически. Значения выходного сопротивленияпортабудутопределенывначалекаждогоизмерения.

пример: CFLAGS + =-DAUTO _CAL

FREQUENCY_50HzВконцесамопроверкисигнал 50 Гцбудет генерироваться напортах 2 и 3 втечениемаксимумоднойминуты.пример: CFLAGS + =-DFREQUENCY _50 Hz

CAP_EMPTY LEVELЭтаопция определяетуровеньнапряжениядляразряженного конденсатора (mV ).

Выможетеустановитьуровеньвыше значения 3 мВ, еслитестернезаканчиваетразряжать конденсатор. Вэтомслучаеконцытестерапослеболеедлительноговремениссообщением«Cell!».

пример: CFLAGS + =-DCAP_EMPTY_LEVEL=3

WITH_AUTO_REFопределяет, тоопорное напряжениепрочитано, чтобыполучитьактуальный фактордлявозможностиизмерениянизкихзначений ёмкостей(ниже40µF).

пример: CFLAGS + =-DWITH_AUTO_REF

REF_C_KORRопределяет смещениедляопорного напряжениявmV. Этоприменяется  для подстройки ёмкости при измерениинебольшихконденсаторов. Коррекция значения 10пунктовприблизительнона 1 процентпонижаетрезультатизмерения. ЕслиопцияAUTO_CALвыбрана вместесопциейSELFTEST, REF_C_KORRбудет смещениемк разнице измеренного напряжения тестируемого конденсатораивнутреннегоопорного напряжения.

пример: CFLAGS + =-DREF C KORR=14

REF_L_KORRопределяетдополнительноесмещениевmVединицахкопорному напряжениюдляизмерения величины индуктивности.

REF_L_KORRсмещениеисоответственно величина смещенияоткалибровкидополнительноиспользуетсяприизмерениииндуктивности. Значение REF_L_KORRбудетвычтенодляизмерениябезрезистора 680 Ом, дляизмерения срезистором  680 Ом,значение будетдобавлено.пример: CFLAGS + =-DREF_L_KORR=40

C_H_KORRопределяет значение  коррекции дляизмерениябольших емкостей.Величина 10пунктовна 1 процентпонижаетрезультатизмерения.

пример: CFLAGS + =-DC H KORR=10

WITH_UARTиспользует портPC3 дляпоследовательноговывода данных(V24). Еслиопция не выбрана, порт PC3 можетиспользоватьсядляизмерения внешнегонапряжения сделителем 10:1. СэтимоборудованиемВыможетепроверитьнапряжениепробоя стабилитронов, большеечем 4.5вольта. Этоизмерениеповторитсяс 3 измерениямивсекунду, покаВынеотпуститекнопку.

пример: CFLAGS + =-DWITH_UART

AUTOSCALE_ADCпозволяетавтоматическипереключатьмасштаб ADC илик VCC иликвнутреннийопоре.Внутренняяопора дает 2.56-вольтовыймасштабдля ATmega8 и 1.1-вольтовыймасштабдлядругих.процессоров.

пример: CFLAGS + =-DAUTOSCALE ADC

ESR _ZEROопределяетсмещениенолядляизмерений ESR. Смещение  нолядлявсехтрехкомбинаций будетопределеноссамопроверкойизаменяетзаданное смещениеноля. Этосмещениеноля будетвычтеноизвсехизмерений ESR.

Пример: CFLAGS + =-DESR ZERO=29

NO_AREF_CAPсообщает Вашемупрограммномуобеспечению, чтоуВаснетконденсатора(100 нФ), установленныхввыводе AREF(рис.21). Этопозволяетсократить задержку дляAUTOSCALE_ADC при переключении шкалы.Конденсаторна 1 нФбылпроверенвэтомспособебезобнаруженныхошибок. На рисунке 4.1a и 4.1b времяпереключения сконденсаторомна 1нФ. Выможетевидеть, чтопереключениеот 5Вдо 1.1 Внамногомедленнее, чемпереключениеназадна 5 В. ЕслиВывсеещеустановили100 нФ,время переключениябудетв 100 дольше!

пример: CFLAGS + =-DNO_AREF_CAP

REF_R_KORRопределяетсмещениедлявнутреннегоопорного напряженияADCвmV. Сэтимсмещениеотклонение при переключении с VCC основной опоры ADC навнутренний ИОН ADCприизмерениярезистораможетбыть использовано. ЕслиВывыбираете опцию AUTO_CAL всамопроверке, это значение  толькодополнительноесмещениекнайденномунапряжениюотклонения вAUTO_CAL

пример: CFLAGS + =-DREF R KORR=10

OP _MHZговоритВашемупрограммноеобеспечению, накакойчастотеMHzбудетдействоватьВашТестер.Программноеобеспечениепроверенотолькона 1 МГц, 8 МГцидополнительно 16 МГц. На 8 МГцрекомендуетсядлялучшегоразрешенияпри измеренииёмкости ииндуктивности.

пример: OP_MHZ = 8

RESTART_DELAY_ TICSдолжныбытьустановленыв 6, если ATmega168 или ATmega328 используютсясвнутреннимRC-генератором вместокварца.Еслиэто значение не установлено, программноеобеспечениесоблюдает задержки16384тактов для перезапускаотSLEEP MODEскварцем.

пример: CFLAGS + =-DRESTART_DELAY_ TICS=6

USE_EEPROM параметр, укажите, гдевыхотитеразместитьисправлениетекстаитаблиц.

Если USE_EEPROM отключена, программнаяпамять (flash) беретсязаисправлениетекстаитаблиц.

CFLAGS += -DUSE_EEPROM

EBC_STILEопределяет, что информация расположениявыводатранзисторасделанасформатом "EBC =..." или "GDS =...". Этот путь сохраняетпамятьпрограммыдляATmega. Безэтой опции формат "123 =...", гдекаждыйпунктпредставляет E (эмиттер), Б (база) или C (коллектор). Длятранзисторов FET каждыйпунктможетбыть G (затвор), D (сток) илиS (исток). Еслипоследовательностьиспытательныхвыводов не 1, 2 и 3 внаправлениичтения, Выможетеинвертироватьпоследовательностьсвыбором EBC STYLE=321. Назначениевывода тогдапоказываютсостилем "321 =...", которыйбудетлучшесоответствоватьобычномучтению. Пример: CFLAGS + = EBC_STILE

NO_NANOопределяет, чтодесятичнаяприставкаnanoнебудетиспользоваться при отображении измеренных результатов. Такимобразом, значения показываютсяв µFвместоnF.

Пример: CFLAGS + = NO_NANO

PULLUP_DISABLE, определяет, чтоВыненуждаетесьвовнутреннихподтягивающих резисторах. Выдолжныиметьустановленныйвнешнийрезистор с контакта 13 (PD7) к VCC, еслиВывыбрали эту опцию. Этаопцияпредотвращаетвозможное влияние подтягивающих резистороввизмерительных портах (порт B ипорт C).

пример: CFLAGS + =-DPULLUP_DISABLE

ANZ_MESS, эта опцияопределяет, какчасто значение ADC прочитаноинакоплено. Выможетевыбратьлюбое значение между 5 и 200 дляподсчета среднего  значения одногоизмерения ADC. Болеевысокиезначения дают большую точность, ноудлиняют времяизмерения. Одноизмерение ADC сзначением 44 требует приблизительно 5 мс

пример: CFLAGS + =-DANZ MESS=25

POWER_OFFЭтаопция включает функцию автоматическогопитания. ЕслиВынеопределяетеэту опцию, измерения идут впетлебесконечно, покапитаниене отключенопереключателемвкл/выкл. ЕслиуВасестьтестербезтранзисторов питания, Выможетене выбирать POWER_OFF. ЕслиВыНЕвыбралиопцию POWER_OFF сустановленнымитранзисторами, Выможететакжевыключитьтестер. Вовремяокончания показаизмерения, Выдолжныдержатькнопку нажатойвтечениенесколькихсекунд, покасообщение "Timeout!" непоказано. ЕслиВытогдаотпуститекнопку, тотестербудетвыключен. Выможететакжеопределить, послесколькихизмеренийбезнайденного элемента тестервыключится. Тестертакжеотключитпитаниепослевдвоебольшего числа измеренийсделанныхвпоследовательностибезединственногонеудавшегосяпоиска элемента. ЕслиВызабылиотсоединятьтестируемый элемент, полногоразряда батареиизбегают. Определитевыборсформойкак CFLAGS + =-DPOWER_OFF=5 дляпоследующих после 5 последовательныхизмеренийбезнайденного элемента. Также 10 измеренийслюбойосновнойчастьюодинзадругимзакроются. Толькоеслилюбаяпоследовательностьпрерванадругимтипом, измерениепродолжается. Результатизмеренияостаетсянадисплеевтечение 14 секунддляединственногоизмерения, посколькумногократноевремяпоказаизмерениявариантовуменьшенодо 5 секунд (наборвconfig.h). Есликнопка нажата болеедлительноевремя ,времяпоказа - также 14 секунддлямногократногоизмерения. Максимальноезначение 255 (CFLAGS + =-DPOWER_OFF=255).пример 1: CFLAGS + =-DPOWER_OFF=5 пример 2: CFLAGS + =-DPOWER_OFF

BAT_CHECKпозволяетпроверятьнапряжениебатареи. ЕслиВыневыбираетеэту опцию, вместоэтогобудет отображаться номер версиипрограммногообеспеченияна ЖК-мониторе. Эта опция полезна дляработающейотаккумулятораверсиитестера, чтобыпомнитьзаряд батареи.пример: CFLAGS + =-DBAT_CHECK

BAT_OUTпозволяетпоказывать напряжениябатареинаЖК-мониторе (еслиBAT_CHECK выбрана).Еслив Ваши 9Вустановилидиод, используйтеBAT_OUT =600, чтобыучесть пороговоенапряжение (mV) Вашегодиода, чтобыизмерять выходное значение. Такжепадение напряженияна транзисторе T3 можноучитывать в этой опции. Пороговыйуровеньневлияет на уровнипроверкинапряжения (BAT_POOR).

пример 1: CFLAGS + =-DBAT_OUT=300

пример 2: CFLAGS + =-DBAT_OUT

BAT_POORустановки низкого уровня напряжениябатареи,задаваемые в 1 мВ. Уровеньпредупреждениябатареинапряжение - 0.8V выше, чемуказанныйнизкий уровень, еслинизкий уровеньсоставляетбольшечем 5.3 В.Еслинизкий уровеньсоставляет 5.3 Вилименьше, уровеньпредупреждения - 0.4V выше. Еслинизкий уровеньниже 3.0В, уровеньпредупреждениятолько 0.2V выше, чемотобранныйнизкий уровеньиеслинизкий уровеньниже 1.3 В, уровеньпредупреждениятолько 0.1V выше, чемуказанныйнизкий уровень. Урегулированиенизкогоуровнякнизким значениям , такимкак 5.4Внерекомендуетсядляперезаряжающихся 9-вольтовыхбатарей, потомучтоэтоувеличениериска повреждения батареииз-заглубокойразрядки! ЕслиВыиспользуете 9-вольтовый аккумулятор, рекомендуетсяиспользоватьготовое, чтобыиспользоватьтипReadyToUseиз-заболеенизкогосаморазряда.

примердлямалого падения (5.4 В): CFLAGS + =-DBAT POOR=5400

примердля 7805 (6.4 В): CFLAGS + =-DBAT POOR=6400

INHIBIT_SLEEP_MODEвыключает использованиеSLEEP_MODE процессора. Обычнопрограммное обеспечение используетдляболеедлительнойработыSLEEP_MODE, чтобыизбежатьненужногопотребления тока.Использованиеэтогоспособаснадействительноэкономитзаряд батареи, нопроизводитдополнительную нагрузку длястабилизатора напряжения.

пример: CFLAGS + =-DINHIBIT_SLEEP_MODE

PROGRAMMER, избранныйВаштиппрограмматора дляavrdudeпрограммногоинтерфейса. Правильныйвыбор этой опции необходим, еслиВыиспользуетекоманду "делатьзакачку", или "делать фьюзы" этогоMakefile. Посколькудополнительнаяинформация, пожалуйста, обратитеськмануалу avrdudeионлайн - документации[12].

пример: PROGRAMMER=avrisp2

BitClockвыбираетпериодсинхронизациибитовдляпрограмматора. См. описание-Bпараметраизavrdude.

Пример: BitClock=5.0

PORT, избранныйпорт, гдеavrdudeможетдостигнутьВашегомк (atmega). Длядальнейшей информации, пожалуйста, обратитеськмануалу avrdude. примера: PORT=usb

Дополнительныепараметрымогутбытьустановленывфайлахtransistortester.hиconfig.h. Файлtransis-tortester.hсодержитглобальныепеременныеиопределяетпорт / контакт ивеличину резистора, используемыедляизмерения. Файлconfig.hопределяетпараметрдляразличных типовпроцессоров, задержку ичастоту ADC. Обычнонетникакойпричиныизменитьэти значения.

Описаниепроцедуризмерения

Упрощеннаясхема  порта Input/Output-PortATmegaпоказана нарисунке 5.1. КлючPUDизолируетвсеподтягивающие резисторыATmega. Состояние порта можетбытьпереключеноключом DD. Входможетуправляться независимоотключа DD. КлючPORTобычноопределяет выходной уровень, нотакжеипереключаетподтягивающий резистор. Посколькуключи PORTи DD немогутбытьизмененывтожесамоевремя, нотолькоодинзадругим, подтягивающие резисторымогутнарушитьизмерение. Поэтомуяпредварительноотключаю подтягивающие резисторыключомPUD. Конечно, всеключи - электронныеирезисторы19Ом и 22Ом приблизительны.

Каждый изтрехиспытательных контактов ВашегоТестерастроится стремявыводамипортовATmega, которые показаны на упрощенной диаграммедляиспытательного контакта TP2 (серединатрехвыводов врисунке 5.2.

Каждый испытательныйвывод (портизмерения) можетиспользоватьсявкачествецифровогоилианалоговоговхода. Этаспособностьизмерениянезависимаотсостояния выхода порта. Каждый испытательныйвыводможетбытьпереключен в состояние,  вкотором онможетбытьнепосредственносвязанс GND (0V) или VCC (5 В), илион можетбытьсвязан черезрезисторна 680 Омилирезисторна 470 кОмилик GND илик VCC. Таблица 5.1 показываетвсевозможные комбинацииизмерений. Заметьте, чтоположительноесостояние можетбытьпереключенонепосредственнона VCC (Порт C), илиэтоможетбытьсвязаносрезисторомна 680 Омк VCC (Порт B). Утойжесамойвозможностиестьотрицательноесостояниеиспытательного порта на стороне GND. Состояния испытательныесредства:исследованиеможетбытьоткрытым (Вход), соединённым срезисторомна 470 кОмк VCC или GND, иличтоисследованиеможетбытьсвязаносрезисторомна 680 Омк VCC или GND.

Еслиизмерение конденсатора будетформироватьсядлятестера, тотестерпопытаетсяразрядить конденсаторы, соединённые со всемииспытательнымивыводами. Еслиразрядпотерпитнеудачу, котораяозначает, чтоостающеесянапряжениевысокое, разряд будетпрерванприблизительнопосле 12 секундссообщением "Cell!". Этоможеттакжебыть,еслиникакойконденсаторнесвязаннискакимиспытательным выводом. Причинадляэтогоможетбыть, чтосокращениенапряжениявыбирается низкимдляэтогоATmega. Выможетевыбратьболеевысокоенапряжениесопцией MakefileCAP_EMPTY _LEVEL

Измерениеполупроводников

Одиниспытательный выводкакпредполагается, являетсяотрицательнойсторонойэлемента. Другойвывод, какпредполагается, являетсяположительнойсторонойэлемента. Дляпервоготестаположительнаясторонаэлемента непосредственносвязанас VCC. Отрицательнаясторонаподсоединена через резистор  680 Омк GND. Испытательный вывод (третий вывод, такженазванныйTriStatePin), сначаласвязансрезистором  680 Омвтечение 10 мск GND. Напряжениеотрицательного испытательного вывода прочитанововремяпереключения TriStatePinнаВход (ВысокийИмпеданс). Предполагается, чтопроверяемый элементможетбыть MOSFET N-канала, и затвор долженбыть разряжен. Еслисчитанное напряжениевыше 976 мВ, следующийтестпринимают, чтопроверяемый элемент можеттакжебыть MOSFET P-каналаидляэтогосделано 10 мсподключениеTriStatePinсрезистором 680 Ом к  VCC. Такжедляэтогослучаянапряжениенаотрицательном испытательном выводе прочитанособесточеннымTriStatePin. Еслинапряжениеотрицательного вывода больше, чем 455 мВ, дополнительныетестысделанык различным  N-каналуJFET или D-MOSFET (обеднённый) и P-канал JFET или P-MOSFET. Версии MOSFET могутбытьразличными безтоказатворавлюбомсостоянии TriStatePin.

Чтобыполучитьпараметрыобеднённого типа, онибудутизмеренысрезистором  680 Омвв истоке, какпоказановрисунке 5.3. Этоизмерениебудетсделановместообычногоизмерениятоказатвора удерживаянауровне истока, потомучтоток IDSSтранзистора FET неможетчастодостигатьсясотносительнымвысокимсопротивлениемрезистора 680 Ом.

ЕслиукомпонентанеттокамеждуположительнымисследованиемиотрицательнымисследованиембезсигналавTristatePin, следующиетестыопределенывследующемразделе 5.1.1. Еслитокбылобнаружен, следующийтестописанвдиодномразделе 5.1.3.

5.1.1	ИзмерениеТранзистора PNP или P-Channel-MOSFET

Сначалакоэффициент усиления измеренсобщимколлекторомдляпринятогоPNP транзистора. Измеренную ситуациюпоказываютврисунке 5.4. Еслиизмеренное напряжениебазы (U B) ниже 9мВ  с резистором 680 Ом коэффициент усиления строится как Кус=Ue-Ub/UbUeэто разница между напряженияэмиттераи  VCC. Различиемеждурезисторамина 19 Омина 22 Омнеучитывают. Еслинапряжение Ubниже 10 мВ, измерениесделаносрезистором 470 кОмвбазе. Вэтомслучаекоэффициент усилениястрояткак

Кус=Ue47000 / Ub(680=22)

Затемтестысобщимэмиттеромсделаныдляпринятоготранзистора PNP. Положительнаясторонакомпонентатеперьпрямосвязанас VCC, отрицательныйрезисторсторонысвязанс GND,какпоказановрисунке 5.5. Еслиуотрицательнойстороныкомпонентаестьнапряжениевышеупомянутых 3.4В, когдабазовый резисторстороныбылсвязанс GND, этодолженбытьтранзистор PNP или FET P-канала. Этоможетбытьлегкоузнано, анализируянапряжение базы. Еслинапряжениебазыбольше 0.97V, этодолженбыть PNP. Длятого,чтобыизмеритькоэффициент усиления, резисторна 470 кОмвзятвкачестверезисторавцепибазывместоКоэффициент усилениястрояткак Кус= (UC-UC0) ∙470000 /UB(680=19)Напряжение UC0 являетсянапряжениемнаколлекторномрезисторебезбазового тока.

Болеевысокимкоэффициентом усиления, какпредполагается, являетсяправильный, этотилитот, найденныйвсхемес общимколлектором. Отверсии 1.08k коэффициент усилениявсхемес общимэмиттеромстрояттолькодляпроцессоровсбольше, чем 16k ﬂashпамятькак ATmega328. Длядругихпроцессоровиспользуетсятолькосхемас общимколлектором.

Значения, найденныедля PNP, действительнытолько, есливторойнаборизмеренийсделан. Чтобыпредотвратитьобнаружение PNP вобратномспособе (коллектор, иэмиттерпоменяны), измерениесболеевысокимкоэффициентом усиления  проведенокакправильное. Еслибазовое напряжениениже, чем 0.97V, этодолженбыть P-E-MOS. Вэтомслучаепороговоенапряжениезатвораизмеряется при плавном переключениизатворасрезистором 470 кОмвверхивниз, ожидаянацифровоговходеизменениясигналастока, изатемсчитываетсянапряжениезатвора.

5.1.2	Измерениетранзистора N-P-Nили N-Channel-MOSFET

Измерениетранзисторов N-P-Nначинаетсятакимжеобразомкак PNP-транзисторасизмерениякоэффициента усилениявсхеме собщимколлектором. Первоеизмерениесделаносрезисторомвцепибазы 680 Ом, подключеннымк VCC. Еслинапряжениена резисторевцепибазыслишкомнизко, вместоэтогоберётся резистор470 кОм.Измерениетогдапродолжается всхеме собщимэмиттером, какпоказановрисунке 5.6.

Еслинапряжениеколлектораснижаетсяниже 1.6В, когдарезисторвцепибазы 680 Омсоединёнс VCC, это можетбыть N-P-N, MOSFET N-каналаилиТиристором/Триаком. СдвумяпростымитестамимогутбытьидентифицированыТиристорилиТриак. Еслирезисторна управляющем выводе,соединённыйвтечение 10 мсс GND обесточился,  токванодедолженостаться. Еслитогдарезисторанодакороткоподключен к GND иповторно подключен к  VCC, Тиристорнедолженвключиться (нет тока). Пожалуйста, имейтеввиду, что только моломощныеТиристорымогутбытьпроверены, потомучтотокудержаниятестераможетдостигнутьтолько 6mA. ЕслиобатестасвидетельствуютоТиристоре, дальнейшиетестысобратнойполярностьюсделаны, чтобыисключитьилиподтвердитьТриак.

ЕслиниТиристор, ниТриакнемоглибыбытьподтверждены, этоможетбыть MOSFET N-каналили N-P-N. Базовое напряжениетранзистора N-P-Nбудетоколонапряженияэмиттера, такимобразом, этоттипможетбытьидентифицированопределенно. Коэффициент усилениявсхемес общимэмиттером, строятКус=(VCC -UC-UC0)470000/(VCC- UB)(680=22)

Еслинапряжениебазы илибольшие показания  затвора, что там нет илималотока, элемент будет N-каналомE-MOS (MOSFET обогащённый). Вэтомслучаепороговоенапряжениеизмеряется, переключаязатвор плавносрезистором 470 кОмк VCC и GND, ожидаяна цифровомвходеизменениясигналастока, изатемсчитываетсянапряжениезатвора. Этоизмерениесделаноодиннадцатьразсрезультатами ADC, накопленнымикакпоказановрисунке 5.7. Результатумноженначетыреиразделенна 9, чтобыполучитьнапряжениевmV.

5.1.3	Измерениедиодов

Еслитокбудетобнаруженпредварительнымитестами, тоэлементбудетопознан как диод.

Падение напряжениясрезистором 680 Омдолжнобытьмежду 0.15V и 4.64 В. Падение напряжениядолжнобытьбольше, чем 1.125 разападения напряжениесрезистором470 кОм, ив шестнадцатьразпадения напряженияс470 кОмдолжнобытьбольше, чем падение напряжениясрезисторомна 680 Ом. Дополнительноупозжевозобновленногоизмерениясрезистором 470 кОмнедолжнобытьболеевысокогонапряжения, чемпредыдущееизмерениесрезистором 680 Ом. Янадеюсь, чтоэтоповедениевсегдаидентифицируетдиод. Идентификациядиоданикакимтоком утечки впротивоположномнаправленииневозможнасобратнымпараллельнымдиодом. Еслитолькоодиночныйдиодобнаружен, токутечки вобратномнаправленииизмеренсрезисторомна 470 кОмв 5 В. Разрешение2nA. Еслитокутечки большекак5.3µA(напряжениев470 кОмсоставляетбольшечем 2.5 В), измерениесделаносвместоэтого. Тогдаразрешение только1µA. Крометого, параметры вобратномнаправлениитакжеизмереныдляодиночныхдиодов.

5.1.4	Результатыразличныхизмерений

Следующиетритаблицыпоказываютрезультатыиспытательныхисследованийразличныйсоднимпроцессором ATmega8 идверазличныйверсиипрограммногообеспеченияпроцессора ATmega168. Измерениеобратнойценностидлядвойногодиода MBR4045PT тольковозможносохлаждением. Этобудетвызвановысокимтокомутечки этогодиодана 40 А. Такжеёмкостьобратногоосновногодиодаэмиттерагерманиевоготранзистора AC128 можеттолькобытьизмеренасохлаждением.

НекоторыерезультатыразличнысболеераннимирезультатамипрограммногообеспеченияМаркусаФ.Например, дарлингтонскийтранзистор BC517 былизмеренболеестарымпрограммнымобеспечениемсhFE 797. инапряжениебаза-эмиттера1438 мВ. Этовызванодополнительнымизмерениемкоэффициента усилениявсхеме собщимколлектором. Напряжениебаза-эмиттеризмереноболеестаройВерсиейкакотдельныйдиодныйтестс 1438 мВ. Теперьнапряжение база-эмиттеризмеренопроверкойсостояния коэффициента усиления, (1.20 В).

Следующаятаблицапоказываетрезультатыизмерениядлягерманиевыхтранзисторов, которыеявляютсядополнительныпроблематичными, чтобыиметьразмерыиз-затемпературной зависимостиивысокоготокаутечки коллектора. РезультатыоригинальнойверсииМаркусаФ. ифактические результатыверсии1.08kсравненывместе. 1.08k версиядля ATmega328 измеряеткоэффициент усилениясобщимколлекторомиобщимэмиттером, и болеевысокийрезультатпоказывается. 1.08k версиядля ATmega168 имеетразмерытолькодля схемы собщимколлектором.

5.2Измерение резистораКаждыйрезисторизмеренсчетырьмяразличными типамиизмеренияводномтекущемнаправлении. Тотжесамыйрезистортакжепроверенстемижесамымичетырьмятипамиизмерениявдругомтекущемнаправлении. Измерениевпротивоположномнаправлениииспользуетсятолько, чтобыидентифицироватьрезистор. Еслинесоответствиемеждуобоимиизмерениямислишкомбольшое, этонерезистор.

5.2.1	Измерениерезисторасрезисторамина 680 Омов

ИзмерениенеизвестногорезистораRxсделанодвумяспособами ,построенными с прецизионными резисторами 680Ом. Диаграммаэтогоизмерениядляиспытательного вывода 1 (TP1) ииспытательному выводу 3 (TP3) упрощенапоказаннаяврисунке 5.8 ирисунке 5.9 какпримершестивыбранных комбинацийисследования.

Налевойсторонетестовый вывод 1, показан, инаправойсторонеВыможетевидеть, чтотестовый вывод 3. ВобеихдиаграммахВывидите, чтотерминал 3 (праваясторона) соединён с VCC, леваясторонасоединена с GND. Направление тока,текущего черезрезисторRxявляетсятоем же самым. Значения портов, переключенныхна выход, показываютскраснымцветом, значения портов, используемыхвкачествевхода, отображаютсинимцветом, бездействующиепортычерные. Вобоихпоказанныхтипахизмеренияутокадолжнабытьтажесамая величина, потомучтосуммарнаявеличина резисторамежду VCC и GND идентична (еслистроитьврезисторахидентично). Обычновзвешенноенапряжениенетожесамое, потомучтопоследовательностьрезисторовизменилась.

СимволV на диаграмме отмечаетпорты, используемыедляизмерениянапряжения. Вобоихконфигурациях величина резистораRxможетбытьвычисленасизвестнымивеличинами резистораивзвешенныминапряжениями, еслиотношениерезистораRxи 680Ом неслишкомвысоко. Теоретическийградиентнапряженияпоказанна рисунке 5.10, гдевеличинарезисторапоказана влогарифмическойшкале.

График измерения типа 1 показан на рисунке 5.11a сизмененныммасштабомизображениядляболеенизких резисторов. Выможетевидеть, чтоВынуждаетесьвлучшем разрешении ADC, чемстандартное разрешение на 4.9 мВв5-вольтовойопоре ADC, для получения правильногоизмерения величинырезистораниже 2ОмЕстьтолькотришага ADC от 0до 2Ом. Диапазон, переключающийсясопцией AUTO_SCALE_ADC, можетпомочьвэтомслучае. Тотжесамыйизмененныймасштабизображениядиапазонаизмерения типа 2 показан нарисунке 5.11b. Ксожалению, мынеможемиспользовать высокое разрешение ADC длятипа 2 измерениявэтомдиапазоне, потомучтонапряжениеслишкомвысоко, иунашихATmegaнетдифференциального входаADC. Измерениясрезисторами 680 Омпроведеныдляпостроения результатаизмеренийдо 20 кОм(измеренноенапряжениетипа 2 будетниже 169 мВ).

Для болеевысокихзначения резистораизмеренияпроводятся срезисторами470 кОм. Имеющаяся величина обоихизмеренийвзятавкачествепоказаннойвеличины резистора, есливсетестысвидетельствуют, чтоэтонедругойтипэлемента. Еслиопция AUTO_SCALE_ADCвыбрана иодноизнапряженийобоихтиповизмеренияниже 0.98V, взвешенноесреднеечислостроятсфакторомчетыредляэтой величины. Другая величина взвешена сфакторомодин. Этосделано, чтобыучитывать факторчетырехлучшихразрешенийэтогоизмерения. Факторчетыревзяттолько дляпроцессоров ATmega168 и ATmega328, для ATmega8 двавзятовкачествевесового фактора, еслинапряжениениже 0.98V, потомучтоопорное напряжениедля ADC здесь 2.54Ввместо 1.1 В. ЕслиуATmegaбудетбольшечем 8 кбайтﬂashпамять, тоизмеренное напряжение на резисторахбудетотсрочено, покабольшеизмененийнеобнаруживается, или закончится лимит времени. Сэтимметодомбольшиеконденсаторыболеенеобнаруживаются какрезисторыпоошибке, исопротивлениепо постоянному току большихкатушекиндуктивностибудетизмереноправильно.

5.2.2	Измерениерезисторасрезисторамина 470 кОм

Следующиерисунки 5.12 и 5.13 показываюттужесамуюпроцедуруизмеренияизмеренияспрецизионными резисторами470 кОм. Поскольку470 кОмоченьбольшиеотносительновеличинырезисторапорта19Омили 22Ом, величинырезисторовпортовпроигнорированыдлявычислениявеличины резистораRx.

Дляобоихтиповизмерениясрезисторамина 470 кОмизмеренотолькооднонапряжение, потомучтотоктакнизок, чтоникакоеразличиенапряжениявовнутреннихрезисторахпортаATmegaнеможетбытьизмерено (какожидалось). Теоретическийградиентнапряженияпоказан на рисунке 5.14, гдевеличина резисторасновапоказана влогарифмическойшкале. Теоретическийградиентвэтойдиаграммезаканчиваетсяв100МОм, нополучающееся значение Тестераограничено60МОм, иначеТестерпредполагает, чтоникакойрезисторнеподключен. Взвешенноесреднеечислообоихтиповизмерениявзятовкачестверезультатастемижесамымиправилами, описаннымидляизмеренийсрезисторамина 680 Ом. ДлявсехпроцессоровATmegaянашел, чтовзвешенныерезультатысрезисторамина 470 кОмболееточны, еслипостоянное смещениебудетдобавлено. Этотсмещениеможетбытьподстроено сзаданием RH_OFFSETвфайлеconfig.h.

5.2.3	Результатыизмеренийрезистора

Рисунок 5.15 показываетотносительныеошибкиизмеренийрезисторастремя ATmega8 . ДополнительнонекоторыерезультатысоригинальнымпрограммнымобеспечениемМаркусаФ. содним ATmega8 показаны как "Mega8orig" вэтомчисле. Большерезультатовизмеренийс ATmega8A и ATmega8L показанына рисунке 5.16a и 5.16b. Рисунок 5.17 показываеттежесамыеизмерениясATmega168. Mega168 - результатыбезопции AUTOSCALE_ADC, Mega168as - тежесамыеизмерения с опцией AUTOSCALE_ADC. С ATmega168 это, кажется, возможно, чтоизмерениярезистороввдиапазонеот 20Ом до20МОм могутбытьизмерены сточностью±1%. Дляизмеренийниже 100Ом Выдолжныиметьввиду, чтоулюбоеизмерениеспроводомимеет сопротивлениетакже. Лучшесоединитьрезисторнепосредственнос контактами терминала. Еслиэтоневозможно, вычтитевеличину сопротивленияукороченного исследования. Например, еслиуВашегорезистор маркирован 30Ом иВаштестерпоказывает величину 30.6 Ом, иудвухукороченных исследованийесть величина 0.5Ом, тоВашрезисторбылизмеренс30.1 Ом. Для сопротивленийниже10Ом одиншагразрешения даёт ошибку большечем 1%!

Рисунок 5.18a показываетошибкиизмерениятрехпроцессоров ATmega168 передкалибровкойкакпункты,послекалибровкикаклиния. Эквивалентныеошибкиизмерениятрех ATmega168A показаны на рисунке 5.18b, иошибкиизмерениятрех ATmega168P показаны на рисунке 5.19. Ошибкиизмерениятрех ATmega328 показаны на рисунке 5.20a и 5.20b. Послеавтоматическойкалибровкиотносительныеошибкиизмерениярезисторовмежду10Ом -20Мом обычнонаходятсявпределах±1%. Толькоодноизмерениерезисторана 22 кОмсATmega328P-13 показываетболеевысокуюошибку. Перед калибровкой ошибки некоторыхпроцессоровсоставляли 3%. Этобыло вызваноAUTOSCALE_ADCпереключениемопоры ADC. Прямоесравнение напряженияна конденсаторениже 1В, однажды измеренногос опорой VCC, идругое одно измерение свнутренней опорой, можетподстроить этуошибку. Сэтимусловиемизмерениянапряжениеизмереностемжесамымканаломмультиплексора, ивнутренняяопора связанасвыводом AREF ATmega. Ксожалению, прямоеизмерениеопоры соспециальнымканаломмультиплексораприводит кэтомусмещению, которое можетбытьвручнуюподстроено с опцией REF_R_KORR илиавтоматическисопциейAUTO_CALсамопроверки. Сопцией AUTO_CALзначение REF_R_KORRявляетсядополнительным смещением кавтоматически определённому значению!

5.3	Измерениеконденсаторов

Измерениевеличины конденсаторов сделанокакотдельнаязадачаизмерениемвременизарядкипослевсехдругихизмерений. ОригинальноепрограммноеобеспечениеМаркусаФ. сделалоэтоспетлейпрограммы, котораячитаетсясоответствующимцифровым входом, покаотключения непроизошло, исчитает циклыпетли. Уэтогоестьпрепятствие, чторазрешениеизмерениявремениограниченовременем, требующимся для одногоциклапетли. Этообычноделалосьвовсехшестикомбинацияхдлявсехтрех испытательных входов  . Фактическоепрограммноеобеспечениеиспользуетдваразных способаполучитьвремязарядки тольковтрехкомбинацияхдлятрехиспытательных входов входов. Положительнаясторона- теперьвсегдаболеевысокоечислоисследований. Толькоесливеличина измеренапараллельсдиодом, полярностьможетбытьдругой.

5.3.1	Разряд конденсаторов

Выдолжнывсегдаразряжать конденсаторпрежде, чемсоединитьегостестером. Тестердополнительноразряжает конденсаторпередлюбымизмерением. Еслинапряжениениже 1300 мВ, конденсаторзакорочен с выводамипорта ADC (Порт C). Яполагаю, чтоэтозаконно, потомучтовыход порта имеет встроенныйрезистор около 20Ом. Рисунок 149 техническихспецификаций (страница 258) [2] показывает падениенапряженияна выходах до 2 В. Конечно, янемогугарантировать, чтоникакоеповреждениенеможетпроизойти. Япроверилфункциюсбольшимиконденсаторамибольше, чем15mFмногораз, ияникогданезамечалпроблемы. Токдолженбытьнижеуказанногопредела 40mA иуменьшенбыстро,разряжаясь. Конечно, повреждениеможетпроизойти, еслиВынеразряжаете(высокоенапряжение) конденсаторпрежде, чемсоединитьегосВашимтестером.

5.3.2	ИзмерениебольшихконденсаторовОднасторонаконденсаторасвязанас GND. Другаясторонаконденсаторасвязанасрезистором 680 Омк VCC на 10 мс. ВпоследствииэтотвыводисследованияпереключеннаВходной (ВысокийИмпеданс). Послеэтого 10 мсимпульсатоканапряжениеконденсатораизмеренобезлюбоготока. Еслинапряжениенедостигломинимальногозначения 300 мВ, импульс загрузки повторендо 499 раз. Еслипосле  127 импульсов минимальноенапряжение 75 мВнедостигнут (приблизительно 2 с), дальнейшая зарядка остановлена, потомучтоникогда 300 мВнемогутбытьдостигнутысостающимисяимпульсамизарядки.Рисунок 5.21 показываеттрифазыизмерениявеличины конденсатора.Величинаёмкоститогдавычисленасколичествомимпульсов зарядки идостигнутогонапряжениязарядки до таблицы. Таблица содержитфакторы, чтобыполучитьзначение вnFединицахсовременизарядки идостигнутогонапряжениясинтервалом 25 мВ. Временнаявеличина напряжениябудетинтерполирована.

Врезультатенизкогонапряжениязарядки измерениенамногобыстрее, чемначальнаяверсияпрограммногообеспечения, потомучтоэтопреимуществоработаеттакже при разрядке. Такимобразом, большие конденсаторымогутбытьизмерены. Крометого, диод, которыйподключен параллельно конденсатору, ненарушаетизмерениевбольшинствеслучаев, потомучтопрямое напряжениебольшинствадиодовнедостигнуто. Рисунок 5.22a показываетзарядку иразрядкудляконденсатора 229µF. Плоская вершинадиаграммыотконцазарядки идоразрядкивызванаизмерениемивременем вычисления  ATmega. Рисунок 5.22b показываеттожесамоеизмерениедляконденсатора 5mF, заметьте, каквремядляизмерениясоставилоприблизительно 1.5 секунд, включая разрядку. Последнийпримерпоказываетполноеизмерение15mFконденсатораврисунке 5.23

Послеэтогоизмерения ёмкости саморазрядкаконденсаторабудетпроверенаожиданием пропорциональнопериоду, которыйпотребовала зарядка ичтениенапряжениязарядкиснова. Взвешеннаяполнаяёмкостьисправленаиз-заэтогопадениянапряжения. Тестспараллельно подключеннымиконденсатором 68µFирезистором  2.2кОмпоказываетэффективность этогометода. Взвешенноезначение резистора66.5µFспараллельнымирезультатамирезисторана 2.2 кОмквеличине 66.3µF. Посколькусравнениездесь - результаты, измеренныесмультиметромPeaktech 3315: Безрезистораконденсатор 68.2µFизмеренспараллельнымрезисторомна 2.2 кОм,конденсатор 192µFизмеренмультиметром.

5.3.3	Измерениемаленькихконденсаторов

Еслипервый 10 мсимпульсзарядки перегрузилконденсатор, используется другаятехникаизмерения. УпроцессораATmegaестьвстроенный   16-битный счётчик,которыйможетработатьприполнойтактовойчастоте (1 МГцили 8 МГц). Уэтогосчётчика естьтакжеособенность, чтобысохранить егопосчитанное значение внешнимсигналом.Этотсигнал можетбытьпостроенвыходом компаратора. Компараторможетработатьслюбымвходом  ADC изазором опоры. Рисунок 5.24 показываетупрощеннуюдиаграммуситуациисизмерением. Такимобразом, яразряжаю конденсатор, готовлюкомпараторкнадлежащемувходу элемента, ставлю счётчик в 0 инемедленноначинаюзарядкуконденсаторасоднойстороной, соединённой с GND идругойстороной, соединённой срезистором470 кОмк VCC. Теперьяпроверяювпределахпетлипрограммы, еслисчётчик сигнализируето переполнениииливходнойзахват (внешний)сигнал. Ясчитаю сигнал переполнения, покаянеобнаруживаювходной сигналзахвата. Вэтомслучаеяостанавливаюсчётчик ипроверку, еслиядолженпосчитатьдополнительныйпереполнение,потомучтосчётчик неможетбытьостановленвходнымсигналом захвата.

Входнойсчётчикзахватаисчётчикпереполненийпостроиливместеполноевремя, откоторогомыможемполучитьфактическую ёмкость.Фактическоепрограммноеобеспечениеможетиспользоватьтаблицу стеоретическойзависимостьювременизагрузкиотносительнонапряжениякомпаратора. Таблица располагаетсявшагахпо 50 мВибудетинтерполированасогласнофактическому опорномунапряжению. Этатаблица будетактивна толькосопцией MakefileAUTO_CAL REF. Отпостроенной величины явычитаюпредопределенноеполученное экспериментально постоянное или значение, найденноепоследнейсамопроверкойсAUTO_CALустранитьсмещениеноля. Смещениеноляможетменятьсявзависимостиоттипа печатной платы, используемогоиспытательногооборудованияилипроцессора. СамопроверкасAUTO_CALопределит Вашесмещениеноляавтоматически.

Язаметил, чтостабильность опорного напряжениянесколькомала, так, чтобыВымогливыбратьсмещениесопцией MakefileREF_C_KORR. ПослекалибровкисAUTO_CAL, REF_C_KORR толькобудетсмещениемкизмеренной разнице напряжения междузаряженным конденсатором ивнутреннейопорой. Измеренное опорное напряжениебудеттогдаисправлено (добавлено) Вашим значением  (mVединицы). Еслиопция AUTO_CAL REFнеиспользуется, справочныенапряжения ATmega8, ATmega168 и ATmega328 примененыкакотмеченовтехническихспецификациях [2] [3]. Типовоеизмерениеэтоготипапоказано на рисунке 5.25. Времяизмерениядля22µFконденсаторвыше 2.6 с, потомучто470 кОмиспользуетсядлятого, чтобызарядить. Но разрядка вэтомслучаенамногобыстрее, чемзарядка.

Впринципеэтатехникаизмеренияможеттакжебытьсделанасрезистором  680 Ом, нопотомучтоADC неможетиспользоваться, есликомпараторработает, уменянетшансаконтролироватьнапряжение зарядки, покакомпараторнеостановлен. Еслинеобнаруженныйдиодпараллельно соединён сконденсатором, токзарядки конденсатораможетбытьпоглощендиодом (пороговоенапряжение), инапряжениезапрещеннойзоныникогданебудетдостигаться. Метод, взятыйвфактическомпрограммномобеспечениидлябольшихконденсатороввразделе 5.3.2, избегаетэтойконцептуальнойошибки.

5.3.4	Измерениеэквивалентногопоследовательного сопротивления ESR, первыйпуть

Последовательное сопротивление ESR [8] являетсяхорошиминдикаторомдлястаренияэлектролитических конденсаторов, например.

Рисунок 5.26 показываетэквивалентную схемуконденсатора.Резистор Rpпредставляетсопротивлениеутечкиконденсатора, ESLэквивалентная последовательная индуктивность, исопротивление ESRпредставляетэквивалентноепоследовательное сопротивление. Еслиуизмеряемого конденсаторабудетзначение больше, чем0.45µF, тотестерпопытаетсяизмеритьпоследовательное сопротивлениетакже. Длязначения больше, чем3.6µFиспользуетсянормальнаятактоваячастота125 кГцдляADC.Дляболеенизкихзначений ёмкости используется болеевысокаятактоваячастота500 кГц, чтобыускоритьизмерение. Точностьрезультатов ADC будетвыше с болеевысокойтактовойчастотой, ноэтомоглобытьпринятовысокими значениями ESR конденсаторовсболеенизкой величиной. Иначеизмерение ESR сэтимметодомневозможнодлязначений меньше, чем1.8µFпринормальнойтактовойчастоте125 кГц.

Строгоговоря, ESR конденсаторазависитотчастотыитемпературы. Обычно величина, измереннаяссигналомсинуса100 кГц, обозначенавтехническихспецификациях. ЭтоизмерениенеможетбытьсделаносATmegaбезвнешнегооборудования. Снижеописанным методомчастотаизмерениясостандартнойтактовойчастотой ADC будетниже 640 Гцспочтипрямоугольнымсигналом. Стактовойчастотой ADC на 500 кГцчастотаизмерениябудет2400Гц

Чтобыполучитьвеличину эквивалентногопоследовательногосопротивления, напряжениеобеихсвязейбудетизмеренововремязарядки водномнаправлениисвнутреннимопорным напряжением ADC (1.1 В). Послеизмерениятокзарядки будетотключен, инапряжениеконденсатораизмереносновабезтока. Еслиэтонапряжениениже 3 мВ, последовательностьизмеренияповторена. Рисунок 5.27 показываетсоответствующиесхемы.

Разницанапряженияконденсаторасибезтокапропорциональнавнутреннемусопротивлениюконденсатора.Ожидаемоенапряжениеэтогоразницы такнизко, чтоодноизмерениенеможетзакончитьсяквыполнимомурезультату. Поэтомупослеэтоготокбудетпереключеннапротивоположноенаправление, итожесамоеизмерениебудетповторено. Последовательные измерениябудут сделаны 128 раз, ирезультатыизмеренийнапряжениябудут добавляться. Такимобразом, унасестьтрисуммынапряжений, напряжение U LPвнизкойсторонеконденсаторастоком, напряжение U hpввысокойсторонеконденсаторастокоминапряжениемUcвысокойстороныконденсаторабезтока. Сумманапряженийвнизкойсторонеконденсаторапредставляетснижение потенциала стокомзарядки через выходное сопротивлениепортаRport. Напряжениеразницы высокойстороныинизкойстороныконденсаторапредставляетнапряжениеконденсаторастокомзарядки Udif f =Uhp- U LP. Разница Uesr =Udif f - U cдолжнапредставлятьпадениенапряжениявовнутреннемсопротивленииконденсаторапритокезарядки. Мыполучим величину сопротивлениясотношениемэтогонапряженияUesrкнапряжению ULP, измеренному сизвестнойвеличиной выходного сопротивленияпортаRport.

Коэффициентпропорциональностивыбран, чтобыполучитьразрешениесопротивления0.01Ом:Resr =Uesr∙10 ∙pRport /U

рисунок 5.28 показываетчастькривойнапряжения4.2µFконденсаторавовремяизмерения ESR. Чтобыобъяснитьвлияние ESR, последовательный резистор6.8 Омдобавленкконденсатору. Небольшойразрывнапряженияпослезарядкиконденсатораинтерпретируетсяпрограммнымобеспечением, чтобыполучить ESR. Большееизмеренное падениенапряжениякпотенциалу GND вызвановыходным сопротивлениемпорта около 20Ом. Дляэтогоизмеренияовеличине ESR 7.5 Омсообщаеттестербезпоследовательного резистора6.8 Ом, которымизмерен  ESR 0.56Ом. Рисунок 5.29 показываеттожесамоеизмерениесболеевысокойчастотойизмеренияэлектролитического  конденсатора 2.2µFс ESR 6.5 Ом.

Точностьизмерения ESR неоченьвысокапо различным причинам:

1. Измерениенапряженияна обеихвыводахконденсаторанеможетбытьсделановтожесамоевремя, путьсостоиттольковтом, чтобысделатьегопоследовательно. В промежутке междуобеимиизмерениямитокзарядки изменилсяиз-зазаряда конденсатора. Программапытаетсякомпенсироватьэтот фактсзависимостью коррекции ёмкости от низкогонапряжениястороны.

2. ADC измеряет напряжениепосле 1.5 тактовыхимпульсапосленачалапреобразования. Преобразованиеначинается спередним фронтом ADCчасов, еслистартовый бит установлен. Еслитокзарядки будетвыключенрано, ADC беретнеправильноенапряжениедляизмерениястоком. Еслитокзарядки будетотключен поздно, конденсаторвозьметбольшеэлектрическийзаряда, чемизсоответствующегоизмерениястокомзарядки. Этовызоветслишкомвысокоеизмеренное напряжениебезтока. Ноэтотрудности выключения токавнужноевремяпрограммнымобеспечением.

3. Выходное сопротивлениепортаиспользуетсявкачествеопорной величины этимметодомизмерения, ноэта величина сопротивлениянеизвестна точно.

4. Разрешение ADC недостаточно, чтобыполучитьразрешениесопротивления0.01Ом. Для лучшегоимеющегося разрешения ADCвнутренняяопора (1.1 В) используетсядлявсехизмерений. Дефицитразрешения будетуменьшен, такженакапливаябольшоечислоединственныхизмерений.

5. Переключениепортовнеможетбытьточносинхронизированокчасам ADC сопросомсделанного преобразования.

Такилииначерезультаты, кажется, практичны, какпоказанона следующем рисунке 5.30. Величина ESR того жесамогоэлемента, измеренного Transistortester, изменяютбольше, чем величина, измереннаясизмерителем LCR. Значения ESR измерителя LCR измеренысчастотой 1 кГцилиинтерполированыдлянебольшихконденсаторов к 2.4 кГц. Выдолжныучитывать качествовсехчастей соединения. Используемыекабельныесоединениямогутвызватьболеевысокое измеренное значение сопротивления. Разъёмы могуттакжезакончитьсяболеевысокимзначениемсопротивления. Измеритель LCR имеетпреимуществоиспользования зажимов Кельвина. Толькоодинконденсаторниже1µFна 500 нФбылкерамическим, вседругиебылипленочными конденсаторами. Единственныйэлектролитический конденсаторсериииспытанийниже9µFбылконденсатор2.2µF.

5.3.5	Измерениеэквивалентногопоследовательного сопротивления ESR, второйпуть

Начиная сверсии 1.07k программногообеспеченияпуть измерения ESR измененнановыйметод измерения. Различныешагиизмеренияпоказываютврисунке 5.32. отличиеотпредыдущего пути - то, чтопериодпротекания токачерезконденсаторсущественно короче. Конденсаторпредварительнозаряжен споловинойимпульсакотрицательномунаправлении, и заряжается циклическимспособомввобоихнаправлениях. Время импульсазарядки выбранотак, чтосерединаимпульса зарядки отсчётов  4 и 8отмечают отсчёты, ивремяудержанияADC (2.5 тактовых импульса посленачалаADC). Полныйциклизмеренияпоказан нарисунке 5.31. Сумма  результатов255цикловизмеренияиспользуетсядлятого, чтобыполучитьрезультатссоответствующим разрешением. Продолжениемзарядки конденсаторавлюбомнаправленииизбегаюттужезарядку идлинуимпульсаразрядки в тойжесхеме. При измерения опорного напряжения конденсатор остаетсяобесточенным. Темсамым времяизмерения некритично. Этотолькопринято, чтозахватнапряжениеконденсатораначинаетсядоследующегоимпульсазарядки илиразрядки.

Из-заболеекороткогоимпульса зарядкинетолькоможетбытьизмерено ESR конденсаторовсболеенизкойёмкостью, ноэтотспособизмеренияможеттакжеиспользоватьсядляизмерениярезисторовснебольшимсопротивлением, еслиунихнетобнаруженнойиндуктивности. Делаятак, разрешение0.01Ом дляэтих резисторымогутбытьдостигнуто. Такженулевоесопротивлениеможетбытьобнаруженочастьюкалибровкисамопроверкидлявсехтрехиспытательныхкомбинаций выводов. Выдолжныиметьввиду, чтоустойчивыеразъемыилисоединителизажимаважныдляустойчивыхрезультатов. Измерениепериода около 900µs, которыйсоответствует частотеприблизительно 1.1 кГц. Посколькуимпульсзарядки оченькороток, результатизмерениясопоставимсизмерениямис10 кГц. Примеризмеренияс10µFплёночным   конденсатором, измереннымодним, иизмеренным  с последовательным резисторомна 2.7 Омпоказан на рисунке 5.33. Выможетевидетьэффект дополнительногосопротивления, сравниваяобедиаграммы. Выможетевидетьтакже, почемуизмерение ADC (SH) должноуказатьнасерединуимпульсазагрузки. Сбольшимизначениями ёмкости токзарядки почтиустойчиввовремяполнойдлиныимпульса, такимобразом, Выполучитесреднеенапряжениевсерединевремениимпульсазарядки. Сболеенизкимизначениями ёмкости Выполучитесущественную разницу, котораяможетбыть компенсирована для известной величины ёмкости.

Результатыизмеренияновогометодаизмерения ESR показаны на рисунке 5.34. Значения ESR  отличаются отрезультатов, показанныхдляпредыдущейпроцедуры измерения на рисунке 5.30, потомучтоESR зависимоот частоты. Справочныезначения определенысизмерителем LCR вчастотеизмерения10 кГц.

Рядизмеренийсразличными измереннымиэлектролитическимиконденсаторамипоказан на рисунке 5.35. Результатыизмерений измерителя LCR PeakTech 3315 сразличнымичастотамиирезультатамиTransistorTesterпоказаны вместе. Сопротивлениеиллюстрированослогарифмическойшкалойвэтойдиаграмме. ВовсехслучаяхрезультатыTransistorTesterблизки к результатамизмеренийна 10 кГцизмерителя  LCR. Только500µF/3Vконденсатор - болеестарыйобразец, вседругиеконденсаторыновые.

Посколькуновыйметодизмеренияможетбытьвзятдлятого, чтобыизмерять значения резисторовснизкой величиной, ошибкиизмерениянекоторыхрезисторовниже 10Ом стремяпримерамикаждоготипаATmegaпоказаны на рисунке 5.36.

5.3.6	Потерянапряженияпослеимпульсазагрузки, Vloss

Сизмерениемконденсаторовбольшой ёмкости потерянапряженияпослетого, какзаряжен,  проанализирована. Достигнутоенапряжениезарядки потеряноэлектролитическимиконденсаторамипослекороткого периода. Этапотерянапряженияможетбытьвызванапараллельно подключенным резистором. Нояпринимаю, чтоэтапотерянапряженияэлектролитическихконденсатороввызванавнутреннейдисперсиейзарядкинепосредственнопослеимпульсазарядки. Заряжаяконденсаторырезистором470 кОм, посколькуэтосделанодлянебольших ёмкостей, этадисперсияужесделанапослепереключениятока. Никакаяпотерянапряжениянеобнаружимадляэтогослучая. НоеслиВызаряжаететотжесамыйконденсаторкороткимимпульсомтока, Выможететакжеобнаружитьпотерюнапряжениядляконденсаторовсболеенизкойёмкостью. Тотжесамыйэффект сболеенизкойпотерейможеттакжебытьзамечендлякерамическихконденсаторов.Язаметил, чтоконденсаторысбольше, чемс потерейнапряжениявнесколько% - подозреваемые. Особеннозаметна относительная потерянапряжения уболеестарыхбумажныхконденсаторов, которыеявляютсядлядругогоизмеренияпроблемойтакже. Некоторыепримерыизмеренияпоказаны вследующейтаблице.

Вэтой таблице Вынайдете, чтоёмкость всехфольговыхконденсаторовможетбытьизмеренавсеми инструментами схорошейточностью. Значеняе ёмкости ифакторкачества Q PeakTechизмерителя LCR являютсяминимальнымиимаксимальнымизначениямиизмеренийвчастотномдиапазоне100 Гцк100 кГц. Вовсехпримерахвтаблице потерянапряженияVlossTransistorTesterвелика, есликонденсаторынизкокачественные. Тольковэтомслучаеразличиеполныхрезультатовизмерениятакжебольшие. TransistorTesterможеттолькоопределитьпотерюнапряжения, еслиизмеренное значение больше, чем5000pF.

5.3.7	Результатыизмеренияконденсаторов

Результатымоихполныхизмеренийпоказаны на рисунке 5.37 длятрехпроцессоров ATmega8.

Дополнительнонекоторые значения оригинальногопрограммногообеспеченияпоказаныспоправочнымкоэффициентом 0.88 (-12%). Другиерезультатыизмеренияразличных  ATmega8 версийпоказаны нарисунке 5.38a и 5.38b. Результатыизмерениятехжесамыхконденсаторовдля ATmega168 показаны на рисунке 5.39. Основойдлявычисления ошибкиявляютсярезультатыизмеренияRCL-метраPeakTech 2170немаркированных элементов.Частьотносительнобольшой разницы измеренийвызванаслишкомвысокойчастотойизмерения RCL-метрадлябольшихэлектролитическихконденсаторов. Сдругойстороныплохойфакторкачестваэлектролитическихконденсаторовможетвызватьдругойпроцент.

Рисунок 5.40 иллюстрирует, как сложно выбратьправильнуюосновудляизмерения ёмкости. Всерезультатыизмерениясравниваются случшимориентировочным значением ёмкости. Градиент,Мультиметр" показываетразличиерезультатов 3315 мультиметровPeaktech. Следующийградиент, LCR" показываетразличиерезультатов  LCR-метра Peaktech2170, которыйвзятиз-за лучшегоприближения частоты. Для сравнения этихрезультатов с результатамиоборудованногоATmega168TransistorTesterтакже показанградиентATmega168as". Яуверен, чтоэтиошибкинеявляютсяреальнымиошибкамиизмерения конкретного оборудования, потомучтомоёлучшееориентировочноезначение такженереальное значение ёмкостиконденсаторов.

Вэтомслучаерезультатыметра LCR взятывкачествебазысравнения. Тежесамыерезультатытрехразличныйпроцессоров ATmega168A показаны на рисунке 5.41b, итриразличныхпроцессора ATmega168PA показаны нарисунке 5.42. Результатытрех ATmega328 дополнительнопоказанынарисунке 5.43a, иследствиятрех ATmega328P показаны на рисунке 5.43b. Вэтомтолькоучитывают нулевуюёмкостьполногоизмерения 39pF, вседругиесредства, чтобыисправитьрезультатынеиспользуются. Этанулеваяёмкостьвключает 2-3pF, которыевызваныкабелемдлиной12 смс зажимами. Разводка платы можетвызватьразличноенулевое значение, яустановилэтунулевуюёмкостьсплатой "DG2BRS V 5.2.1".

Чтобыполучитьлучшуюточность, ВыдолжныприспособитьпрограммноеобеспечениекиндивидуальнойособенностиВашегообразцаATmega. ДляэтогоВыможетеустановитьнапряжениекоррекции REF_C_KORR длякомпаратора, которыйбудетиспользоватьсядляизмерениянебольшихёмкостей. Коррекция в  1 мВуменьшитрезультатыизмеренияна  0.11%. Длябольшихёмкостей Выможетеопределитьзначение C_H_KORR, насколькоВаши ёмкости измереныслишкомбольшими. Посколькуконденсаторыбольшой ёмкости в большинстве электролитическиеконденсаторысхудшимкачеством, измерениеёмкости сложно. Такимобразом, этотакжедополнительноусложняет дифференцирование  разницы реальных  значений конденсатора.

Особенноспроцессорами ATmega168 язаметиланомалиюрезультатовизмерениямалых ёмкостей, которая зависитотскорости нарастания напряжениявовремязарядки конденсатора. Рисунок 5.44 показываетошибкуполногоизмерения, когдаучитываюттольконулевое значение (168 - 3-A), споправочнымкоэффициентомдлянебольшихёмкостей REF_C_KORR=66 такжекакпоправочнымкоэффициентомдлябольшихёмкостей C_H_KORR=5 (168-3-B), плюсдополнительно, посколькуградиент 168-3-C смодельюзависимостьотскорости нарастания для измерениймалых ёмкостей (COMP_SLEW1=4000 иCOMP_SLEW2=220).Такжесаморазряд больших ёмкостей учитывают сградиентом 168-3-C. Компонентсзависимостью  от величины скорости нарастания вычисляется как COMP_SLEW1/cval-COMP_SLEW2 -

COMP_SLEW1/ COMP_SLEW2

гдеcvalизмеренное  значение ёмкости в  pF.

5.3.8	Автоматическаякалибровкапри измеренииконденсаторов

Автоматическаякалибровка построена издвухчастей. Перваячастьопределяет смещениеноля при измерении ёмкости. Дляэтого значение ёмкости, измереннойбезподключенного конденсатора, строится. Значение ёмкостидлявсех 6 комбинацийизмерений, строится с 8 повторениями. После успешногоопределениесмещениенолязаписывается в EEpromибудетиспользоватьсядлядальнейшихизмерений. Более сложным быловыявление различиявариантов процессоровATmegaдлянебольшихконденсаторов(<40µF), которыепоказаны на рисунке 5.41a, 5.41b и 5.42. Основной причиной этогоявляется различие характеристик (напряжениесмещения) аналоговогокомпаратора.

Данные измерениядевятиразличныхпроцессоровпоказаны  на рисунке 5.45. Пункты "dif2ref" показываютразницу напряжениянагруженногоконденсатора660 нФсиндивидуальнымвнутреннимопорным напряжениям (шириназапрещеннойзоны). Идеальноэторазличиенапряжениедолжнобытьнолем, еслианалоговыйкомпараторостановилзарядку сигналомвпроцессор. Короткоевремяобработки процессоранедолжно заканчивается результатом с измерением роста напряженияконденсатораэтогоотносительногобольшогоконденсатора. Пункты "CapErr" показываютпредполагаемыеошибкиизмерениякаждогопроцессораизрисунка 5.41a, 5.41b и 5.42 сзаединицызавода. Примечательно, какпункты "CapErr" будутследоватьзапунктами "dif2ref". Поэтомупункты "dif" показываютразличиемеждуособымипунктами "CapErr" и "dif2ref". Созначением величин пунктов "dif" мыможемполучитьхорошуюоценкудляисправленияизмерений ёмкости вместесразницей напряжениемзаряженногоконденсатораивнутренней опоры.

ДлявторойчастирегулированияВыдолжныподключить конденсаторк 1 и 3. Этотконденсатордолжениметьфакторхорошегокачестваидолжениметьвеличину между100 нФи20µF. Этодолженбытьплёночный конденсатор, вмаксимальновозможнойстепенинекерамическийконденсатори нивкоемслучае неэлектролитическийконденсатор. Вынедолжнызнатьточнуюёмкостьэтогоконденсатора.

Рисунки 5.46a, 5.46b, 5.47, 5.48a и 5.48b показываютрезультатыизмеренияразличныхпроцессоровсостандартнымпрограммнымобеспечениемпослеавтокалибровки. Процессороыбыли загруженытемжесамымпрограммнымобеспечением, тольковыборMakefile "PARTNO =" долженбытьприспособленкразличнымтипампроцессоров ("m168", "m168p", "m328" или "m328p") дляavrdudeпрограммы. ПослезагрузкиданныхсамопроверкабыланачатадлякаждогоATmega, иконденсатор330нФбылподключен вовремятеста№ 10 к  1 и 3.

Наконецяпрояснюэффект опции AUTO_CAL впрограммесамопроверки. Следующийрисунок 5.49 показываетследствиятрехпроцессоровATmegaссамойбольшойошибкойизмерения, одногоизмеренияпередкалибровкойидругимизмерениемпослекалибровки. Пункты, отмеченныесзаканчивающим "UNC", показываютошибкибезкалибровки. Линиисокончанием "cal" показываютошибочныерезультатытехжесамыхпроцессоровстемжесамымпрограммнымобеспечениемпослекалибровкивсекциисамопроверки. Причинаошибокизмерениядлябольшихконденсаторов(>40µF)ещенеизвестна. Всеиспользуемыеконденсаторыдляэтогорядаизмерений–плёночные конденсаторыиликерамическиеконденсаторы (56pF, 100pFи3.3нФ), никакиеэлектролитические конденсаторынеиспользуются.

5.4	Измерениеиндуктивности

Измерениевеличины индуктивностибудетсделано,если элемент определён как резистор ниже 2100Ом. Метод измеренияоснованнаростетокаформулойlL =Imax (1-exp  -t/T) послевключениятока. Постояннаявремени T=L/Rявляетсяпропорциональной индуктивности L, нообратно пропорциональнойсопротивлению R. Токможетизмеряться косвеннопо падению напряжения на сопротивлении.

Ксожалению, постоянная времени будетуменьшенадополнительноотносительнымвысокимсопротивлением 680Ом, приэтомизмерениенебольшихзначений индуктивностидополнительнозатрудняется счастотой  8 МГц. Чтобыполучитьпостояннуювремени, напряжениенарезисторе 680 Омбудетконтролироваться аналоговымкомпаратором. Еслипадениенапряжениянарезисторе 680 Омбудетвыше, чемнапряжениевнутреннейопоры, тоэтособытие будетзарегистрировано 16-битным счётчикомкоторыйзапускаетсявтожесамоевремявключениятока. Счётчиксохранит состояние этогособытия. Еслисчётчикпереполнится, этобудетпосчитанопрограммой. Послесобытия счётчикбудетостановленпрограммой, иполноевремябудетстроитсяссохранением

состояния счетчика исчётчиком переполнений. Положительнаясторонакатушкибудетпереключенаот VCC к GND идержатьсяв этом состоянии пока проверка напряженияобоихвыводов не покажетотсутствиетока. Рисунок 5.50, показываетупрощеннуюдиаграммуситуациисизмерением.

Споданным напряжением VCC исуммевсехрезистороввэлектрическойцепимаксимальнымтокомImaxиотэтогопроцентопорного напряжениядлямаксимальногонапряженияна резисторе  680 Омможетбытьвычислен U макс. =Imax(680 + 19). Сформулой L -t Rges/log(1-Uref/Uмакс)индуктивностьможетбытьвычислена. Натуральный логарифмбудетвзятизтаблицы. Разрешениеиндуктивности 0.1mH взятодляэтоготипаизмерения.

Чтобытакжеизмеритьболеенизкиезначения индуктивности, резистор  680 Омбудетопущенвтекущейпетле, если величина сопротивленияиндуктивностибудетизмерена 24Ом. Тольковыходное сопротивлениепорта(19 Ом) будетиспользоватьсядляизмерениятока. Вэтомособомслучаепиковыйтокбудетбольше, чем допустимое значениедляATmega . Посколькуэтобудетвернотольковтечениеоченькороткогопромежуткавремени, янеожидаюповрежденияпортовATmega. Дляэтоготипаизмерениявыбраноразрешениеиндуктивности 0.01mH. Чтобыизбежатьболеедлительноговременисчрезмернымтоком, дополнительноеизмерениесотсроченнымзапуском счётчика будетвсегдаделатьсясрезистором  680 Ом. Чтобыполучитьболее подходящиерезультатыизмерения, смещениеноля6вычитаютизсчётчика, еслиизмерениесделанобезрезистора  680 Ом. Иначевычитается смещениеноля  7 или 8.

Сбольшимизначениями индуктивностипаразитнаяёмкость можетвызватьбыстрый рост тока, та, чтокомпараторсрабатывает немедленно. Чтобыполучитьзначение индуктивноститакилииначе, измерениебудетповтореносотсроченнымзапуском счётчика. Сэтимметодом напряжение,вызванноеувеличениемтока индуктивности, будетобнаруженоаналоговымкомпараторомвместопикатокапаразитной ёмкости. Измерениявсегдаделаютсявобоихнаправленияхтока. Программавыберетболеевысокийрезультатизмерениявтомжесамомнаправлениитока, ноболеенизкийрезультатразличныхнаправлений тока будет показан.

5.4.1	Результатыизмеренийиндуктивности

Рисунок 5.51 показываетрезультатыизмеренияразличныхкатушек. Катушкивыше1Hрелеилипервичные обмотки силовыхтрансформаторовзатрудняют  измерения,потомучтоужелезного сердечника естьостаточное намагничивание.

5.5	Функциясамопроверки

Начиная свыпуска 0.9k яосуществилфункциюсампроверки. Использованиеоченьпросто. ЕслиВыустановилииспытательныйтерминалсзажимами, закоротили все зажимы инажимаетекнопкуТЕСТ. Программа извещается осокращении исследованияиначинаетфункцию самопроверки. Послеокончаниясамопроверкитестерапродолжится нормальноеизмерение. Еслиникакоеоборудованиенебудетподключено, топрограммазакончится "элементотсутствует илиповрежден". Выможетеформироватьсамопроверкутолькона ATmega168 или ATmega328. Прежде, чемтестовые шагиначинаются, нулевоесопротивлениесоединения определяется длявсехтрехкомбинаций (T1:T3, T2:T3 и T1:T2).Этонулевоесопротивление будетвычтеныдлябудущихизмеренийESR исопротивленияниже10ОмОтдельныешагифункциисамопроверки 1 - 7 показаныв первой строке ЖК-мониторассимволом T, сопровождаемымномером шага. Каждыйшагповторяется  4 раза, преждечемпрограммапродолжаетследующийшаг. НоеслиВыдержитекнопку нажатой, когдаиспытательныйциклзакончен, этоттестбольшенеповторяется. ЕслиВыудерживаете кнопку нажатойпостоянно,каждыйтествыполняется толькооднажды. БезопцииAUTO_CALтолькорезультатыизмеренияпоказанывкаждомшаге, никакойанализ ошибок несделан, Выдолжныинтерпретироватьрезультатысами. ВэтомместеядамВамдополнительныйважныйнамек. Никогданеделайтеизмерениес подключенным разъёмом ISP! Интерфейс ISP искажает измерение. Вотсписокосуществляемыхвнастоящеевремятестов:

1.Измерение 1.3В (или 1.1 В) опорного напряжения (диапазон изменения опоры).Последовательно1 текст "REF =" иизмеренное напряжениепоказановmV. Для ATmega8 напряжениедолжнобытьблизкок 1.3 В. Длядругихпроцессоровнапряжениедолжнобытьблизкок 1.1 В. второйрядпоказываетрезультирующий фактордляизмеренияёмкости срезистором470 кОм.

2.Сравнениерезисторов  680 Ом.Впервой строке показываетсязагадочныйтекст "+RL-12 13 23".

Значениеэтогоследующее: RL - краткаяформанизкоомногорезистора означающегорезисторы 680 Ом. 12 стоит для: резисторввыводе 1 связанс VCC (+), ирезисторввыводе 2 связанс GND (-). Результатэтогоизмеренияпоказанво второй строке впервомместекакотличие от теоретическогозначения. Впервой строке следуеттеперь "13", чтоозначает, чтоизмерительный контакт 1 всеещесоединён через  680Ом кс VCC, ночторезисторвывода 3 соединён с GND. Результатпоказанвсередине второй строки какотличиеоттеоретическогозначению. Последнееизмерениеэтоготеста "23"означает, чтотеперьрезисторвывода2 соединён с VCC (+) ирезисторвывода 3соединён с GND. Результатизмеренияпоказанвпоследнемместевторой строки LCR какотличие оттеоретическогозначения. Пожалуйста, помните, чторазрешение ADC составляетприблизительно 4.88 мВ! Ситуациюсизмерениемтакжепоказана нарисунке 5.52. Теоретическоезначениеотносительновнутреннегосопротивленияпорта должныбыть:

5001 (19+680)(19+680+680+22) = 2493.

3.Сравнениерезисторов470 кОм.Теперьв первой строкепоказывается "+RH-12 13 23".

Тажесамаяпроцедуракаксделановшаге 2,повторенасрезисторами470 кОм(символы RH). Всерезультатыпоказываютотличиеоттеоретическогозначения. Теоретическоезначениенасейраз

5001 (19+470000] (19+470000+470000+22) = 2500 длявсехкомбинаций.

4. Вэтомшагеничтонеизмеряется, нозаказпоказанодинокоеисследование!,чтоозначаетто, чтопораотделитьзакоротку. Этотшагзакончится, толькоеслиВыраскоротите входы.

5.Этотшагпроверяетспособностьподключения резисторов470 кОм(H) к GND (-)при подтягивании испытательных контактов к GND.Первая строка показываеттекст "RH-". Вторая строка должна показатьнольдлявсехтрех выводов.

6.Этотшагпроверяетспособностьподключения  резисторов470 кОм(H)к VCC (+)при  подтягивании испытательных контактов к VCC (+).Первая строка показываеттекст "RH +". Результаты показываюттакже отличиеот VCC идолжныбытьблизкимк нолю. Большиеотличияотлучших значений длятеста 5 и 6 являютсяошибками, такимикакпроблемаизоляции, утечки материалаилиповреждениепорта.

7.Этотшагпроверяетнапряжениярезистивного  делителя 470кОм/680Ом.Напряжениеотличия от ожидаемогонапряжения резистивного делителя 470 кОм / 680 Омпоказано во второй строкеЖК-мониторадлявсехтрехтерминалов. Различиебольше, чемнесколько mVможетбытьвызвано применением неправильныхзначений резисторов.

8.Измерениевнутреннегосопротивленияпорта подключением выходных контактовнасигнал GND.Этотести следующие тестыбудутсделаны, еслитолько выбрана опция AUTO_CAL.Внутреннеесопротивлениепорта C с выходами, подключеннымина GND (-), измеряется стокомподключенных кVCC (+)резисторов 680 Ом, см. рисунок 5.53. Толькотривывода порта ADC измерены, сопротивление портов B (PB0, PB2 и PB4) неможетбытьизмерено безмодификацииаппаратныхсредств. Принято, чтосопротивлениепорта для различныхпортовпочтиидентично.Величинасопротивления будет показана вследующемтесте.

9.Измерениевнутреннеговыходного сопротивленияпортаподключением насигналVCC (+).

Необходимыйтокпроизведенсрезисторами  680Омсоединённымис GND. Этотежесамыеизмерениякаквтесте 8 с другойстороны, какВыможетевидетьна рисунке 5.54. Соследующимишагамивычисляется сопротивление. Чтобыполучитьток, следующеевычисление: (V CC-(resultof test8)- (resultof test9))/680. Чтобыполучитьобазначения резисторов, напряжение (результаттеста 8 или 9) разделенонаэтотток. Результатдляэтоготестабудеттогдазарегистрированвпервой строке текстом "RI_Hi =",значение сопротивления(Ом) для стороны GND показанаво второй строке текстом " RI_Lo =". Начинаясьсверсии 1.06k программногообеспечения, значения выходного сопротивленияпортаопределенывначалекаждогоизмерения.Этотшагтолькопоказывает значения.

10.Измерениесмещенияноляприизмеренииконденсаторов.смещениенолядляполногоизмеренияскомбинациямивыводов 1:3, 2:3 и 1:2 показываются вэтомпорядке в первой  строкепосле "C0". Все тризначения показываются вpF. Дляэтогоизмерениянеучитывают никакоепредопределенное смещениеноля. Смещениенолякомбинацийвыводов впротивоположном порядкетакжеизмеряется. Результатыбудутзаписаныв EEprom, есливсезначения будутменьше, чем70pF. Этобудетзарегистрированотекстом "ОК" во второй  строке. Найденноесмещениеноляиспользуетсядлядальнейшихизмеренийёмкости относительнокомбинациивыводов. Пожалуйста, заметьте, чтоизмененияиспытательногооборудованияможетвызватьновоерегулированиесмещенияноля. ЕслиВыиспользуетепроводас зажимами, смещениеноляможетбытьна 3 пФбольшепосравнениюспустымгнездом.

11.Подключение конденсатора к 1 и 3.Сообщение "1-C-3>100 нФ" показановпервой строке ЖК-монитора. Чтобыподготовитьизмерениенапряжение смещениякомпаратора, Выдолжныподключить достаточно большойконденсатор к 1 и 3. Этодолженбытьвысококачественныйконденсатор ёмкостью между100 нФи20µF. Выникогданедолжныиспользоватьэлектролитические конденсаторывместо плёночных конденсаторов.

12.Измерениесмещениекомпараторадлярегулирования измерения ёмкости.Для получения смещенияаналоговогокомпаратора, конденсатордолженужебытьподключен к 1 и 3. Конденсаторнеобходимдлябуферизации напряжениязарядки конденсатора, чтобыполучитьнапряжениеотличиянапряжениязагрузкиквнутреннемуопорному напряжению (зазор). Еслиизмерениеуспешно,величина коррекции мала, показана стекстом "REF C =" впервой строке ЖК-монитораизаписана в EEprom. Выможетесоздатьдополнительное смещениек автоматическиизмеренномузначениюсопцией REF_C_KORR. ЕслиВывыбралиопцию AUTO_SCALEADC, полученное чтение ADC свнутренней опоройбудетприспособлено, сравниваянапряжениеконденсатораниже 1В,единождысчитанное при соединении с VCC иединождысчитанное свнутренней опорой. Результатизмеренияпоказываютво второй строке стекстом "REF R =". Вашезначение REF_R_KORRявляетсядополнительнымсмещениекэтомуавтоматическомуопределению значения разницы.

Вконцеиспытательнойфункциитекст "Тест окончен " показываютвпервой строке, иномерверсиипрограммногообеспеченияпоказываютво второй строке. Еслиопция MakefileFREQUENCY_50 Гцустановлена,прямоугольныйсигнал50 Гцгенерируется навыводе 2 итотжесамыйсигналвпротивофазенавыводе 3. Вывод 1 переключеннаGND. Токограниченрезисторами 680 Ом. Этобудетиндицировано  "50 Гц" вконцепервой строки ЖК-монитора. Сигнал 50 Гцбудетпроизведен 30 развтечение 2 секунд .Выможетепроверитьтребуемое времяожидания, еслиуВасестьчастотомер илиосциллограф. Рисунок 5.55 показываетосциллограммы сигналовобеихвыводов на 50 Гцскварцем.

ЕслиВынеиспользуете кварц,результатможетбытьнеточным. Точнаячастотаивремязадержки важныдляизмерения значений. Выможетепрерватьдолговременнуюгенерацию сигнала 50 Гц, нажимаякнопку. Тогдапрограммапродолжаетнормальнуюзадачуизмерения.

5.5.1	Некоторыерезультатыфункциисамопроверки

Результатысамопроверокдевятиразличныхпроцессоров ATmega168 ишестипроцессоров ATmega328 будетпоказанвследующихчислах.

НаконецяхотелбыпоказатьВамразличиеизмеренногомультиметром внешнего напряженияна выводе AREF, иизмеренноговнутренним  ADC опорного напряжения 15 различныхATmegaинайденныхнапряженийкоррекции (REF_R_KORR) послеавтокалибровкиврисунке 5.62. Выможетевидеть, чтозначения автокалибровкипочтиследуютвнешнимизмереннымзначениям.

Глава 6 Известныеошибкиинерешенныепроблемы

Версия 1.08k программногообеспечения

1. Германиевыедиоды (AC128) неопределяются вовсехслучаях. Охлаждениедиодаможетпомочьуменьшитьток утечки.

2. Коэффициент усилениягерманиевыхтранзисторовможетбытьизмеренслишкомвысокоиз-завысокоготока утечки. Вэтомслучаенапряжение база-эмиттербудеточеньнизким. Охлаждениетранзистораможетпомочьполучитьболееправильныйкоэффициент усиления.

3. Величина ёмкостивобратномнаправлениидля мощных диодов Шоттки, такиекак MBR3045PT неможетбытьизмерена, еслитолькоодиндиодподключен. Причина - слишкомбольшойтокутечки этогодиода. Иногдаизмерениевозможно, охлаждаяустройство.

4.Иногда сообщаюто неправильномобнаруженииточной 2.5-вольтовойопоры, когдапорт PC4 неподключен(27). Выможетеизбежатьэтогоповедениясдополнительнымподтягивающим резистором, связаннымс VCC.

5. Диоднаяфункциязатворатриаканеможетбытьисследована.

6. ИногдаопроблемесBrownOutlevel4.3Всообщаютдля ATmega168 илиATmega328. Этовызоветсбросвовремяизмерения ёмкости. Причинанеизвестна. Сбросисчезнет, еслиBrownOutlevelбудетустановленв 2.7 В.

7. Сиспользованиемсостоянияснапроцессоратокпитания VCC изменяется больше, чем прииспользованиипредыдущихверсийпрограммногообеспечения. Выдолжныпроверитьблокировочные конденсаторы, еслиВызамечаетекакие-либопроблемы. Керамическиеконденсаторыс 100 нФдолжныбытьпомещеныоколовыводов питания ATmega. Использованиесостоянияснаможетбытьотключено опцией INHIBIT_SLEEP_MODEMakefile.

Глава 7 Специальныечастипрограммногообеспечения

Несколькомодификацийсделаны, чтобысохранитьﬂash-память. Вывод на ЖКномера выводовисследованиябылсделанвформе "lcd_data('1' +pin)". Операция добавочного сохранения  длякаждоговходящего обращения "lcd_testpin (uint8 t pin)" быладобавлена кlcd_routines.c.Псевдообращениявформе " _delay_ms (200)" неосуществлены, какобращение к библиотеке, нозадержкапетлиосуществлена длякаждогообращения. Этобудетпотреблятьмногопамяти, еслиВыбудетеиметьмного обращений  к различнымместамвВашейпрограмме. Всеэтипсевдообращениязамененыобращениями вмоюспециальнособранную написанную библиотеку, котораяиспользуеттолько 74 байтаﬂashпамяти (@8MHz), нопозволяетобращаться отwait1us () к wait5s () вшагах 1,2,3,4,5,10,20.... Процедуры включаютWatchDogResetдлявсехобращений выше 50 мс. Каждая задержка обращенияобычнонуждаетсятольководнойинструкции (2 байта). Ожидание промежуточного обращения свеличиной, такойкак 8 мснуждается вдвухобращениях  (5 мси 3 мсилидвараза 4 обращения мс). Янезнаю реализации, которая болееэкономична, еслиВыиспользуетемного задержек обращений вВашейпрограмме.Обращения неиспользуютрегистров, толькоУказателиСтекадляобратной адресациив  RAM (самоебольшее 28-байтовоепространствостекавтекущемвыпуске) используется. Полныйсписокфункций: wait1us (), wait2us (), wait3us (), wait4us (), wait5us (), wait10us (), wait20us (), wait30us (), wait30us (), wait40us (), wait50us (), wait100us (), wait200us (), wait300us (), wait400us (), wait500us (), wait1ms (), wait2ms (), wait3ms (), wait4ms (), wait5ms (), wait10ms (), wait20ms (), wait30ms (), wait40ms (), wait50ms (), wait100ms (), wait200ms (), wait300ms (), wait400ms, wait500ms (), wait1s (), wait2s (), wait3s (), wait4s () и wait5s (); Это - 36 функцийтолькос 37 инструкциямисодержащийWatchDogReset!Нетдействительноникакогоспособасократитьэтубиблиотеку. Невполной мере соответствуетзадержка обращенияточномувременизадержки, еслисамая малая задержка  обращенияделается. Только задержка обращения выше 50 мсв одном циклеудлиняется до  100 мсиз-задополнительноинтегрированногоWatchDogReset.

Дополнительночастоиспользуемаяпоследовательностьобращений "wait5ms (); ReadADC... ();" замененаобращением "W5msReadADC (...);". Тожесамоесделанодляпоследовательности "wait20ms (); ReadADC (...);" которая заменена одним "W20msReadADC (...);"обращением. ReadADCфункция дополнительнонаписана наассемблере, так, чтобыэтодобавлениемоглобытьосуществленооченьэффективно. ФункциональноидентичнаяC-версияфункцииReadADCтакжедоступна какисточник.

Глава 8 Списоктекущихделиновыеидеи

1. Добавитьбольшеилучшей документации.

2. Думайтеотом, какмыможемполучитьреальноевнутреннеевыходное сопротивлениепорта B  (переключениерезисторапорта) вместопринятия, чтопортыравны.

3. Можетли разряд конденсаторовбыть болеебыстрым, еслиотрицательный выводдополнительноподнятсрезисторомна 680 Омк VCC (+)?

4. Проверьте, можетлитестериспользоватьпредставлениезначений с плавающей запятой. Рискперегрузки ниже.

Нетникакойпотребностииспользоватьумножениеиделениевместе, чтобыпостроитьумножениесфакторомнецелогочисла. Ноянезнаю, какимколичествомдолжнабытьﬂashпамять, затраченная длябиблиотеки.

5. НапишитеРуководствопользователядлятого, чтобыформироватьтестерсвариантамиMakefileиопишите цепочку построения.

6. Еслитокудержания тиристоранеможетбытьдостигнутсрезистором 680 Ом, онбезопасен дляподключения катоданепосредственнок GND ианоданепосредственнок VCC вна оченькороткоевремя? Токмогдостигнутьбольше, чем 100mA. Портбудетповрежден? Чтосэлектропитанием (стабилизатор напряжения)?

7. Проверьте портвпоследствииссамопроверки!

8. Стабилизаторы напряжениямогутбытьпроверены? (Вход, Выход, GND)

9. Предупреждающеесообщение, еслинайденноеопорное напряжениенеприемлемоотносительномоделиATmegaи VCC.

10. ЧтоотестеревторомпоколениясбольшимATmega, которыйвключаетдифференциальный ADC-порт, большеﬂashпамяти.? НетникакогоATxmega, укоторыхестьнапряжениепитания 5В, тольколинияATmegaвозможна.

11. Идеядляновогопроекта: версия USB безЖК-монитора, питание от USB, коммуникацияк PC поUSB.