TransistorTesterAVR Версия 1.08k  Карл-Хайнц 13 июля 2013

Глава 1 Особенности

1. Работает с ATmega8, ATmega168 или ATmega328.

2. Показ результатов на 2x16 ЖК-дисплее

3. Одно нажатие кнопки с автоотключением.

4. Работа от аккумулятора возможна, так как ток закрытия только 20nA.

5. С версией 1.05k программного обеспечения способ сна Atmega168 или ATmega328 используется, чтобы уменьшить ток, если никакое измерение не требуется.

6. Автоматическое определение NPN и PNP биполярных транзисторов, N и P-канала MOSFET, JFET, диоды, двойные диоды, тиристоры и триаки.

7. Автоматическое определение расположения выводов  элемента.

8. Измерение коэффициента усиления и порогового напряжения база-эмиттер биполярного транзистора.

9. Дарлингтонские (составные) транзисторы идентифицируются по пороговому напряжению и коэффициенту усиления.

10. Обнаружение диода защиты биполярных транзисторов и MOSFET.

11. Измерение порогового напряжения затвора и полная ёмкость затвора MOSFET.

12. Измеряется и до двух резисторов и ёмкость с максимум четырьмя десятичными цифрами точности. Все символы обозначены номерам и исследования Тестера (1-3). Таким образом, потенциометр может также быть измерен.

13. Разрешение измерения резистора теперь до 0.01ом, измеряются значения  до 50 Мом

14. Один конденсатор может быть определён и измерен. Это показывают с символом и в четырёх разрядах. Ёмкость может быть от 25pF (8 МГц, 50pF 1MHz) до100mF. Разрешение может составить до 1 пФ (8MHz).

15. Для конденсаторов более 0.18µ FESR измеряется с разрешением 0.01ом и показывается с двумя значащими десятичными цифрами. Эта особенность только для ATmega по крайней мере с 16K ﬂash-памяти (ATmega168 или ATmega328).

16. Для конденсаторов с величиной выше 5000pF может быть определена потеря напряжения после импульса загрузки. Потеря напряжения дает оценку для фактора качества конденсатора.

17. До двух диодов показывают с символом или символ в правильном порядке.  Дополнительно показывается прямое напряжения.

18 LED определяется как диод, прямое напряжение выше, чем нормальное.  Два в одном LED также определяются как два диода.

19. Стабилитроны могут быть обнаружены, если обратное напряжение пробоя ниже 4.5 В. Их показывают как два диода, Вы можете идентифицировать эту часть только по напряжениям. Внешние номера исследования, которые окружают диодные символы, идентичны в этом случае.  Вы можете идентифицировать реальный анод диода только по падению напряжения около 700 мВ!

20. Если больше чем 3 диодных части типа детектируются, число основанных диодов показывают дополнительно к подвести сообщению. Это может произойти, только если диоды присоединены ко всем трем портам, и, по крайней мере, один стабилитрон. В этом случае Вы должны только соединить два исследования и измерение начала снова, один за другим.

21. Измерение параметров одиночного диода в обратном направлении. Биполярный транзистор может также быть проанализирован, если Вы подключаете базу и коллектор или эмиттер.

22. Только одно измерение необходимо, чтобы узнать связи выпрямительного моста.

23. Конденсаторы ниже 25pF обычно не определяются, но могут быть измерены вместе с параллельным диодом или параллельным конденсатором, по крайней мере 25pF. В этом случае Вы должны вычесть ёмкость подключенного параллельно элемента.

24. Для резисторов ниже 2100Ом также измерение индуктивности будет сделано,  если Ваш ATmega имеет, по крайней мере, 16K ﬂash-память. Диапазон будет от 0.01mH до более, чем 20Гн, но точность не хороша. Результат измерения показывают только с единственным подключенным компонентом.

25. Время тестирования составляет приблизительно две секунды, только измерение ёмкости или индуктивности могут удлинить период.

26. Программное обеспечение может формироваться, чтобы позволить ряд измерений прежде, чем питание будет выключено.

27. Постройте в функции самопроверки с дополнительным генератором частоты на 50 Гц, чтобы проверить точность частоты генератора (только ATmega168 и ATmega328).

28. Выбираемое средство, чтобы калибровать внутреннее выходное сопротивление порта и смещение ноля при измерении ёмкости с самопроверкой (только ATmega168 и ATmega328). Внешний конденсатор с величиной между 100 нФ и 20µF, подключенный к контактам 1 и 3 ,необходим, чтобы скомпенсировать напряжения смещения аналогового компаратора. Это может уменьшить ошибки измерения конденсаторов до 40µF. С тем же самым конденсатором коррекция напряжения к внутреннему опорному напряжению найдено для регулировки усиления ADC при измерении с внутренней опорой.

Тиристоры и триаки могут только быть обнаружены, если испытательный ток выше тока удержания. Некоторые тиристоры и триаки нуждаются в более высоких токах, чем этот тестер может поставить.  Доступный ток тестирования только 6mA! Заметьте, что все функции могут только быть использованы с мк с большей памятью программы, такой как ATmega168.

Внимание: Удостоверьтесь, что конденсаторы разряжены перед подключением.

Тестер может быть повреждён прежде, чем Вы включили его. Есть только немного защиты в портах ATmega.

Дополнительное предупреждение требуется при попытке  проверить компоненты, установленные в схеме. В любом случае оборудование должно быть отсоединено от источника энергии, и Вы должны быть уверены, что никакое остаточное напряжение не остается в оборудовании.

Глава 2 Аппаратные средства

2.1	Схема Tester

Схема на рисунке 2.1 основана на схеме Маркуса Ф., из отчета [1] AVR-Transistortester. Измененные или перемещенные элементы отмечены зеленым  цветом, дополнительные части отмечены красным цветом.

Некоторые изменения внесены, потому что электронный выключатель питания создавал проблемы в некоторых реализациях. Поэтому резистор R7 уменьшен до 3.3 кОм. Конденсатор C2 уменьшен до 10 нФ, и R8 перемещен так, чтобы состояние порта PD6 не пыталось переключить конденсатор C2 непосредственно. Дополнительные блокирующие конденсаторы добавлены и должны быть помещены около выводов питания Atmega  и около стабилизатора напряжения.

Поскольку порты  PD7 и PC6 (СБРОС) являются единственными выводами, где подтягивающие резисторы необходимы, один дополнительный резистор на 27кОм добавлен к PD7 (вывод 13). С этой модификацией программное обеспечение отключает все внутренние подтягивающие резисторы ATmega. Добавлен дополнительный кварц с конденсаторами  22pF. Точность кварца обладает преимуществом более устойчивого измерения времени для того, чтобы измерить конденсатор. Новая версия программного обеспечения может использовать переключение масштаба напряжения ADC. Скорость переключения уменьшена внешним конденсатором C1 в AREF (21) вывод ATmega. Чтобы избежать замедления более, чем необходимо, ёмкость этого конденсатора должна быть уменьшена до 1 нФ. Удаление конденсатора C1 также возможно. Для того, чтобы приспособить программное обеспечение к фактической схеме смотрим варианты Makefile в главе 4 формирования.

Несколько различных вариантов резисторов R11/R12 циркулирует в интернете. Я приспособил свое программное обеспечение к оригиналу  Маркуса Ф. [1] с 10 кОм и 3.3 кОм.

Дополнительное 2.5-вольтовое опорное напряжение, поданное на порт PC4 (ADC4), может использоваться, чтобы проверить и калибровать напряжение VCC, но не требуется. Вы можете использовать LM4040-AIZ2.5 (0.1%), LT1004CZ-2.5 (0.8%) или LM336-Z2.5 (0.8%) как ИОН. Дополнительный соединитель ISP был добавлен для упрощения загрузки новых версий программного обеспечения. Программное обеспечение может изменять назначение выводов портов D для удобства разводки ЖК-монитора. Следующая таблица 2.1 измененные назначения.

Для лучшей защиты ATmega вводится дополнительно схема 2.2. Контакты обесточенного реле защищают ATmega без питания. Контакты будут разомкнуты программно только при измерении.

Если UART не требуется, порт PC3 может использоваться в качестве аналогового входа для того, чтобы измерить внешнее напряжение. Напряжение может составить до 50В с дополнительным 10:1 резистивным делителем, и может использоваться для того, чтобы измерить напряжение пробоя стабилитрона, может быть включено при низком уровне на портеPD7 ATmega, для измерения напряжение пробоя стабилитрона. Рисунок 2.3 показывает предложение для этого расширения. Тестер показывает внешнее напряжение, пока Вы держите кнопку нажатой. 40mA тока батареи используется этим расширением во время нажатия кнопки.

2.2	Указания для сборки Tester

ЖК-монитор 2x16 HD44780 может использоваться в Tester. Резисторы R1 - R6 важны для измерения и для этого резисторы 470 кОм и 680 Ом должны быть 0.1%, чтобы получить максимальную точность. ATmega8, ATmega168 и ATmega328 могут использоваться. Рекомендуется  ATmega168 илиATmega328, если Вы хотите использовать все функции.

Стабилизатор MCP1702-5002 рекомендуется как IC2, потому что потребляет только 2µA и может выдать 5В, если Ваше входное напряжение составляет только 5.4 В. Но это несовместимо с известным 78L05.

После проверки, что все необходимые элементы на правильном месте, Вы должны сначала соединить батарею или электропитание к печатной плате без ЖК-монитора и микроконтроллера. Вы должны проверить, что напряжение на выводах питания МК и ЖК-монитора при нажатой кнопке ТЕСТ есть. Напряжение должно исчезнуть, если Вы отпускаете кнопку. Если напряжение в норме, то Вы должны отключить питание и правильно вставить МК. Теперь Вы можете также соединить ЖК-монитор. Проверьте,  есть ли у выводов питания ЖК-монитора правильная связь с GND и VCC Вашего устройства.

Если Вы уверены, что все в порядке, повторно соедините питание. Если Вы уже запрограммировали ATmega, Вы можете нажать ТЕСТ. При нажатии кнопки подсветка ЖК-монитора должна включиться. Если Вы отпускаете кнопку, LED должен погаснуть. Заметьте, что программное обеспечение для МК должно быть для правильного типа процессора. Программа для ATmega8  не работает на ATmega168!

2.3	Переключение для версий тестера разработано Маркусом Ф.

Контроль напряжения. Если проблема существует, тестер немедленно отключится при каждом включении.

Сimy предложил установить фьюзы (Makefile) контроля за понижением напряжения ATmega на 4 В. Это может быть причиной, почему тестер создаёт проблему с питанием на последовательности. Порт PD6 пытается переключить конденсатор C2 100 нФ на уровень VCC, что вызывающий изменение напряжения VCC (5 В). Конденсатор C2 может быть уменьшен до <10 нФ без проблем. Если возможно, прямая связь PD6 должна быть заменена резистором

Улучшение питания схемы Часто эта проблема - причина, если тесте запускается с нажатием кнопки, но ключ непосредственно отпускается. Проблема порождена большим током подсветки ЖК-монитора. Резистор R7 к базе транзистора PNP T3 был оптимизирован с величиной 27 кОм. Это слишком много, чтобы сохранить потребление энергии. Чтобы улучшить переключение при более низком напряжением батареи или при низком коэффициенте усиления транзистора PNP T3, Вы должны уменьшить сопротивление 3.3 кОм.

Дополнительный подтягивающий резистор порта PD7. Отсутствие подтягивающего резистора заканчивается выключением тестера с сообщением «Timeout» после короткого времени показа. Программное обеспечение формируется с опцией PULLUP_DISABLE, что все внутренние подтягивающие резисторы отключены. По этой причине напряжение порта PD7 не определено, если уровень не переключен кнопкой или транзистором T2 к GND. Один внешний резистор напряжения 27 кОм к  VCC избегает этой ошибки.

Конденсатор C1 в AREF. Много вариантов проектов конденсатора на 100 нФ на контакте AREF, как дизайн Маркуса также. Пока опорное напряжение ADC никогда не изменяется, это – хорошее решение. Программное обеспечение Tester для ATmega168/328 использует автоматический выбор внутреннего 1.1-вольтового опорного напряжения  ADC, если входное напряжение ниже 1 В. С этим решением лучшее разрешение ADC может быть достигнуто при небольших входных напряжениях. К сожалению, переключение от 5В до 1.1-вольтовой опоры очень медленно. Дополнительное время ожидания 10 мс нужно учитывать по этой причине. С изменением величины до 1нФ, это время ожидания может быть уменьшено существенно. Я не заметил ухудшения качества измерения с этим изменением. Даже с удалённым конденсатором нет существенного изменения результатов измерения. Если Вы предпочитаете неизменный конденсатор, Вы можете отключить опцию NO_AREF_CAP в Makefile, для активации удлинения времени ожидания в программе.

Установка кварца на 8 МГц. Вы можете установить кварц на 8 МГц с задней стороны печатной платы непосредственно к выводам PB6 и PB7 (9 и 10). Мое собственное расширение было сделано без конденсаторов 22pF. Это решение работало хорошо со всеми проверенными ATmega. Но это не требуется, чтобы использовать кварц. Вы можете все еще использовать внутренний генератор на 8 МГц, выбирая фьюзы для получения лучшего разрешения при постоянном времени измерения (значение ёмкости).

Сглаживание питающего напряжения оригинальная схема Маркуса. Показывает только один 100 нФ конденсатор по напряжению VCC. Это – ясно слишком маленькое сглаживание. Вы должны, по крайней мере, использовать 100 нФ около выводов питания ATmega и возле стабилизатора напряжения. Вход стабилизатора напряжения должен быть заблокирован 100 нФ также. Дополнительные конденсаторы 10µF (электролитические или керамические) на входе и выходе стабилизатора напряжения повышают устойчивость напряжения. Керамический конденсатор 10µF SMD легче использовать со стороны дорожек и имеет обычно более низкое значение ESR.

Выбор процессора ATmega.  Использование основной функции тестера возможность ATmega8,  ﬂash-память в ней используется около 100%. Поскольку АТmega168 или процессоры ATmegа328 совместимы выводами с ATmega8, я могу рекомендовать замену. С ATmega168/328 Вы получаете следующие преимущества: самопроверка с автоматической калибровкой, улучшение качества измерения с автоматическим переключением масштаба ADC.

Измерение индуктивностей с сопротивлением ниже 2100 Ом.

Измерение величины ESR конденсаторов с емкостью выше 0.18µF. Разрешение при измерении резисторов ниже 10 Ом- 0.01Ом. Использование порта PC4 как последовательный выход.

2.4	Китайские клоны

Как я знаю, тестер выпускают в Китае в двух версиях. Первая модель первого дизайна Маркуса без порта ISP. ATmega8 помещен в гнездо, таким образом, Вы можете заменить его ATmega168 или ATmega328. Для этой версии Вы должны рассмотреть все ссылки раздела 2.3. Дополнительный керамический конденсатор на 100 нФ должен быть установлен поблизости VCC-GND и выводов AVCC-GND ATmega для лучшей стабилизации напряжения питания. Кроме того, Вы должны заметить, что, если Вы устанавливаете кварц на 8 МГц, у Вашего внешнего программатора ISP должны быть внешние часы для программирования.

Вторая версия тестера с компонентами SMD. Также установлен ATmega168 тип SMD с 32TQFP. К счастью, установлен разъём ISP с 10 контактами для программирования. Я проанализировал версию платы "2.1 2012/11/06". Одна ошибка- собрание части "D1", которая должна быть опорным напряжением точно 2.5 В. Установлен  только стабилитрон. Это должно быть удалено. Вы можете установить LM4040AIZ2.5 или ИОН LT1004CZ-2.5 в этом месте. Недостающее опорное напряжение замечается программным обеспечением так, чтобы Вы не устанавливали опорное напряжение. Мой образец был поставлен с версией 1.02k программного обеспечения. Штепсель ISP с 10 контактами не был собран, и я должен установить перемычку от контакта ISP 6 к контакту ISP 10. Мой программатор ожидает связь GND в контакте 10, но у платы есть уровень GND только на контакте 4 и контакте 6 из ISP. Лейбл ATmega168 был стёрт, и не было никакой документации.  Фьюзы блокировки ATmega были установлены, таким образом никакое считывание не было возможно. Но я могу становить версию 1.05k программного обеспечения без проблем. У другого пользователя есть проблемы с той же самой версией 1.05k программного обеспечения. У этого пользователя есть китайская плата  "2.2 2012/11/26". Программное обеспечение работает без проблем, только если дополнительный100 нФ керамический конденсатор был помещен между выводами 18-AVCC и 21-GND около ATmega. Программное обеспечение 1.05k использует режим сна ATmega в течение времени ожидания. По этой причине ток изменяется часто и регулятор напряжения нагружается больше. Далее я заметил, что напряжение VCC заблокировано керамическим конденсатором на 100нФ и с 220µFэлектролитическим конденсатором поблизости 78L05. 9-вольтовое входное напряжение заблокировано теми же самыми конденсаторами, но не на входе стабилизатора, а в эмиттере транзистора PNP (параллель с батареей).  Дорожка от ATmega168 до испытательного порта очень тонкая, чтобы сопротивление 100 мОм могло быть измерено. Это будет причиной измерения сопротивления 0.3Ом для двух соединённых выводов. Измерение ESR может обычно рассматривать это нулевой компенсацией.  Начиная с версии 1.07k программное обеспечение действительно учитывает это смещение для того, чтобы также измерять резисторы ниже 10Ом.

2.5	Программирование микроконтроллера.

Я выпускаю программное обеспечение для МК с исходным кодом. Разработка сделана с Linux (Ubuntu) и управляется с Makefile. Makefile даёт уверенность, что Ваше программное обеспечение будет собрано с предварительно выбранными опциями Makefile. Некоторые группировки скомпилированы с источником. Пожалуйста, смотрите  ReadMe.txt файл в каталоге Software/default и к главе 4. У результата компиляции есть расширения .hex и .eep. Обычно имена будут TransistorTester.hex и TransistorTester.eep. .hex файл содержит данные для памяти программы (ﬂash) процессора ATmega, .eep файл содержит данные для памяти EEprom ATmega. Оба файла с данными должны быть загружены к правильной памяти.

Дополнительно операционное состояние процессора ATmega должно быть запрограммировано с фьюзами. Если Вы можете использовать мой Makefile и дополнительно программу avrdude [12], Вы не нуждаетесь ни в каком точном знании деталей о фьюзах. Вы должны только напечатать,  "установить фьюзы", если у Вас нет кварца, или "установить фьюзы для кварца ", если Вы установили кварц на 8 МГц на свою печатную плату. С серией ATmega168 Вы можете также использовать, "установить кварцевые LP фьюзы", чтобы использовать кристалл с низким потреблением мощности. Никогда не выбирайте кварцевые установки, если Вы не имеете установленными кварц на 8МГц. Если Вы не уверены с фьюзами,  оставляете их заводскими и сначала приводите тестер к операции в этом способе. Возможно Ваша работа программы также замедлится, если Вы используете данные о программе, собранные для операции на 8МГц, но Вы можете исправить это позже! Но неправильный набор фьюзов может запретить более позднее ISP-программирование. Если Вы используете операционную систему Windows, самый легкий способ получить правильный запрограммированный ATmega состоит в том, чтобы использовать пакет WinAVR [16], [17]. С моим участком [18] Вы можете также установить фьюзы при помощи Makefile. Конечно, avrdude программа должна поддерживаться  вашим программатором, и конфигурацияв Makefile должна соответствовать Вашей среде. Данные 2.4 показывают меню File графического интерфейса пользователя WinAVR для открытого файла, который сохранили Makefile и для того, чтобы сохранить измененный Makefile.

Следующие данные 2.5 показывают меню Tools Блокнота Программатора для того, чтобы собрать программу (Сделайте Все), и для того, чтобы запрограммировать ATmega (Программа) с avrdude.

2.6	Поиск неисправностей

В большинстве случаев проблем Вы пропустили документацию к ЖК-монитору. Сначала Вы должны проверить, что LED не светится, если Вы отпускаете кнопку ТЕСТ.

Питание не включается. Если LED не светится, и у VCC есть правильное 5-вольтовое напряжение во время нажатия кнопки ТЕСТ, МК не переключает питание правильно. МК  должен держать питание, переключая уровень PD6 на 5В, которое обычно делается как одно из первых действий. Если Вы держите нажатие, питание включено, так или иначе. Таким образом, Вы можете проверить величину питания VCC и дополнительно величину напряжения на PD6, если Вы держите нажатие. Если напряжения VCC правильное (5В), но напряжение PD6 ниже 4В, Ваш МК не запускает программу. В этом случае Вы должны проверить, был ли МК ﬂash загружен надлежащими данными для Вашего установленного типа и если ATmega правильно формируется с фьюзами. Если Ваши ATmega переводят состояние PD6 в 5В, и питание не остается, если Вы отпускаете кнопку, это усложняет поиск причины. Сначала Вы можете замкнуть LED и попробовать еще раз. Если Ваш Тестер теперь запускается, Ваш LED может быть дефектным или установлен с неправильной полярностью. Если это не причина, коэффициент усиления Вашего транзистора T3 (BC557C) недостаточен.

Ничто не является удобочитаемым. Проверьте напряжение на контакте контрастности в ЖК-мониторе (рис.3). Установите значение, определенное в технических спецификациях. Если нет никакой информации, удобочитаемой на ЖК-мониторе, и подсветка идет, Вы должны разъединить питание и проверить все четыре шины данных плюс две связи управляющего сигнала. Если всё нормально, единственной причиной, которую я вижу, является неправильный выбор времени управляющих сигналов. Это может быть вызвано более медленным контроллером ЖК, чем ожидаемый программным обеспечением или работой программного обеспечения ATmega с неправильной тактовой частотой. Пожалуйста, проверьте, для какой тактовой частоты были собраны Ваши программные данные и если фьюзы ATmega соответствуют частоте. Вы находите параметр частоты в соответствующем Makefile. Если тестер строят без отключения, Вы можете проверить с LED, подключенным к испытательным выводам, если программа обычно работает. Если LED мигает, программа работает хорошо. Недостающий текст на ЖК-мониторе может быть вызван неправильной связью или выбором времени.

Что-то, но не все удобочитаемое на ЖК-мониторе, если .eep данные загружены к память EEprom ATmega. Если все данные загружены правильно, Вы должны проверить тактовую частоту своих программных параметров настройки процессора (Makefile) и ATmega данных (фьюзы).

Медленное измерение и ёмкость измеряется около 8 раз меньше

Ваше программное обеспечение для 8МГц, а работает на 1МГц. Проверьте, что фьюзы установлены правильно.

Странные значения измерений

Проверка значений, если Ваш программатор все еще связан с ISP-штепселем. Интерфейс ISP должен быть разъединен для того, чтобы проводить измерение. Очень часто причина неправильных измерений – использование программного обеспечения, собранного с AUTOSCALE_ADC и с выбором NO_REFCAP, но у конденсатора на выводе AREF ёмкость100нФ. Неправильный монтаж или остатки припоя также могут нарушить измерение. Пожалуйста, сверьтесь с функцией самопроверки своего программного обеспечения Тестера, если это возможно. Подробности смотрите в Главе 5.5. Иначе осмотрите свою плату визуально и проверьте величины резисторов омметром. Вы можете использовать выводы ATmega для этой проверки, например чтобы проверить R1, который Вы можете измерить между выводом 23 и 14. Смотрите на диаграмму 2.1 схема для деталей. Не обязательно удалять МК, только батарея или электропитание прежде должны быть отключены.

Выключатель питания Тестера после 2 секунд показывает время, Это условие существует, если внешний подтягивающий резистор порта PD7 отсутствует, или кнопка удерживается нажатой. Программное включение внутренних резисторов влияет  на результаты измерения. Поэтому внешний подтягивающий резистор (27k) требуется.

Глава 3 Инструкции для использования

3.1	Операция по измерению

Использовать Тестер просто. Так или иначе некоторые пояснения требуются. В большинстве случаев провода с «крокодилами», подключаются к испытательным портам штепселями. Также гнезда для транзисторов могут быть подключены. В любом случае Вы можете подключаться тремя выводами к трем испытательным портам в любой последовательности. Если у элемента есть только два вывода, Вы можете подключиться к любым двум испытательным портам. Обычно полярность элемента неважна, Вы можете также подключать выводы электролитических конденсаторов в любом виде. Измерение обычно делается в некотором смысле, что минус полюс в испытательном порту с более низким числом. Но потому что измерительное напряжение 0.3В и самое большее 1.3 В, полярность непринципиальна. Когда элемент подключен, Вы не должны касаться его во время измерения. Вы должны прижать его к непроводящей подушке, если он не помещен в гнездо. Вы недолжны также прикасаться к изоляции проводов, связанных с испытательными портами, результаты измерения могут быть искажены. Тогда Вы должны нажать кнопку снова. После показа сообщения ТЕСТ результат измерения должен появиться после двух секунд. При измерении конденсатора время окончания может соответствовать ёмкости. То, как тестер продолжает, зависит от конфигурации программного обеспечения.

Однократное измерение, Если тестер формируется для единственного способа измерения, тестер выключается автоматически после показа результата в течение 10 секунд для продления срока работы батареи. В течение времени показа следующее измерение может быть начато, нажимая кнопку вновь. После окончания следующее измерение может быть начато. Следующее  измерение может быть сделано с тем же самым или другим элементом. Если Вы не установили автоотключение, Ваш последний результат измерения будет показан, пока Вы неначнете следующее измерение.

Бесконечное измерение особый случай является конфигурацией без автоотключения. Внешний выключатель необходим для этого случая. Тестер повторит измерения, пока питание не будет отключено.

Много измерений В этом способе тестер закроется не после первого измерения, но после заданного числа измерений. В стандартном случае тестер закроется после пяти измерений без найденного  элемента. Если какой-либо элемент идентифицирован тестом, тестер отключится после дважды пять (десять) измерения. Единственное измерение с неизвестным элементом после серии измерения известных элементов перезагрузит список известного измерения к нолю. Также единственное измерение известного элемента перезагрузит список неизвестных измерений к нолю. Это поведение может привести к почти бесконечному ряду измерений, не нажимая кнопку начала, если элементы подключаются периодически. В этом способе есть характерная особенность в течение периода показа. Если кнопка нажата коротко для того, чтобы включить тестер,  результат измерения показывается в течение 5 секунд. Если Вы нажимаете и держите кнопку до первого сообщения, показываются дальнейшие результаты измерения в течение 14 секунд. Следующее измерение может начаться ранее, при нажатии кнопки во время показа результата.

3.2	Само проверка и калибровка

Если программное обеспечение формируется с функцией самопроверки, самопроверка может быть начата при соединении всех трёх испытательных портов вместе и нажатии кнопки. В этом случае все зарегистрированные тесты в главе 5.5 Самопроверки будут сделаны. Повторения тестов можно избежать, если кнопка ТЕСТ нажата. Таким образом, Вы можете пропустить неинтересные тесты быстро, и Вы можете наблюдать промежуточные тесты, отпуская кнопку. Тест 4 закончится автоматически, только если Вы удалите закоротку. Если функция AUTO_CAL выбрана в Makefile, смещение ноля для полного измерения будет калибровано с самопроверкой. Это важно для задачи калибровки, что связь между тремя испытательными портами реализуется  во время теста номер 4. Вы не должны прикасаться ни к одному из испытательных портов или подключенных кабелей, когда калибровка (после того, как проверяют 6) сделана. Но оборудование должно быть тем же самым, используемым для дальнейших измерений. Иначе смещение ноля для полного измерения не измерено правильно. Величина внутреннего сопротивления порта определена в начале каждого измерения с этой опцией. Конденсатор с любым значением между 100нФ и 20µF соединённый с выводом 1 и выводом 3 требуется для последней задачи калибровки. Символ конденсатора показывается между выводами номер 1 и 3, сопровождаемый текстом  ">100нФ". Вы должны подсоединить конденсатор не прежде, чем текст покажут. С этим конденсатором напряжение смещения аналогового компаратора будет компенсировано для лучшего измерения. Дополнительный выигрыш для измерений ADC при использовании внутреннего опорного напряжения будет применена с тем же самым конденсатором для лучших результатов измерения резисторов с опцией AUTOSCALE_ADC. Смещение ноля для измерения ESR будет задано с выбором ESR_ZERO в Makefile. С каждой самопроверкой нулевые значения ESR на всех трёх комбинациях выводов определяются. Решение для измерения ESR также используется, чтобы получить значения резисторов ниже10 Ом с разрешением 0.01Ом.

3.3	Специальные указания использования

Обычно Тестер показывает напряжение батареи в начале. Если напряжение ниже предела, предупреждение показывают после напряжения батареи. Если Вы используете 9-вольтовый аккумулятор, Вы должны заменить его как можно скорее, или перезарядить. Если Вы будете использовать тестер с 2.5-вольтовым ИОН, то взвешенное напряжение покажут во второй строке в течение 1 секунды с "VCC=x.xxV".

Это не может повторяться достаточно часто, конденсаторы должны быть разряжены перед измерением. Иначе Тестер может быть повреждён прежде, чем кнопка нажата. При попытке измерить компоненты в собранном состоянии оборудование должно быть полностью отключенным от источника энергии. Кроме того, Вы должны быть уверены, что никакое остаточное напряжение не присутствует в оборудовании. У каждого электронного оборудования есть конденсаторы внутри! При попытке измерить небольшие величины резистора, Вы должны держать сопротивление разъёмов и кабелей в памяти. Качество и условия разъёмов важны, также сопротивление кабелей, используемых для измерения. Тоже самое в силе для измерения  ESR конденсаторов. С тонким кабелем связи величина ESR 0.02Ом может вырасти к 0.61Ом.

Вы не должны ожидать очень хорошие результаты точности измерения, особенно по ESR и результаты измерения индуктивности не очень точны. Вы можете найти результаты моей серии испытаний в главе 5.

3.4 Компоненты с проблемами

Вы должны иметь в виду, интерпретируя результаты измерения, что схема тестера разработана для слаботочных полупроводников. В нормальных условиях измерения измерительный ток может достигнуть приблизительно 6 мА. Мощные полупроводники часто имеют трудности из-за тока утечки с идентификацией и измерением величины подключенной ёмкости. Тестер часто не может подать достаточно тока открывания или тока удержания для мощных тиристоров или триаков. Таким образом, тиристор может быть обнаружен как транзистор NPN или диод. Также возможно, что тиристор или триак определятся как неизвестные.

Другая проблема – идентификация полупроводников со встроенными резисторами. Таким образом,  диод база-эмиттер транзистора BU508D не может быть обнаружен из-за параллельно соединённого внутреннего резистора на 42Ом. Поэтому функция транзистора также не может быть проверена. Проблема с обнаружением также с питанием транзисторов Дарлингтона. Мы можем часто находить внутренние резисторы база - эмиттер, которые усложняют идентификацию компонента при малом измерительном токе.

3.5	Измерение транзисторов NPN и PNP

Для нормального измерения три вывода транзистора подключаются в любой последовательности к входам измерения Тестера. После нажатия на кнопку ТЕСТ Тестер показывает в первой строке тип (NPN или PNP), возможный встроенный защитный диод коллектор – эмиттер и последовательность выводов. Диодный символ показывается в правильной полярности. Вторая строка показывает коэффициент усиления (B =...) и пороговое напряжение база-эмиттер. Вы знаете, что Тестер может измерить В с двумя различными схемами, с общим эмиттером и общим коллектором (после эмиттера).

В схеме собщим эмиттером у Тестера есть только две альтернативы, чтобы выбрать базовый ток:

1. Резистор на 680 Ом ограничивает базовый ток приблизительно 6.1mA. Этос лишком много для маломощных транзисторов с большим В, потому что база насыщается. Поскольку ток коллектора также измерен с резистором 680 Ом, ток коллектора не может достигнуть высокого значения  коэффициента усиления. Версия программного обеспечения Маркуса измеряет пороговое напряжение база-эмиттер в этой схеме (Uf =...).

2. Резистор на 470 кОм ограничивает  базовый ток только 9.2µA. Это очень мало для мощного транзистора с низким В. Версия программного обеспечения Маркуса выявила В в этой схеме (hFE =...).

Программное обеспечение Тестера измеряет В дополнительно по схеме с общим коллектором. Показывается более высокое значение из обоих методов измерений. Схема с общим коллектором имеет преимущество, что основной ток уменьшен отрицательной текущей обратной связью, соответствующей В. В большинстве случаев лучший ток измерения может быть достигнут с этим методом для мощных транзисторов с резистором на 680 Ом и для Дарлингтонских транзисторов с резистором на 470 кОм. Пороговое напряжение база-эмиттер Uf теперь измерено с тем же самым током, используемым для определения В. Однако, если Вы хотите знать пороговое напряжение база-эмиттер с током измерения приблизительно 6mA, Вы должны отключить коллектор и начать новое измерение. С этим подключением показывается пороговое напряжение база – эмиттер при 6 мА.  Также показывается ёмкость в обратном направлении диода. Конечно, Вы можете также проанализировать диод база-коллектор.

3.6	Измерение JFET и транзисторов D-MOS

Поскольку структура типа JFET симметрична, исток и сток этого транзистора не могут быть выделены. Обычно один из параметров этого транзистора – ток транзистора с затвором на том же самом уровне как исток. Этот ток часто выше, чем ток, который может быть достигнут в схеме измерения с резистором на 680 Ом. По этой причине резистор на 680 Ом связан с истоком. Таким образом, затвор получают с ростом тока с отрицательным напряжением смещения. Тестер показывает ток истока в этой схеме и дополнительно напряжения смещения затвора. Таким образом, различные модели могут быть выделены. Транзисторы D-MOS (обеднённый) измеряются тем же методом.

Вы должны знать для улучшенных транзисторов  MOS (P-E-MOS или N-E-MOS), что измерение порогового напряжения затвора (Vth) является более сложным при малой величине емкости затвора. Вы можете получить лучшую величину напряжения, если Вы подсоедините конденсатор в несколько nF, параллельного затвор-исток. Пороговое напряжение затвора будет измерено с током утечки приблизительно 3.5mA  для P-E-MOS и 4mA для N-E-MOS.

Глава 4 Формирование Tester

Полное программное обеспечение для Tester доступно в исходном коде. Компиляцией модулей управляют с Makefile. Разработка была сделана в операционной системе Linux Ubuntu с GNUtoolchain (gcc версия 4.5.3). Возможно использовать другие операционные системы Linux без проблем. Чтобы загрузить собранные данные в ﬂash память или память EEprom, инструментом avrdude (версия 5.11svn) был взят Makefile, если Вы указываете "делать закачку". Программа avrdude [12] доступна для Linux и операционной системы Windows. C-компилятор GNU gcc также взят программным обеспечением студии AVR и WinAVR  [16], [17] программное обеспечение в операционной системе Windows. Вы можете загрузить данные о программе (.hex и .eep) также с другими инструментами к ATmega, но только моя версия Makefile заботится, чтобы загрузить правильные данные к выбранному процессору. Avrdude загружает только данные к ATmega, если Байты Подписи подключенного ATmega идентичны выбранному. Если Вы измените Makefile, то все программное обеспечение будет собрано вновь, если Вы указываете команду "делать", или "делать закачку". Программное обеспечение, собранное для ATmega8, не работает на ATmega168. Программное обеспечение, собранное для ATmega328, не работает на ATmega168! Исключением из этого правила является программное обеспечение, собранное для ATmega168, эти данные могут также использоваться для ATmega328 без изменений. Будьте осторожны, если Вы не используете мой Makefile.

С правильным набором вариантов, моими драйверами программного обеспечения на неизменных аппаратных средствах Маркуса Ф. (опции PARTNO=M8,  НЕТ опции NO_AREF_CAPиНЕТ  опции PULLUP_DISABLE).Тактовая частота может также быть установлена в 8 МГц с фьюзами,  никакой кварц не требуется!

Следующие опции в Makefile, чтобы формировать программное обеспечение для Вашего Тестера.

PARTNO описывает целевой процессор:

m8 = ATmega8 m168 или m168p = ATmega168 m328 или m328p = пример ATmega328: PARTNO = m168

UI_LANGUAGE определяет выбранный язык

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, ЧЕШСКИЙ, СЛОВАЦКИЙ, НИДЕРЛАНДСКИЙ, БРАЗИЛЬСКИЙ, РУССКИЙ и УКРАИНСКИЙ в настоящее время доступны. Русский или украинский язык требует ЖК-монитора с кириллической кодировкой.

пример: UI_LANGUAGE=LANG_ENGLISH

LCD_ CYRILLIC необходима только для ЖК-монитора с кириллической кодировкой. Символы µ и Ω - отсутствуют в кириллической кодировке. Если Вы выбрали эту опцию, оба символа отображаются на ЖК-мониторе программно.

пример: CFLAGS + =-DLCD_CYRILLIC

STRIP_GRID_BOARD Этот выбор приспосабливает программное обеспечение к измененному связям портов D на печатной плате. Вы можете найти подробности в аппаратных средствах главы 2.1.

SELF TEST Если Вы определяете этот выбор, программное обеспечение будет включать функцию самопроверки. Само проверка будет начата, если Вы соедините все три порта вместе и начнете измерение.

пример: CFLAGS + =-DWITH_SELFTEST

AUTO_CAL смещение ноля при измерении ёмкости будет записано дополнительно в EEprom в процедуре самопроверки. Дополнительно  смещение аналогового компаратора (REF_C_KORR) и напряжение смещения внутреннего опорного напряжения (REF_R_KORR) будут измерены автоматически, если Вы подключите конденсатор с величиной от 100 нФ до 20µF к 1 и 3 после измерения полного смещения ноля. Все найденные величины будут записаны в EEprom и будут использоваться для дальнейших измерений автоматически. Значения выходного сопротивления порта будут определены вначале каждого измерения.

пример: CFLAGS + =-DAUTO _CAL

FREQUENCY_50Hz В конце самопроверки сигнал 50 Гц будет генерироваться на портах 2 и 3 в течение максимум одной минуты. Пример: CFLAGS + =-DFREQUENCY _50 Hz

CAP_EMPTY LEVEL. Эта опция определяет уровень напряжения для разряженного конденсатора (mV).

Вы можете установить уровень выше значения 3 мВ, если тестер не заканчивает разряжать конденсатор. В этом случае концы тестера после более длительного времени с сообщением «Cell!».

Пример: CFLAGS + =-DCAP_EMPTY_LEVEL=3

WITH_AUTO_REF определяет, то опорное напряжение прочитано, чтобы получить актуальный фактор для возможности измерения низких значений ёмкостей (ниже 40µF).

пример: CFLAGS + =-DWITH_AUTO_REF

REF_C_KORR определяет смещение для опорного напряжения в mV. Это применяется  для подстройки ёмкости при измерении небольших конденсаторов. Коррекция значения 10 пунктов приблизительно на 1 процент понижает результат измерения. Если опция AUTO_CAL выбрана вместе с опцией SELFTEST, REF_C_KORR будет смещение МК разнице измеренного напряжения тестируемого конденсатора и внутреннего опорного напряжения.

Пример: CFLAGS + =-DREF C KORR=14

REF_L_KORR определяет дополнительное смещение в mV единицах к опорному напряжению для измерения величины индуктивности.

REF_L_KORR смещение и соответственно величина смещения от калибровки дополнительно используется при измерении индуктивности. Значение REF_L_KORR  будет вычтено для измерения без резистора 680 Ом,  для измерения с резистором  680 Ом, значение будет добавлено. пример: CFLAGS + =-DREF_L_KORR=40

C_H_KORR определяет значение  коррекции для измерения больших емкостей. Величина 10 пунктов на 1 процент понижает результат измерения.

пример: CFLAGS + =-DC H KORR=10

WITH_UART использует порт PC3 для последовательного вывода данных (V24). Если опция не выбрана, порт PC3 может использоваться для измерения внешнего напряжения с делителем 10:1. С этим оборудованием Вы можете проверить напряжение пробоя стабилитронов, большее чем 4.5 вольта. Это измерение повторится с 3 измерениями в секунду, пока Вы не отпустите кнопку.

Пример: CFLAGS + =-DWITH_UART

AUTOSCALE_ADC  позволяет автоматически переключать масштаб ADC или к VCC или к внутренней опоре. Внутренняя опора дает 2.56-вольтовый масштаб для ATmega8 и 1.1-вольтовый масштаб для других процессоров.

Пример: CFLAGS + =-DAUTOSCALE ADC

ESR _ZERO определяет смещение ноля для измерений ESR. Смещение  ноля для всех трех комбинаций будет определено с самопроверкой и заменяет заданное смещение ноля. Это смещение ноля будет вычтено из всех измерений ESR.

Пример: CFLAGS + =-DESR ZERO=29

NO_AREF_CAP сообщает Вашему программному обеспечению, что у Вас нет конденсатора (100 нФ), установленных в выводе AREF (рис.21). Это позволяет сократить задержку для AUTOSCALE_ADC при переключении шкалы. Конденсатор на 1 нФ был проверен в этом способе без обнаруженных ошибок. На рисунке 4.1a и 4.1b время переключения с конденсатором на 1нФ. Вы можете видеть, что переключение от 5В до 1.1 В намного медленнее, чем переключение назад на 5 В. Если Вы все еще установили 100  нФ, время переключения будет в 100 дольше!

Пример: CFLAGS + =-DNO_AREF_CAP

REF_R_KORR определяет смещение для внутреннего опорного напряжения ADC в mV. С этим смещением отклонение при переключении с VCC основной опоры ADC на внутренний ИОН ADC при измерении резистора может быть использовано. Если Вы выбираете опцию AUTO_CAL в самопроверке, это значение  только дополнительное смещение к найденному напряжению отклонения в AUTO_CAL

Пример: CFLAGS + =-DREF R KORR=10

OP _MHZ говорит Вашему программному обеспечению, на какой частоте MHz  будет действовать Ваш Тестер. Программное обеспечение проверено только на 1 МГц, 8 МГц и дополнительно 16 МГц. На 8 МГц рекомендуется для лучшего разрешения при измерении ёмкости и индуктивности.

Пример: OP_MHZ = 8

RESTART_DELAY_ TICS должны быть установлены в 6, если ATmega168 или ATmega328 используются с внутренним RC-генератором вместо кварца. Если это значение не установлено, программное обеспечение соблюдает задержки 16384 тактов для перезапуска от SLEEP MODE с кварцем.

Пример: CFLAGS + =-DRESTART_DELAY_ TICS=6

USE_EEPROM параметр, укажите, где вы хотите разместить исправление текста и таблиц.

Если USE_EEPROM отключена, программная память (flash) берется за исправление текста и таблиц.

CFLAGS += -DUSE_EEPROM

EBC_STILE определяет, что информация расположения вывода транзистора сделана с форматом  "EBC =..." или "GDS =...". Этот путь сохраняет память программы для ATmega. Без этой опции формат "123 =...", где каждый пункт представляет E (эмиттер), Б (база) или C (коллектор). Для транзисторов FET каждый пункт может быть G (затвор), D (сток) или S (исток). Если последовательность испытательных выводов не 1, 2 и 3 в направлении чтения, Вы можете инвертировать последовательность с выбором EBC STYLE=321. Назначение вывода тогда показывают со стилем "321 =...", который будет лучше соответствовать обычному чтению.

Пример: CFLAGS + = EBC_STILE

NO_NANO определяет, что десятичная приставка nano не будет использоваться при отображении измеренных результатов. Таким образом, значения показываются в µF вместо nF.

Пример: CFLAGS + = NO_NANO

PULLUP_DISABLE, определяет, что Вы ненуждаетесь во внутренних подтягивающих резисторах. Вы должны иметь установленный внешний резистор с контакта 13 (PD7) к VCC, если Вы выбрали эту опцию. Эта опция предотвращает возможное влияние подтягивающих резисторов в измерительных портах (порт B и порт C).

пример: CFLAGS + =-DPULLUP_DISABLE

ANZ_MESS, эта опция определяет, как часто значение ADC прочитано и накоплено. Вы можете выбрать любое значение между 5 и 200 для подсчета среднего  значения одного измерения ADC. Более высокие значения дают большую точность, но удлиняют время измерения. Одно измерение ADC со значением 44 требует приблизительно 5 мс.

Пример: CFLAGS + =-DANZ MESS=25

POWER_OFF Эта опция включает функцию автоматического питания. Если Вы не определяете эту опцию, измерения идут в петле бесконечно, пока питание не отключено переключателем вкл/выкл. Если у Вас есть тестер без транзисторов питания, Вы можете не выбирать POWER_OFF. Если Вы НЕ выбрали опцию POWER_OFF с установленными транзисторами, Вы можете также выключить тестер. Во время окончания показа измерения, Вы должны держать кнопку нажатой в течение нескольких секунд, пока сообщение "Timeout!" не показано. Если Вы тогда отпустите кнопку, то тестер будет выключен. Вы можете также определить, после скольких измерений без найденного элемента тестер выключится. Тестер также отключит питание после вдвое большего числа измерений сделанных в последовательности без единственного не удавшегося поиска элемента. Если Вы забыли отсоединять тестируемый элемент, полного разряда батареи избегают. Определите выбор с формой как CFLAGS + =-DPOWER_OFF=5 для последующих после 5 последовательных измерений без найденного элемента. Также 10 измерений с любой основной частью один за другим закроются. Только если любая последовательность прервана другим типом, измерение продолжается. Результат измерения остается на дисплее в течение 14 секунд для единственного измерения, поскольку многократное время показа измерения вариантов уменьшено до 5 секунд (набор в config.h). Если кнопка нажата более длительное время, время показа - также 14 секунд для многократного измерения. Максимальное значение 255 (CFLAGS + =-DPOWER_OFF=255).

Пример 1: CFLAGS + =-DPOWER_OFF=5

Пример 2: CFLAGS + =-DPOWER_OFF

BAT_CHECK позволяет проверять напряжение батареи. Если Вы не выбираете эту опцию, вместо этого будет отображаться номер версии программного обеспечения на ЖК-мониторе. Эта опция полезна для работающей от аккумулятора версии тестера, чтобы помнить заряд батареи.

Пример: CFLAGS + =-DBAT_CHECK

BAT_OUT позволяет показывать напряжение батареи на ЖК-мониторе (если BAT_CHECK выбрана). Если в Ваши 9В установили диод, используйте BAT_OUT =600,  чтобы учесть пороговое напряжение (mV) Вашего диода, чтобы измерять выходное значение. Также падение напряжения на транзисторе T3 можно учитывать в этой опции. Пороговый уровень не влияет на уровни проверки напряжения (BAT_POOR).

Пример 1: CFLAGS + =-DBAT_OUT=300

Пример 2: CFLAGS + =-DBAT_OUT

BAT_POOR установки низкого уровня напряжения батареи, задаваемые в 1 мВ. Уровень предупреждения батареи напряжение - 0.8V выше, чем указанный низкий уровень, если низкий уровень составляет больше чем 5.3 В. Если низкий уровень составляет 5.3 В или меньше, уровень предупреждения - 0.4V выше. Если низкий уровень ниже 3.0В, уровень предупреждения только 0.2V выше, чем отобранный низкий уровень и если низкий уровень ниже 1.3 В, уровень предупреждения только 0.1V выше, чем указанный низкий уровень. Урегулирование низкого уровня к низким значениям , таким как 5.4В не рекомендуется для перезаряжающихся 9-вольтовыхбатарей, потому что это увеличение риска повреждения батареи из-за глубокой разрядки! Если Вы используете 9-вольтовый аккумулятор, рекомендуется использовать готовое, чтобы использовать тип ReadyToUse из-за более низкого саморазряда.

Пример для малого падения (5.4 В): CFLAGS + =-DBAT POOR=5400

Пример для 7805 (6.4 В): CFLAGS + =-DBAT POOR=6400

INHIBIT_SLEEP_MODE выключает использование SLEEP_MODE процессора. Обычно программное обеспечение использует для более длительной работы SLEEP_MODE, чтобы избежать ненужного потребления тока. Использование этого способа сна действительно экономит заряд батареи, но производит дополнительную нагрузку для стабилизатора напряжения.

Пример: CFLAGS + =-DINHIBIT_SLEEP_MODE

PROGRAMMER, избранный Ваш тип программатора для avrdude программного интерфейса. Правильный выбор этой опции необходим, если Вы используете команду "делать закачку", или "делать фьюзы" этого Makefile. Поскольку дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь к мануалу avrdude и онлайн - документации[12].

Пример: PROGRAMMER=avrisp2

BitClock выбирает период синхронизации битов для программатора. См. описание-B параметра из avrdude.

Пример: BitClock=5.0

PORT, избранный порт, где avrdude может достигнуть Вашего МК (atmega). Длядальнейшей информации, пожалуйста, обратитесь к мануалу avrdude.

Примера: PORT=usb

Дополнительные параметры могут быть установлены в файлах transistortester.h и config.h. Файл transistortester.h содержит глобальные переменные и определяет порт/контакт и величину резистора, используемые для измерения. Файл config.h определяет параметр для различных типов процессоров, задержку и частоту ADC. Обычно нет никакой причины изменить эти значения.

Описание процедур измерения

Упрощенная схема  порта Input/Output-Port  ATmega показана на рисунке 5.1. Ключ PUD изолирует все подтягивающие резисторы ATmega. Состояние порта может быть переключено ключом DD. Вход может управляться независимо от ключа DD. Ключ PORT обычно определяет выходной уровень, но также и переключает подтягивающий резистор. Поскольку ключи PORTи DD не могут быть изменены в то же самое время, но только один за другим, подтягивающие резисторы могут нарушить измерение. Поэтому я предварительно отключаю подтягивающие резисторы ключом PUD. Конечно, все ключи – электронные и резисторы 19Ом и 22Ом приблизительны.

Каждый из трех испытательных контактов Вашего Тестера строится с тремя выводами портов ATmega, которые показаны на упрощенной диаграмме для испытательного контакта TP2 (середина трех выводов в рисунке 5.2).

Каждый испытательный вывод (порт измерения) может использоваться в качестве цифрового или аналогового входа. Эта способность измерения независима от состояния выхода порта. Каждый испытательный вывод может быть переключен в состояние,  в котором он может быть непосредственно связан с GND (0V) или VCC (5 В), или он может быть связан через резистор на 680 Ом или резистор на 470 кОм или к GND или к  VCC. Таблица 5.1 показывает все возможные комбинации измерений. Заметьте, что положительное состояние может быть переключено непосредственно на VCC (Порт C), или это может быть связано с резистором на 680 Ом к  VCC (Порт B). У той же самой возможности есть отрицательное состояние испытательного порта на стороне GND. Состояния испытательных средства: исследование может быть открытым (Вход), соединённым с резистором на 470 кОм к VCC или GND, или что исследование может быть связано с резистором на 680 Ом к VCC или GND.

Если измерение конденсатора будет формироваться для тестера, то тестер попытается разрядить конденсаторы, соединённые со всеми испытательными выводами. Если разряд потерпит неудачу, которая означает,  что остающееся напряжение высокое, разряд будет прерван приблизительно после 12 секунд с сообщением "Cell!". Это может также быть, если никакой конденсатор не связан ни с какими спытательным выводом. Причина для этого может быть, что сокращение напряжения выбирается низким для этого ATmega. Вы можете выбрать более высокое напряжение с опцией Makefile CAP_EMPTY _LEVEL

Измерение полупроводников

Один испытательный вывод как предполагается, является отрицательной стороной элемента. Другой вывод, как предполагается, является положительной стороной элемента. Для первого теста положительная сторона элемента непосредственно связана с VCC. Отрицательная сторона подсоединена через резистор  680 Ом к GND. Испытательный вывод  (третий вывод, также названный TriStatePin), сначала связан с резистором  680 Ом в течение 10 мсек GND. Напряжение отрицательного испытательного вывода прочитано во время переключения Tri State Pin на Вход (Высокий Импеданс). Предполагается, что проверяемый элемент может быть MOSFET N-канала, и затвор должен быть разряжен. Если считанное напряжение выше 976 мВ, следующий тест принимают, что проверяемый элемент может также быть MOSFET P-канала и для этого сделано 10 мс подключение Tri State Pin с резистором 680 Ом  к  VCC. Также для этого случая напряжение на отрицательном испытательном выводе прочитано с обесточенным Tri State Pin. Если напряжение отрицательного вывода больше, чем 455 мВ, дополнительные тесты сделаны к различным  N-каналу JFET или D-MOSFET (обеднённый) и P-канал JFET или P-MOSFET. Версии MOSFET могут быть различными без тока затвора в любом состоянии Tri State Pin.

Чтобы получить параметры обеднённого типа, они будут измерены с резистором  680 Ом в истоке, как показано в рисунке 5.3. Это измерение будет сделано вместо обычного измерения тока затвора удерживая на уровне истока, потому что ток IDSS транзистора FET не может часто достигаться с относительно высоким сопротивлением резистора 680 Ом.

Если у компонента нет тока между положительным исследованием и отрицательным исследованием без сигнала в Tri state Pin, следующие тесты определены в следующем разделе 5.1.1. Если ток был обнаружен, следующий тест описан в диодном разделе 5.1.3.

5.1.1 Измерение Транзистора PNP или P-Channel-MOSFET

Сначала коэффициент усиления измерен с общим коллектором для принятого PNP транзистора. Измеренную ситуацию показывают в рисунке 5.4. Если измеренное напряжение базы (U B) ниже 9мВ  с резистором 680 Ом коэффициент усиления строится как Кус=Ue-Ub/Ub Ue это разница между напряжения эмиттера и  VCC. Различие между резисторами на 19 Ом и на 22 Ом не учитывают. Если напряжение Ub ниже 10 мВ, измерение сделано с резистором 470 кОм в базе. В этом случае коэффициент усиления строят как

Кус=Ue47000 / Ub(680=22)

Затем тесты с общим эмиттером сделаны для принятого транзистора PNP. Положительная сторона компонента теперь прямо связана с VCC, отрицательный резистор стороны связан с GND, как показано в рисунке 5.5. Если у отрицательной стороны компонента есть напряжение выше упомянутых 3.4В, когда базовый резистор стороны был связанс GND, это должен быть транзистор PNP или FET P-канала. Это может быть легко узнано, анализируя напряжение базы. Если напряжение базы больше 0.97V, это должен быть PNP. Для того, чтобы измерить коэффициент усиления, резистор на 470 кОм взят в качестве резистора в цепи базы вместо Коэффициент  усиления строят как Кус= (UC-UC0) ∙470000 /UB(680=19) Напряжение UC0 является напряжением на коллекторном резисторе без базового тока.

Более высоким коэффициентом усиления, как предполагается, является правильный, этот или тот, найденный в схеме с общим коллектором. От версии 1.08k коэффициент усиления в схеме с общим эмиттером строят только для процессоров с больше, чем 16k ﬂash память как ATmega328. Для других процессоров используется только схема с общим коллектором.

Значения, найденные для PNP, действительны только, если второй набор измерений сделан. Чтобы предотвратить обнаружение PNP в обратном способе (коллектор, и эмиттер поменяны), измерение с более высоким коэффициентом усиления  проведено как правильное. Если базовое напряжение ниже, чем 0.97V, это должен быть P-E-MOS. В этом случае пороговое напряжение затвора измеряется при плавном переключении затвора с резистором 470 кОм вверх и вниз, ожидая на цифровом входе изменения сигнала стока, и затем считывается напряжение затвора.

5.1.2	 Измерение транзистора N-P-N или N-Channel-MOSFET

Измерение транзисторов N-P-N начинается таким же образом как PNP-транзистора с измерения коэффициента усиления в схеме с общим коллектором. Первое измерение сделано с резистором в цепи базы 680 Ом, подключенным к VCC. Если напряжение на резисторе в цепи базы слишком низко, вместо этого берётся резистор 470 кОм. Измерение тогда продолжается в схеме с общим эмиттером, как показано в рисунке 5.6.

Если напряжение коллектора снижается ниже 1.6В, когда резистор в цепи базы 680 Ом соединён с VCC, это может быть N-P-N, MOSFET N-канала или Тиристором/Триаком. С двумя простыми тестами могут быть идентифицированы Тиристор или Триак. Если резистор на управляющем выводе, соединённый в течение 10 мс с GND обесточился,  ток в аноде должен остаться. Если тогда резистор анода коротко подключен к GND и повторно подключен к  VCC, Тиристор не должен включиться (нет тока). Пожалуйста, имейте ввиду, что только моломощные Тиристоры могут быть проверены, потому что ток удержания тестера может достигнуть только 6mA. Если оба теста свидетельствуют о Тиристоре, дальнейшие тесты с обратной полярностью сделаны, чтобы исключить или подтвердить Триак.

Если ни Тиристор, ни Триак не могли бы быть подтверждены, это может быть MOSFET N-канал или N-P-N. Базовое напряжение транзистора N-P-N будет около напряжения эмиттера, таким образом, этот тип может быть идентифицирован определенно. Коэффициент усиления в схеме с общим эмиттером, строят Кус=(VCC -UC-UC0)470000/(VCC- UB)(680=22)

Если напряжение базы  или большие  показания  затвора, что там нет или мало тока, элемент будет N-каналом E-MOS (MOSFET обогащённый). В этом случае пороговое напряжение измеряется, переключая затвор плавно с резистором 470 кОм к VCC и GND, ожидая на цифровом входе изменения сигнала стока, и затем считывается напряжение затвора. Это измерение сделано одиннадцать раз с результатами ADC, накопленными как показано в рисунке 5.7. Результат умножен на четыре и разделен на 9, чтобы получить напряжение в mV.

5.1.3	Измерение диодов

Если ток будет обнаружен предварительными тестами, то элемент будет опознан как диод.

Падение напряжения с резистором 680 Ом должно быть между 0.15V и 4.64 В. Падение напряжения должно быть больше, чем 1.125 раза падения напряжение с резистором 470 кОм, и в шестнадцать раз падения напряжения с 470 кОм должно быть больше, чем падение напряжения с резистором на 680 Ом. Дополнительно у позже возобновленного измерения с резистором 470 кОм недолжно быть более высокого напряжения, чем предыдущее измерение с резистором 680 Ом. Я надеюсь, что это поведение всегда идентифицирует диод. Идентификация диода никаким током утечки в противоположном направлении невозможна с обратным параллельным диодом. Если только одиночный диод обнаружен, ток утечки в обратном направлении измерен с резистором на 470 кОм в 5 В. Разрешение 2nA. Если ток утечки больше как 5.3µA (напряжение в 470 кОм составляет больше чем 2.5 В), измерение сделано вместо этого. Тогда разрешение только 1µA. Кроме того, параметры в обратном направлении также измерены для одиночных диодов.

5.1.4 Результаты различных измерений

Следующие три таблицы показывают результаты испытательных исследований различный с одним процессором ATmega8 и две различный версии программного обеспечения процессора ATmega168. Измерение обратной ценности для двойного диода MBR4045PT только возможно с охлаждением. Это будет вызвано высоким током утечки этого диода на 40 А. Также ёмкость обратного основного диода эмиттера германиевого транзистора AC128 может только быть измерена с охлаждением.

Некоторые результаты различны с более ранними результатами программного обеспечения Маркуса Ф. Например, дарлингтонский транзистор BC517 был измерен более старым программным обеспечением с h FE 797. И напряжение база-эмиттера 1438 мВ. Это вызвано дополнительным измерением коэффициента усиления в схеме с общим коллектором. Напряжение база-эмиттер измерено более старой Версией как отдельный диодный тест с 1438 мВ. Теперь напряжение база-эмиттер измерено проверкой состояния коэффициента усиления, (1.20 В).

Следующая таблица показывает результаты измерения для германиевых транзисторов, которые являются дополнительными проблематичными,  чтобы иметь размеры из-за температурной зависимости и высокого тока утечки коллектора. Результаты оригинальной версии Маркуса Ф. и фактические результаты версии 1.08k сравнены вместе. 1.08k версия для ATmega328 измеряет коэффициент усиления с общим коллектором и общим эмиттером, и более высокий результат показывается. 1.08k версия для ATmega168 имеет размеры только для схемы с общим коллектором.

5.2 Измерение резистора. Каждый резистор измерен с четырьмя различными типами измерения в одном текущем направлении. Тот же самый резистор также проверен с теми же самыми четырьмя типами измерения в другом текущем направлении. Измерение в противоположном направлении используется только, чтобы идентифицировать резистор. Если несоответствие между обоими измерениями слишком большое, это не резистор.

5.2.1	Измерение резистора с резисторами на 680 Ом

Измерение неизвестного резистора Rx сделано двумя способами, построенными с прецизионными резисторами 680Ом. Диаграмма этого измерения для испытательного вывода 1 (TP1) и испытательному выводу 3 (TP3) упрощена показанная в рисунке 5.8 и рисунке 5.9 как пример шести выбранных комбинаций исследования.

На левой стороне тестовый вывод 1, показан, и на правой стороне Вы можете видеть, что тестовый вывод 3. В обеих диаграммах Вы видите, что терминал 3 (правая сторона) соединён с VCC, левая сторона соединена с GND. Направление тока, текущего через резистор Rx является тем же самым. Значения портов, подключенных на выход, показывают с красным цветом, значения портов, используемых в качестве входа, отображают синим цветом, бездействующие порты черные. В обоих показанных типах измерения у тока должна быть та же самая величина, потому что суммарная величина резистора между VCC и GND идентична (если строить в резисторах идентично). Обычно взвешенное напряжение не то же самое, потому что последовательность резисторов изменилась.

Символ V на диаграмме отмечает порты, используемые для измерения напряжения. В обоих конфигурациях величина резистора Rx может быть вычислена с известными величинами резистора и взвешенными напряжениями, если отношение резистора Rx и 680Ом не слишком высоко. Теоретический градиент напряжения показан на рисунке  5.10, где величина резистора показана в логарифмической шкале.

График измерения типа 1 показан на рисунке  5.11a с измененным масштабом изображения для более низких резисторов. Вы можете видеть, что Вы нуждаетесь в лучшем разрешении ADC, чем стандартное разрешение на  4.9 мВ в 5-вольтовой опоре ADC, для получения правильного измерения величины резистора ниже 2Ом Есть только три шага ADC от 0 до 2Ом. Диапазон, переключающийся с опцией AUTO_SCALE_ADC, может помочь в этом случае. Тот же самый измененный масштаб изображения диапазона измерения типа 2 показан на рисунке 5.11b. К сожалению, мы не можем использовать высокое разрешение ADC для типа 2 измерения в этом диапазоне, потому что напряжение слишком высоко, и у наших ATmega нет дифференциального входа ADC. Измерения с резисторами 680 Ом проведены для построения результата измерений до 20 кОм (измеренное напряжение типа 2 будет ниже 169 мВ).

Для более высоких значения резистора измерения проводятся с резисторами 470 кОм. Имеющаяся величина обоих измерений взята в качестве показанной величины резистора, если все тесты свидетельствуют, что это не другой тип элемента. Если опция AUTO_SCALE_ADC выбрана и одно из напряжений обоих типов измерения ниже 0.98V, взвешенное среднее число строят с фактором четыре для этой величины. Другая величина взвешена с фактором один. Это сделано, чтобы учитывать фактор четырех лучших разрешений этого измерения. Фактор четыре взят только для процессоров ATmega168 и ATmega328, для ATmega8 два взято в качестве весового фактора, если напряжение ниже 0.98V, потому что опорное напряжение для ADC здесь 2.54В вместо 1.1 В. Если у ATmega будет больше чем 8 кбайт ﬂash-память, то измеренное напряжение на резисторах будет отсрочено, пока больше изменений не обнаруживается, или закончится лимит времени. С этим методом большие конденсаторы более не обнаруживаются как резисторы по ошибке, и сопротивление по постоянному току больших катушек индуктивности будет измерено правильно.

5.2.2	Измерение резистора с резисторами на 470 кОм

Следующие рисунки 5.12 и 5.13 показывают ту же самую процедуру измерения с прецизионными резисторами 470 кОм. Поскольку 470 кОм очень большие относительно величины резистора порта 19Ом или 22Ом, величины резисторов портов проигнорированы для вычисления величины резистора Rx.

Для обоих типов измерения с резисторами на  470 кОм измерено только одно напряжение, потому что ток так низок, что никакое различие напряжения во внутренних резисторах порта ATmega не может быть измерено (как ожидалось). Теоретический градиент напряжения показан на рисунке 5.14, где величина резистора снова показана в логарифмической шкале. Теоретический градиент в этой диаграмме заканчивается в 100МОм, но получающееся значение Тестера ограничено 60МОм, иначе Тестер предполагает, что никакой резистор не подключен. Взвешенное среднее число обоих типов измерения взято в качестве результата с теми же самыми правилами, описанными для измерений с резисторами на 680 Ом. Для всех процессоров ATmega я нашел, что взвешенные результаты с резисторами на  470 кОм более точны, если постоянное смещение будет добавлено. Это смещение может быть подстроено с заданием RH_OFFSET в файле config.h.

5.2.3	Результаты измерений резистора

Рисунок 5.15 показывает относительные ошибки измерений резистора с тремя ATmega8 . Дополнительно некоторые результаты с оригинальным программным обеспечением Маркуса Ф. с одним ATmega8 показаны как "Mega8orig" в том числе. Больше результатов измерений с ATmega8A и ATmega8L показаны на рисунке 5.16a и 5.16b. Рисунок 5.17 показывает те же самые измерения с ATmega168. Mega168 – результаты без опции AUTOSCALE_ADC, Mega168as – те же самые измерения с опцией AUTOSCALE_ADC. С ATmega168  это, кажется, возможно, что измерения резисторов в диапазоне от 20Ом до 20МОм  могут быть измерены  с точностью ±1%. Для измерений ниже 100Ом Вы должны  иметь ввиду,  что любое измерение с проводом имеет сопротивление также. Лучше соединить резистор непосредственно с контактами терминала. Если это невозможно, вычтите величину сопротивления укороченного исследования. Например, если Ваш резистор маркирован 30Ом и Ваш тестер показывает величину 30.6 Ом, и у двух укороченных исследований есть величина 0.5Ом, то Ваш резистор был измерен в 30.1 Ом. Для сопротивлений ниже10Ом один шаг разрешения даёт ошибку больше чем 1%!

Рисунок 5.18a показывает ошибки измерения трех процессоров ATmega168 перед калибровкой как пункты, после калибровки как линия. Эквивалентные ошибки измерения трех ATmega168A показаны на рисунке 5.18b, и ошибки измерения трех ATmega168P показаны на рисунке 5.19. Ошибки измерения трех ATmega328 показаны на рисунке 5.20a и 5.20b. После автоматической калибровки относительные ошибки измерения резисторов между 10Ом -20Мом обычно находятся в пределах±1%. Только одно измерение резистора на 22 кОм с ATmega328P-13 показывает более высокую ошибку. Перед калибровкой ошибки некоторых процессоров составляли 3%. Это было вызвано AUTOSCALE_ADC переключением опоры  ADC. Прямое сравнение напряжения на конденсаторе ниже 1В, однажды измеренного с опорой VCC, и другое одно измерение с внутренней опорой, может подстроить эту ошибку. С этим условием измерения напряжение измерено с тем же самым каналом мультиплексора, и внутренняя опора связана с выводом AREF ATmega. К сожалению, прямое измерение опоры со специальным каналом мультиплексора приводит к этому смещению, которое может быть вручную подстроено с опцией REF_R_KORR или автоматически с опцией AUTO_CAL самопроверки. С опцией AUTO_CAL значение REF_R_KORR является дополнительным смещением к автоматически определённому значению!

5.3	Измерение конденсаторов

Измерение величины конденсаторов сделано как отдельная задача измерением времени зарядки после всех других измерений. Оригинальное программное обеспечение Маркуса Ф. сделало это с петлей программы, которая читается соответствующим цифровым входом, пока отключения не произошло, и считает циклы петли. У этого есть препятствие, что разрешение измерения времени ограничено временем, требующимся для одного цикла петли. Это обычно делалось во всех шести комбинациях для всех трех испытательных входов. Фактическое программное обеспечение использует два разных способа получить время зарядки только в трех комбинациях для трех испытательных входов. Положительная сторона- теперь всегда более высокое число исследований. Только если величина измерена параллель с диодом, полярность может быть другой.

5.3.1	Разряд конденсаторов

Вы должны всегда разряжать конденсатор прежде, чем соединить его с тестером. Тестер дополнительно разряжает конденсатор перед любым измерением. Если напряжение ниже 1300 мВ, конденсатор закорочен с выводами порта ADC (Порт C). Я полагаю, что это законно, потому что выход порта имеет встроенный резистор около 20Ом. Рисунок 149 технических спецификаций (страница 258) [2] показывает падение напряжения на выходах до 2 В. Конечно, я не могу гарантировать, что никакое повреждение не может произойти. Я проверил функцию с большими конденсаторами больше, чем 15mF много раз, и я никогда не замечал проблемы. Ток должен быть ниже указанного предела 40mA и уменьшен быстро, разряжаясь. Конечно, повреждение может произойти, если Вы не разряжаете (высокое напряжение) конденсатор прежде, чем соединить его с Вашим тестером.

5.3.2	Измерение больших конденсаторов

Одна сторона конденсатора связана с GND. Другая сторона конденсатора связана с резистором 680 Ом к VCC на 10 мс. В последствии этот вывод исследования переключен на Входной (Высокий Импеданс). После этого 10 мс импульса тока напряжение конденсатора измерено без любого тока. Если напряжение не достигло минимального значения 300 мВ, импульс загрузки повторен до 499 раз. Если после  127 импульсов минимальное напряжение 75 мВ не достигнут (приблизительно 2 с), дальнейшая зарядка остановлена, потому что никогда 300 мВ не могут быть достигнуты создающимися импульсами зарядки. Рисунок 5.21 показывает три фазы измерения величины конденсатора. Величина ёмкости тогда вычислена с количеством импульсов зарядки и достигнутого напряжения зарядки до таблицы. Таблица содержит факторы, чтобы получить значение в nF единицах со времени зарядки и достигнутого напряжения с интервалом 25 мВ. Временная величина напряжения будет интерполирована.

В результате низкого напряжения зарядки измерение намного быстрее, чем начальная версия программного обеспечения, потому что это преимущество работает также при разрядке. Таким образом, большие конденсаторы могут быть измерены. Кроме того, диод, который подключен параллельно конденсатору, не нарушает измерение в большинстве случаев, потому что прямое напряжение большинства диодов не достигнуто. Рисунок 5.22a показывает зарядку и разрядку для конденсатора 229µF. Плоская вершина диаграммы от конца зарядки и до разрядки вызвана измерением и временем вычисления  ATmega. Рисунок 5.22b показывает то же самое измерение для конденсатора 5mF, заметьте, как время для измерения составило приблизительно 1.5 секунды, включая разрядку. Последний пример показывает полное измерение 15mF конденсатора в рисунке 5.23

После этого измерения ёмкости саморазрядка конденсатора будет проверена ожиданием пропорционально периоду, который потребовала зарядка и чтение напряжения зарядки снова. Взвешенная полная ёмкость исправлена из-за этого падения напряжения. Тест с параллельно подключенными конденсатором 68µF и резистором  2.2кОм показывает эффективность этого метода. Взвешенное значение резистора 66.5µF с параллельными результатами резистора на 2.2 кОм к величине 66.3µF. Поскольку сравнительные здесь - результаты, измеренные мультиметром Peaktech 3315: Без резистора конденсатор 68.2µF измерен с параллельным резистором на 2.2 кОм, конденсатор 192µF измерен мультиметром.

5.3.3	Измерение маленьких конденсаторов

Если первый 10 мс импульс зарядки перегрузил конденсатор, используется другая техника измерения. У процессора ATmega есть встроенный   16-битный счётчик, который может работать при полной тактовой частоте (1 МГц или 8 МГц). У этого счётчика есть также особенность, чтобы сохранить его посчитанное значение внешним сигналом. Этот сигнал может быть построен выходом компаратора. Компаратор может работать с любым входом  ADC и зазором опоры. Рисунок 5.24 показывает упрощенную диаграмму ситуации с измерением. Таким образом, я разряжаю конденсатор, готовлю компаратор к надлежащему входу элемента, ставлю счётчик в 0 и немедленно начинаю зарядку конденсатора с одной стороной, соединённой с GND и другой стороной, соединённой с резистором 470 кОм к VCC. Теперь я проверяю в пределах петли программы, если счётчик сигнализирует о переполнении или входной захват (внешний) сигнал. Я считаю сигнал переполнения, пока я не обнаруживаю входной сигнал захвата. В этом случае я останавливаю счётчик и проверку, если я должен посчитать дополнительное переполнение, потому что счётчик не может быть остановлен входным сигналом захвата.

Входной счётчик захвата и счётчик переполнений построили вместе полное время, от которого мы можем получить фактическую ёмкость. Фактическое программное обеспечение может использовать таблицу с теоретической зависимостью времени загрузки относительно напряжения компаратора. Таблица располагается в шагах по 50 мВ и будет интерполирована согласно фактическому опорному напряжению. Эта таблица будет активна только с опцией MakefileAUTO_CAL REF. От построенной величины я вычитаю предопределенное полученное экспериментально постоянное или значение, найденное последней самопроверкой с AUTO_CAL устранить смещение ноля. Смещение ноля может меняться в зависимости от типа печатной платы, используемого испытательного оборудования или процессора. Самопроверка с AUTO_CAL определит Ваше смещение ноля автоматически.

Я заметил, что стабильность опорного напряжения несколько мала, так, чтобы Вы могли выбрать смещение с опцией MakefileREF_C_KORR. После калибровки с AUTO_CAL, REF_C_KORR только будет смещением к измеренной разнице напряжения между заряженным конденсатором и внутренней опорой. Измеренное опорное напряжение будет тогда исправлено (добавлено) Вашим значением  (mV единицы). Если опция AUTO_CAL REF не используется, справочные напряжения ATmega8, ATmega168 и ATmega328 применены как отмечено в технических спецификациях [2] [3]. Типовое измерение этого типа показано на рисунке 5.25. Время измерения для 22µF конденсатор выше 2.6 с, потому что 470 кОм используется для того, чтобы зарядить. Но разрядка в этом случае намного быстрее, чем зарядка.

В принципе эта техника измерения может также быть сделана с резистором  680 Ом, но потому что ADC не может использоваться, если компаратор работает, у меня нет шанса контролировать напряжение зарядки, пока компаратор не остановлен. Если не обнаруженный диод параллельно соединён с конденсатором, ток зарядки конденсатора может быть поглощен диодом (пороговое напряжение), и напряжение запрещенной зоны никогда не будет достигаться. Метод, взят в фактическом программном обеспечении для больших конденсаторов в разделе 5.3.2, избегает этой концептуальной ошибки.

5.3.4	Измерение эквивалентного последовательного сопротивления ESR, первый путь

Последовательное сопротивление ESR [8] является хорошим индикатором для старения электролитических конденсаторов, например.

Рисунок 5.26 показывает эквивалентную схему конденсатора. Резистор Rp представляет сопротивление утечки конденсатора, ESL эквивалентная последовательная индуктивность, и сопротивление ESR представляет эквивалентное последовательное сопротивление. Если у измеряемого конденсатора будет значение больше, чем 0.45µF, то тестер попытается измерить последовательное сопротивление также. Для значения больше, чем 3.6µF используется нормальная тактовая частота 125 кГц для ADC. Для более низких значений ёмкости используется более высокая тактовая частота 500 кГц, чтобы ускорить измерение. Точность результатов ADC будет выше с более высокой тактовой частотой, но это могло быть принято высокими значениями ESR конденсаторов с более низкой величиной. Иначе измерение ESR с этим методом невозможно для значений меньше, чем 1.8µF при нормальной тактовой частоте 125 кГц.

Строго говоря, ESR конденсатора зависит от частоты и температуры. Обычно величина, измеренная с сигналом синуса 100 кГц, обозначена в технических спецификациях. Это измерение не может быть сделано с ATmega без внешнего оборудования. С нижеописанным методом частота измерения со стандартной тактовой частотой ADC будет ниже 640 Гц с почти прямоугольным сигналом. С тактовой частотой ADC на 500 кГц частота измерения будет 2400Гц

Чтобы получить величину эквивалентного последовательного сопротивления, напряжение обеих связей будет измерено во время зарядки в одном направлении с внутренним опорным напряжением ADC (1.1 В). После измерения ток зарядки будет отключен, и напряжение конденсатора измерено снова без тока. Если это напряжение ниже 3мВ, последовательность измерения повторена. Рисунок 5.27 показывает соответствующие схемы.

Разница напряжения конденсатора без тока пропорциональна внутреннему сопротивлению конденсатора. Ожидаемое напряжение этой разницы так низко, что одно измерение не может закончиться к выполнимому результату. Поэтому после этого ток будет переключен на противоположное направление, и то же самое измерение будет повторено. Последовательные измерения будут сделаны 128 раз, и результаты измерений напряжения будут добавляться. Таким образом, у нас есть три суммы напряжений, напряжение ULP в низкой стороне конденсатора с током, напряжение Uhp в высокой стороне конденсатора с током и напряжением Uc высокой стороны конденсатора без тока. Сумма напряжений в низкой стороне конденсатора представляет снижение потенциала с током зарядки через выходное сопротивление порта Rport. Напряжение разницы высокой стороны и низкой стороны конденсатора представляет напряжение конденсатора с током зарядки Udif f =Uhp- ULP. Разница Uesr =Udif f - Uc должна представлять падение напряжения во внутреннем сопротивлении конденсатора при токе зарядки. Мы получим величину сопротивления с отношением этого напряжения Uesr к напряжению ULP, измеренному с известной величиной выходного сопротивления порта Rport.

Коэффициент пропорциональности выбран, чтобы получить разрешение сопротивления 0.01Ом: Resr =Uesr∙10 ∙pRport /U

рисунок 5.28 показывает часть кривой напряжения 4.2µF конденсатора во время измерения ESR. Чтобы объяснить влияние ESR, последовательный резистор 6.8 Ом добавлен к конденсатору. Небольшой разрыв напряжения после зарядки конденсатора интерпретируется программным обеспечением, чтобы получить ESR. Большее измеренное падение напряжения к потенциалу GND вызвано выходным сопротивлением порта около 20Ом. Для этого измерения о величине ESR 7.5 Ом сообщает тестер без последовательного резистора 6.8 Ом, которым измерен  ESR 0.56Ом. Рисунок 5.29 показывает то же самое измерение с более высокой частотой измерения электролитического  конденсатора 2.2µF с ESR 6.5 Ом.

Точность измерения ESR не очень высока по различным причинам:

1. Измерение напряжения на обоих выводах конденсатора не может быть сделано в то же самое время, путь состоит только в том, чтобы сделать его последовательно. В промежутке между обоими измерениями ток зарядки изменился из-за заряда конденсатора. Программа пытается компенсировать этот факт с зависимостью коррекции ёмкости от низкого напряжения стороны.

2. ADC измеряет напряжение после 1.5 тактовых импульсов после начала преобразования. Преобразование начинается с передним фронтом ADC часов, если стартовый бит установлен. Если ток зарядки будет выключен рано, ADC берет неправильное напряжение для измерения с током. Если ток зарядки будет отключен поздно, конденсатор возьмет больше заряда, чем из соответствующего измерения с током зарядки. Это вызовет слишком высокое измеренное напряжение без тока. Но это трудности выключения тока в нужное время программным обеспечением.

3. Выходное сопротивление порта используется в качестве опорной величины этим методом измерения, но эта величина сопротивления неизвестна точно.

4. Разрешение ADC недостаточно, чтобы получить разрешение сопротивления 0.01Ом.  Для лучшего имеющегося разрешения ADC внутренняя опора (1.1 В) используется для всех измерений. Дефицит разрешения будет уменьшен, так же накапливая большое число единичных измерений.

5. Переключение портов не может быть точно синхронизировано к часам ADC с опросом сделанного преобразования.

Так или иначе результаты, кажется, практичны, как показано на следующем рисунке 5.30. Величина ESR того же самого элемента, измеренного Transistortester, изменяют больше, чем величина, измеренная с измерителем LCR. Значения ESR измерителя LCR измерены с частотой 1 кГц или интерполированы для небольших конденсаторов к 2.4 кГц. Вы должны учитывать качество всех частей соединения. Используемые кабельные соединения могут вызвать более высокое измеренное значение сопротивления. Разъёмы могут также закончиться более высоким значением сопротивления. Измеритель LCR имеет преимущество использования зажимов Кельвина. Только один конденсатор ниже 1µF на 500 нФ был керамическим, все другие были пленочными конденсаторами. Единственный электролитический конденсатор серии испытаний ниже 9µF был конденсатор 2.2µF.

5.3.5	 Измерение эквивалентного последовательного сопротивления ESR, второй путь

Начиная с версии 1.07k программного обеспечения путь измерения ESR изменен на новый метод измерения. Различные шаги измерения показывают в рисунке 5.32. отличие от предыдущего пути - то, что период протекания тока через конденсатор существенно короче. Конденсатор предварительно заряжен половиной импульса в отрицательном направлении, и заряжается циклическим способом в обоих направлениях. Время импульса зарядки выбрано так, что середина импульса зарядки отсчётов  4 и 8 отмечают отсчёты, и время удержания ADC (2.5 тактовых импульса после начала ADC). Полный цикл измерения показан на рисунке 5.31. Сумма результатов 255 циклов измерения используется для того, чтобы получить результат с соответствующим разрешением. Продолжением зарядки конденсатора в любом направлении избегают ту же зарядку и длину импульса разрядки в той же схеме. При измерении опорного напряжения конденсатор остается обесточенным. Тем самым время измерения некритично. Это только принято, что захват напряжения конденсатора начинается до следующего импульса зарядки или разрядки.

Из-за более короткого импульса зарядки не только может быть измерено ESR конденсаторов с более низкой ёмкостью, но этот способ измерения может также использоваться для измерения резисторов с небольшим сопротивлением, если у них нет обнаруженной индуктивности. Делая так, разрешение 0.01Ом для этих сопротивлений может быть достигнуто. Также нулевое сопротивление может быть обнаружено частью калибровки самопроверки для всех трех испытательных комбинаций выводов. Вы должны иметь в виду, что устойчивые разъемы или соединители зажима важны для устойчивых результатов. Измерение периода около 900µs, которое соответствует частоте приблизительно 1.1 кГц. Поскольку импульс зарядки очень короток, результат измерения сопоставим с измерениями с 10 кГц. Пример измерения с 10µF плёночным конденсатором, измеренным одним, и измеренным с последовательным резистором на 2.7 Ом показан на рисунке 5.33. Вы можете видеть эффект дополнительного сопротивления, сравнивая обе диаграммы. Вы можете видеть также, почему измерение ADC (SH) должно указать на середину импульса загрузки. С большими значениями ёмкости ток зарядки почти устойчив во время полной длины импульса, таким образом, Вы получите среднее напряжение в середине времени импульса зарядки. С более низкими значениями ёмкости Вы получите существенную разницу, которая может быть компенсирована для известной величины ёмкости.

Результаты измерения нового метода измерения ESR показаны на рисунке 5.34. Значения ESR  отличаются от результатов, показанных для предыдущей процедуры измерения на рисунке 5.30, потому что ESR зависим от частоты. Справочные значения определены с измерителем LCR в частоте измерения 10 кГц.

Ряд измерений с различными измеренными электролитическими конденсаторами показан на рисунке 5.35. Результаты измерений измерителя LCR Peak Tech 3315 с различными частотами и результатами TransistorTester показаны вместе. Сопротивление иллюстрировано с логарифмической шкалой в этой диаграмме. Во всех случаях результаты TransistorTester близки к результатам измерений на 10 кГц измерителя  LCR. Только 500µF/3V конденсатор – более старый образец, все другие конденсаторы новые.

Поскольку новый метод измерения может быть взят для того, чтобы измерять значения резисторов с низкой величиной, ошибки измерения некоторых резисторов ниже 10Ом с тремя примерами каждого типа ATmega показаны на рисунке 5.36.

5.3.6 Потеря напряжения после импульса загрузки, Vloss

С измерением конденсаторов большой ёмкости потеря напряжения после того, как он заряжен, проанализирована. Достигнутое напряжение зарядки потеряно электролитическими конденсаторами после короткого периода. Эта потеря напряжения может быть вызвана параллельно подключенным резистором. Но я принимаю, что эта потеря напряжения электролитических конденсаторов вызвана внутренней дисперсией зарядки непосредственно после импульса зарядки. Заряжая конденсаторы резистором 470 кОм, поскольку это сделано для небольших ёмкостей, эта дисперсия уже сделана после переключения тока. Никакая потеря напряжения не обнаружима для этого случая. Но если Вы заряжаете тот же самый конденсатор коротким импульсом тока, Вы можете также обнаружить потерю напряжения для конденсаторов с более низкой ёмкостью. Тот же самый эффект с более низкой потерей может также быть замечен для керамических конденсаторов. Я заметил, что конденсаторы с больше, чем с потерей напряжения в несколько % - подозреваемые. Особенно заметна относительная потеря напряжения у более старых бумажных конденсаторов, которые являются для другого измерения проблемой также. Некоторые примеры измерения показаны в следующей таблице.

В этой таблице Вы найдете, что ёмкость всех фольговых конденсаторов может быть измерена всеми инструментами с хорошей точностью. Значение ёмкости и фактор качества Q PeakTech измерителя LCR являются минимальными и максимальными значениями измерений в частотном диапазоне 100 Гц к 100 кГц. Во всех примерах в таблице потеря напряжения VlossTransistorTester велика, если конденсаторы низкокачественные. Только в этом случае различие полных результатов измерения также большие. TransistorTester может только определить потерю напряжения, если измеренное значение больше, чем 5000pF.

5.3.7 Результаты измерения конденсаторов

Результаты моих полных измерений показаны на рисунке 5.37 для трех процессоров ATmega8.

Дополнительно некоторые значения оригинального программного обеспечения показаны с поправочным коэффициентом 0.88 (-12%). Другие результаты измерения различных  ATmega8 версий показаны на рисунке 5.38a и 5.38b. Результаты измерения тех же самых конденсаторов для ATmega168 показаны на рисунке 5.39. Основой для вычисления ошибки являются результаты измерения RCL-метра PeakTech 2170 немаркированных элементов. Часть относительно большой разницы измерений вызвана слишком высокой частотой измерения RCL-метра для больших электролитических конденсаторов. С другой стороны плохой фактор качества электролитических конденсаторов может вызвать другой процент.

Рисунок 5.40 иллюстрирует, как сложно выбрать правильную основу для измерения ёмкости. Все результаты измерения сравниваются с лучшим ориентировочным значением ёмкости. Градиент «Мультиметр» показывает различие результатов 3315 мультиметров Peaktech. Следующий градиент, LCR" показывает различие результатов  LCR-метра Peaktech2170, который взят из-за лучшего приближения частоты. Для сравнения этих результатов с результатами оборудованного ATmega168 TransistorTester также показан градиент ATmega168as. Я уверен, что эти ошибки не являются реальными ошибками измерения конкретного оборудования, потому что моё лучшее ориентировочное значение также нереальное значение ёмкости конденсаторов.

В этом случае результаты измерителя LCR взяты в качестве базы сравнения. Те же самые результаты трех различных процессоров ATmega168A показаны на рисунке 5.41b, и три различных процессора ATmega168PA показаны на рисунке 5.42. Результаты трех ATmega328 дополнительно показаны на рисунке 5.43a, и следствия трех ATmega328P показаны на рисунке 5.43b. В этом только учитывают нулевую ёмкость полного измерения 39pF, все другие средства, чтобы исправить результаты не используются. Эта нулевая ёмкость включает 2-3pF, которые вызваны кабелем длиной 12 см с зажимами. Разводка платы может вызвать различное нулевое значение, я установил эту нулевую ёмкость с платой "DG2BRS V 5.2.1".

Чтобы получить лучшую точность, Вы должны приспособить программное обеспечение к индивидуальной особенности Вашего образца ATmega. Для этого Вы можете установить напряжение коррекции REF_C_KORR для компаратора, который будет использоваться для измерения небольших ёмкостей. Коррекция в 1 мВ уменьшит результаты измерения на 0.11%. Для больших ёмкостей Вы можете определить значение C_H_KORR, насколько Ваши ёмкости измерены слишком большими. Поскольку конденсаторы большой ёмкости в большинстве электролитические конденсаторы с худшим качеством, измерение ёмкости сложно. Таким образом, это также дополнительно усложняет дифференцирование  разницы реальных  значений конденсатора.

Особенно с процессорами ATmega168 я заметил аномалию результатов измерения малых ёмкостей, которая зависит от скорости нарастания напряжения во время зарядки конденсатора. Рисунок 5.44 показывает ошибку полного измерения, когда учитывают только нулевое значение (168 - 3-A), с поправочным коэффициентом для небольших ёмкостей REF_C_KORR=66 также как поправочным коэффициентом для больших ёмкостей C_H_KORR=5 (168-3-B), плюс дополнительно, поскольку градиент 168-3-C с моделью зависимость от скорости нарастания для измерений малых ёмкостей (COMP_SLEW1=4000 иCOMP_SLEW2=220).Также саморазряд больших ёмкостей учитывают с градиентом 168-3-C. Компонент с зависимостью  от величины скорости нарастания вычисляется как COMP_SLEW1/cval-COMP_SLEW2 -

COMP_SLEW1/ COMP_SLEW2

Где cval измеренное  значение ёмкости в  pF.

5.3.8	 Автоматическая калибровка при измерении конденсаторов

Автоматическая калибровка построена из двух частей. Первая часть определяет смещение ноля при измерении ёмкости. Для этого значение ёмкости, измеренной без подключенного конденсатора, строится. Значение ёмкости для всех 6 комбинаций измерений, строится с 8 повторениями. После успешного определения смещение ноля записывается в EEprom и будет использоваться для дальнейших измерений. Более сложным было выявление различия вариантов процессоров ATmega для небольших конденсаторов (<40µF), которые показаны на рисунке 5.41a, 5.41b и 5.42. Основной причиной этого является различие характеристик (напряжение смещения) аналогового компаратора.

Данные измерения девяти различных процессоров показаны на рисунке 5.45. Пункты "dif2ref" показывают разницу напряжения нагруженного конденсатора 660 нФ с индивидуальным внутренним опорным напряжениям (ширина запрещенной зоны). Идеально это различие напряжение должно быть нолем, если аналоговый компаратор остановил зарядку сигналом в процессор. Короткое время обработки процессора недолжно заканчивается результатом с измерением роста напряжения конденсатора этого относительно большого конденсатора. Пункты "CapErr" показывают предполагаемые ошибки измерения каждого процессора и рисунка 5.41a, 5.41b и 5.42 с завода. Примечательно, как пункты "CapErr" будут следовать за пунктами "dif2ref". Поэтому пункты "dif" показывают различие между особыми пунктами "CapErr" и "dif2ref". Со значением величин пунктов "dif" мы можем получить хорошую оценку для исправления измерений ёмкости вместе с разницей напряжением заряженного конденсатора и внутренней опоры.

Для второй части регулирования Вы должны подключить конденсатор к 1 и 3. Этот конденсатор должен иметь фактор хорошего качества и должен иметь величину между 100 нФ и 20µF. Это должен быть плёночный конденсатор, в максимально возможной степени не керамический конденсатор и ни в коем случае не электролитический конденсатор. Вы не должны знать точную ёмкость этого конденсатора.

Рисунки 5.46a, 5.46b, 5.47, 5.48a и 5.48b показывают результаты измерения различных процессоров со стандартным программным обеспечением после автокалибровки. Процессоры были загружены тем же самым программным обеспечением, только выбор Makefile "PARTNO =" должен быть приспособлен к различным типам процессоров ("m168", "m168p", "m328" или "m328p") для avrdude программы. После загрузки данных самопроверка была начата для каждого ATmega, и конденсатор 330нФ был подключен во время теста № 10 к  1 и 3.

Наконец я проясню эффект опции AUTO_CAL в программе самопроверки. Следующий рисунок 5.49 показывает следствия трех процессоров ATmega с самой большой ошибкой измерения, одного измерения перед калибровкой и другим измерением после калибровки. Пункты, отмеченные с заканчивающим "UNC", показывают ошибки без калибровки. Линии с окончанием "cal" показывают ошибочные результаты тех же самых процессоров с тем же самым программным обеспечением после калибровки в секции самопроверки. Причина ошибок измерения для больших конденсаторов (>40µF) еще неизвестна. Все используемые конденсаторы для этого ряда измерений – плёночные конденсаторы или керамические конденсаторы (56pF, 100pF и 3.3нФ), ни какие электролитические конденсаторы не используются.

5.4	Измерение индуктивности

Измерение величины индуктивности будет сделано, если элемент определён как резистор ниже 2100Ом. Метод измерения основан на росте тока формулой lL =Imax (1-exp  -t/T) после включения тока. Постоянная времени T=L/R является пропорциональной индуктивности L, но обратно пропорциональной сопротивлению R. Ток может измеряться косвенно по падению напряжения на сопротивлении.

К сожалению, постоянная времени будет уменьшена дополнительно относительно высоким сопротивлением 680Ом, при этом измерение небольших значений индуктивности дополнительно затрудняется с частотой 8 МГц. Чтобы получить постоянную времени, напряжение на резисторе 680 Ом будет контролироваться аналоговым компаратором. Если падение напряжения на резисторе 680 Ом будет выше, чем напряжение внутренней опоры, то это событие будет зарегистрировано 16-битным счётчиком который запускается во время включения тока. Счётчик сохранит состояние этого события. Если счётчик переполнится, это будет посчитано программой. После события счётчик будет остановлен программой, и полное время будет строиться с сохранением состояния счетчика и счётчиком переполнений. Положительная сторона катушки будет переключена от VCC к GND и держаться в этом состоянии пока проверка напряжения обоих выводов не покажет отсутствие тока. Рисунок 5.50, показывает упрощенную диаграмму ситуации с измерением.

С поданным напряжением VCC и сумме всех резисторов в электрической цепи максимальным током Imax и от этого процент опорного напряжения для максимального напряжения на резисторе 680 Ом может быть вычислен U макс.=Imax(680 + 19). С формулой L -t Rges/log(1-Uref/Uмакс) индуктивность может быть вычислена. Натуральный логарифм будет взят из таблицы. Разрешение индуктивности 0.1mH взято для этого типа измерения.

Чтобы также измерить более низкие значения индуктивности, резистор  680 Ом будет опущен в текущей петле, если величина сопротивления индуктивности будет измерена 24Ом. Только выходное сопротивление порта (19 Ом) будет использоваться для измерения тока. В этом особом случае пиковый ток будет больше, чем допустимое значение для ATmega. Поскольку это будет верно только в течение очень короткого промежутка времени, я не ожидаю повреждения портов ATmega. Для этого типа измерения выбрано разрешение индуктивности 0.01mH. Чтобы избежать более длительного времени с чрезмерным током, дополнительное измерение с отсроченным запуском счётчика будет всегда делаться с резистором 680 Ом. Чтобы получить более подходящие результаты измерения, смещение ноля 6 вычитают из счётчика, если измерение сделано без резистора 680 Ом. Иначе вычитается смещение ноля 7 или 8.

С большими значениями индуктивности паразитная ёмкость может вызвать быстрый рост тока, так, что компаратор срабатывает немедленно. Чтобы получить значение индуктивности так или иначе, измерение будет повторено с отсроченным запуском счётчика. С этим методом напряжение, вызванное увеличением тока индуктивности, будет обнаружено аналоговым компаратором вместо пика тока паразитной ёмкости. Измерения всегда делаются в обоих направлениях тока. Программа выберет более высокий результат измерения в том же самом направлении тока, но более низкий результат различных направлений тока будет показан.

5.4.1 Результаты измерений индуктивности

Рисунок 5.51 показывает результаты измерения различных катушек. Катушки выше 1H реле или первичные обмотки силовых трансформаторов затрудняют измерения, потому что у железного сердечника есть остаточное намагничивание.

5.5	Функция самопроверки

Начиная с выпуска 0.9k я осуществил функцию самопроверки. Использование очень просто. Если Вы установили испытательный терминал с зажимами, закоротили все зажимы и нажимаете кнопку ТЕСТ. Программа извещается о сокращении исследования и начинает функцию самопроверки. После окончания самопроверки тестера продолжится нормальное измерение. Если никакое оборудование не будет подключено, то программа закончится "элемент отсутствует или поврежден". Вы можете формировать самопроверку только на ATmega168 или ATmega328. Прежде, чем тестовые шаги начинаются, нулевое сопротивление соединения определяется для всех трех комбинаций (T1:T3, T2:T3 и T1:T2). Это нулевое сопротивление будет вычтены для будущих измерений ESR и сопротивления ниже 10Ом. Отдельные шаги функции самопроверки 1 - 7 показаны в первой строке ЖК-монитора с символом T, сопровождаемым номером шага. Каждый шаг повторяется 4 раза, прежде чем программа продолжает следующий шаг. Но если Вы держите кнопку нажатой, когда испытательный цикл закончен, этот тест больше не повторяется. Если Вы удерживаете кнопку нажатой постоянно, каждый тест выполняется только однажды. Без опции AUTO_CAL только результаты измерения показаны в каждом шаге, никакой анализ ошибок не сделан, Вы должны интерпретировать результаты сами. В этом месте я дам Вам дополнительный важный намек. Никогда не делайте измерение с подключенным разъёмом ISP! Интерфейс ISP искажает измерение. Вот список осуществляемых в настоящее время тестов:

1.Измерение 1.3В (или 1.1 В) опорного напряжения (диапазон изменения опоры). Последовательно1 текст "REF =" и измеренное напряжение показано в mV. Для ATmega8 напряжение должно быть близко к 1.3 В. Для других процессоров напряжение должно быть близко к 1.1 В. Второй ряд показывает результирующий фактор для измерения ёмкости с резистором 470 кОм.

2.Сравнениерезисторов  680 Ом. В первой строке показывается загадочный текст "+RL-12 13 23".

Значение этого следующее: RL – краткая форма низкоомного резистора означающего резисторы 680 Ом. 12 стоит для: резистор в выводе 1 связан с VCC (+), и резистор в выводе 2 связан с GND (-). Результат этого измерения показан во второй строке в первом месте как отличие от теоретического значения. Впервой строке следует теперь "13", что означает, что измерительный контакт 1 все еще соединён через 680Ом с VCC, но что резистор вывода 3 соединён с GND. Результат показан в середине второй строки как отличие от теоретического значения. Последнее измерение этого теста "23"означает, что теперь резистор вывода 2 соединён с VCC (+) и резистор вывода 3 соединён с GND. Результат измерения показан в последнем месте второй строки LCR как отличие от теоретического значения. Пожалуйста, помните, что разрешение ADC составляет приблизительно 4.88 мВ! Ситуация с измерением также показана на рисунке 5.52. Теоретическое значение относительно внутреннего сопротивления порта должны быть:

5001 (19+680)(19+680+680+22) = 2493.

3. Сравнение резисторов 470 кОм. Теперь в первой строке показывается "+RH-12 13 23".

Та же самая процедура как сделано в шаге 2, повторена с резисторами 470 кОм (символы RH). Все результаты показывают отличие от теоретического значения. Теоретическое значение на сей раз

5001 (19+470000] (19+470000+470000+22) = 2500 для всех комбинаций.

4. В этом шаге ни что не измеряется, но заказ показан одинокое исследование!, что означает то, что пора отделить замыкание. Этот шаг закончится, только если Вы разомкнете входы.

5.Этот шаг проверяет способность подключения резисторов 470 кОм (H) к GND (-) при подтягивании испытательных контактов к GND. Первая строка показывает текст "RH-". Вторая строка должна показать ноль для всех трех выводов.

6.Этот шаг проверяет способность подключения резисторов 470 кОм (H) к VCC (+) при подтягивании испытательных контактов к VCC (+). Первая строка показывает текст "RH +". Результаты показывают также отличие от VCC и должны быть близким к нолю. Большие отличия от лучших значений для теста 5 и 6 являются ошибками, такими как проблема изоляции, утечки материала или повреждение порта.

7.Этот шаг проверяет напряжения резистивного делителя 470кОм/680Ом. Напряжение отличия от ожидаемого напряжения резистивного делителя 470 кОм / 680 Ом показано во второй строке ЖК-монитора для всех трех терминалов. Различие больше, чем несколько mV может быть вызвано применением неправильных значений резисторов.

8. Измерение внутреннего сопротивления порта подключением выходных контактов на GND. Это тест и следующие тесты будут сделаны, если только выбрана опция AUTO_CAL. Внутреннее сопротивление порта C с выходами, подключенными на GND (-), измеряется с током подключенных к VCC (+) резисторов 680 Ом, см. рисунок 5.53. Только три вывода порта ADC измерены, сопротивление портов B (PB0, PB2 и PB4) не может быть измерено без модификации аппаратных средств. Принято, что сопротивление порта для различных портов почти идентично. Величина сопротивления будет показана в следующем тесте.

9.Измерение внутреннего выходного сопротивления порта подключением на VCC (+).

Необходимый ток произведен с резисторами  680Ом соединёнными с GND. Это те же самые измерения как в тесте 8 с другой стороны, как Вы можете видеть на рисунке 5.54. Со следующими шагами вычисляется сопротивление. Чтобы получить ток, следующее вычисление: (V CC-(resultof test8)- (resultof test9))/680. Чтобы получить оба значения резисторов, напряжение (результат теста 8 или 9) разделено на этот ток. Результат для этого теста будет тогда зарегистрирован в первой строке текстом "RI_Hi =", значение сопротивления (Ом) для стороны GND показана во второй строке текстом " RI_Lo =". Начиная с версии 1.06k программного обеспечения, значения выходного сопротивления порта определены вначале каждого измерения. Этот шаг только показывает значения.

10. Измерение смещения ноля при измерении конденсаторов.

Смещение ноля для полного измерения с комбинациями выводов 1:3, 2:3 и 1:2 показываются в этом порядке в первой  строке после "C0". Все три значения показываются в pF. Для этого измерения не учитывают никакое предопределенное смещение ноля. Смещение ноля комбинаций выводов в противоположном порядке также измеряется. Результаты будут записаны в EEprom, если все значения будут меньше, чем70pF. Это будет зарегистрировано текстом "ОК" во второй  строке. Найденное смещение ноля используется для дальнейших измерений ёмкости относительно комбинации выводов. Пожалуйста, заметьте, что изменения испытательного оборудования может вызвать новое регулирование смещения ноля. Если Вы используете провода с зажимами, смещение ноля может быть на 3 пФ больше по сравнению с пустым гнездом.

11.Подключение конденсатора к 1 и 3. Сообщение "1-C-3>100 нФ" показано в первой строке ЖК-монитора. Чтобы подготовить измерение напряжение смещения компаратора, Вы должны подключить достаточно большой конденсатор к 1 и 3. Это должен быть высококачественный конденсатор ёмкостью между 100нФ и 20µF. Вы никогда не должны использовать электролитические конденсаторы вместо плёночных конденсаторов.

12. Измерение смещения компаратора для регулирования измерения ёмкости. Для получения смещения аналогового компаратора, конденсатор должен уже быть подключен к 1 и 3. Конденсатор необходим для буферизации напряжения зарядки конденсатора, чтобы получить напряжение отличия напряжения загрузки к внутреннему опорному напряжению (зазор). Если измерение успешно, величина коррекции мала, показана с текстом "REF C =" впервой строке ЖК-монитора и записана в EEprom. Вы можете создать дополнительное смещение к автоматически измеренному значению с опцией REF_C_KORR. Если Вы выбрали опцию AUTO_SCALEADC, полученное чтение ADC с внутренней опорой будет приспособлено, сравнивая напряжение конденсатора ниже 1В, единожды считанное при соединении с VCC и единожды считанное с внутренней опорой. Результат измерения показывают во второй строке с текстом "REF R =". Ваше значение REF_R_KORR является дополнительным смещение к этому автоматическому определению значения разницы.

В конце испытательной функции текст "Тест окончен " показывают в первой строке, и номер версии программного обеспечения показывают во второй строке. Если опция Makefile FREQUENCY_50 Гц установлена, прямоугольный сигнал 50 Гц генерируется на выводе 2 и тот же самый сигнал в противофазе на выводе 3. Вывод 1 переключен на GND. Ток ограничен резисторами 680 Ом. Это будет индицировано  "50 Гц" в конце первой строки ЖК-монитора. Сигнал 50 Гц будет произведен 30 раз в течение 2 секунд .Вы можете проверить требуемое время ожидания, если у Вас есть частотомер или осциллограф. Рисунок 5.55 показывает осциллограммы сигналов обеих выводов на 50 Гц с кварцем.

Если Вы не используете кварц, результат может быть неточным. Точная частота и время задержки важны для измерения значений. Вы можете прервать долговременную генерацию сигнала 50 Гц, нажимая кнопку. Тогда программа продолжает нормальную задачу измерения.

5.5.1 Некоторые результаты функции самопроверки

Результаты самопроверок девяти различных процессоров ATmega168 и шести процессоров ATmega328 будет показан в следующих числах.

Наконец я хотел бы показать Вам различие измеренного мультиметром внешнего напряжения на выводе AREF, и измеренного внутренним ADC опорного напряжения 15 различных ATmega и найденных напряжений коррекции (REF_R_KORR) после автокалибровки на рисунке 5.62. Вы можете видеть, что значения автокалибровки почти следуют внешним измеренным значениям.

Глава 6 Известные ошибки и нерешенные проблемы

Версия 1.08k программного обеспечения

1. Германиевые диоды (AC128) не определяются во всех случаях. Охлаждение диода может помочь уменьшить ток утечки.

2. Коэффициент усиления германиевых транзисторов может быть измерен слишком высоко из-за высокого тока утечки. В этом случае напряжение база-эмиттер будет очень низким. Охлаждение транзистора может помочь получить более правильный коэффициент усиления.

3. Величина ёмкости в обратном направлении для мощных диодов Шоттки, такие как MBR3045PT не может быть измерена, если только один диод подключен. Причина – слишком большой ток утечки этого диода. Иногда измерение возможно, охлаждая устройство.

4.Иногда сообщают о неправильном обнаружении точной 2.5-вольтовой опоры, когда порт PC4 не подключен (27). Вы можете избежать этого поведения с дополнительным подтягивающим резистором, связанным с VCC.

5. Диодная функция затвора триака не может быть исследована.

6. Иногда о проблеме с BrownOutlevel 4.3В сообщают для ATmega168 или ATmega328. Это вызовет сброс во время измерения ёмкости. Причина неизвестна. Сброс исчезнет, если BrownOutlevel будет установлен в 2.7 В.

7. С использованием состояния сна процессора ток питания VCC изменяется больше, чем при использовании предыдущих версий программного обеспечения. Вы должны проверить блокировочные конденсаторы, если Вы замечаете какие-либо проблемы. Керамические конденсаторы с 100 нФ должны быть помещены около выводов питания ATmega. Использование состояния сна может быть отключено опцией INHIBIT_SLEEP_MODE Makefile.

Глава 7 Специальные части программного обеспечения

Несколько модификаций сделаны, чтобы сохранить ﬂash-память. Вывод на ЖК номера выводов исследования был сделан в форме "lcd_data('1' +pin)". Операция добавочного сохранения  для каждого входящего обращения "lcd_testpin (uint8 t pin)" была добавлена к lcd_routines.c. Псевдообращения в форме " _delay_ms (200)" не осуществлены, как обращение к библиотеке, но задержка петли осуществлена для каждого обращения. Это будет потреблять много памяти, если Вы будете иметь много обращений  к различным местам в Вашей программе. Все эти псевдообращения заменены обращениями в мою специально собранную написанную библиотеку, которая использует только 74 байта ﬂash памяти (@8MHz), но позволяет обращаться отwait1us () к wait5s () в шагах 1,2,3,4,5,10,20.... Процедуры включают WatchDogReset для всех обращений выше 50 мс. Каждая задержка обращения обычно нуждается только в одной инструкции (2 байта). Ожидание промежуточного обращения с величиной, такой как 8 мс нуждается в двух обращениях  (5 мс и 3 мс или два раза 4 обращения мс). Я не знаю реализации, которая более экономична, если Вы используете много задержек обращений в Вашей программе. Обращения не используют регистров, только Указатели Стека для обратной адресации в RAM (самое большее 28-байтовое пространство стека в текущем выпуске) используется. Полный список функций: wait1us (), wait2us (), wait3us (), wait4us (), wait5us (), wait10us (), wait20us (), wait30us (), wait30us (), wait40us (), wait50us (), wait100us (), wait200us (), wait300us (), wait400us (), wait500us (), wait1ms (), wait2ms (), wait3ms (), wait4ms (), wait5ms (), wait10ms (), wait20ms (), wait30ms (), wait40ms (), wait50ms (), wait100ms (), wait200ms (), wait300ms (), wait400ms, wait500ms (), wait1s (), wait2s (), wait3s (), wait4s () и wait5s (); Это - 36 функций только с 37 инструкциями содержащий WatchDogReset! Нет действительно никакого способа сократить эту библиотеку. Не в полной мере соответствует задержка обращения точному времени задержки, если самая малая задержка  обращения делается. Только задержка обращения выше 50 мс в одном цикле удлиняется до  100 мс из-за дополнительно интегрированного WatchDogReset.

Дополнительно часто используемая последовательность обращений "wait5ms (); ReadADC... ();" заменена обращением "W5msReadADC (...);". То же самое сделано для последовательности "wait20ms (); ReadADC (...);" которая заменена одним "W20msReadADC (...);"обращением. ReadADC функция дополнительно написана на ассемблере, так, чтобы это добавление могло быть осуществлено очень эффективно. Функционально идентичная C-версия функции ReadADC также доступна как источник.

Глава 8 Список текущих дел и новые идеи

1. Добавить больше и лучшей документации.

2. Думайте о том, как мы можем получить реальное внутреннее выходное сопротивление порта B  (переключение резистора порта) вместо принятия, что порты равны.

3. Может ли разряд конденсаторов быть более быстрым, если отрицательный вывод дополнительно поднят с резистором на 680 Ом к VCC (+)?

4. Проверьте, может ли тестер использовать представление значений с плавающей запятой. Риск перегрузки ниже.

Нет никакой потребности использовать умножение и деление вместе, чтобы построить умножение с фактором нецелого числа. Но я не знаю, каким количеством должна быть ﬂash-память, затраченная для библиотеки.

5. Напишите Руководство пользователя для того, чтобы формировать тестер с вариантами Makefile и опишите цепочку построения.

6. Если ток удержания тиристора не может быть достигнут с резистором 680 Ом, он безопасен для подключения катода непосредственно к GND и анода непосредственно к VCC на очень короткое время? Ток мог достигнуть больше, чем 100mA. Порт будет поврежден? Что с электропитанием (стабилизатор напряжения)?

7. Проверьте порт в последствии самопроверки!

8. Стабилизаторы напряжения могут быть проверены? (Вход, Выход, GND)

9. Предупреждающее сообщение, если найденное опорное напряжение неприемлемо относительно модели ATmega и VCC.

10. Что о тестере второго поколения с большим ATmega, который включает дифференциальный ADC-порт, больше ﬂash-памяти? Нет никакого ATxmega, у которых есть напряжение питания 5В, только линия ATmega возможна.

11. Идея для нового проекта: версия USB без ЖК-монитора, питание от USB, коммуникация к PC по USB.