Основной экран

1 Проведена опен- шорт калибровка,  после калибровки верхняя строка становится  прописанной обычным шрифтом, без калибровки шрифт инверсный.

Подключен конденсатор  К71-7 10нф 0,5% 250В. 
uRLC-  ручной режим, может  быть AUTO – автоматический. В Режиме  AUTO кроме определение типа элемента и приоритета параметров как в ручном режиме, дополнительно устанавливаеся  оптимальная частота для подключенного элемента-  низкая для дросселей с большой индуктивностью или электролитов с большой емкостью, 1 кГц для резисторов и 100кГц для малых емкостей или индуктивностей.

1к – тестовая частота 1кГц
1,0V- амплитуда тестового сигнала (р-р)

S – схема замещения последовательная (Serial), P (Par)- параллельная  схема замещения

Индикатор батареи.
9,990nF – основной параметр  определяется главный параметр радиоэлемента и выводится первым, для конденсатора – емкость, для резистора- сопротивление. 
Rs –  второй параметр по значимости , последовательное сопротивление конденсатора,

D-  третий параметр, тангенс  диэлектрических потерь конденсатора. 
Все три параметра их порядок расположения и тип    определяются  автоматически, в ручном переключении нет необходимости.
Для индуктивности 3-й параметр – добротность.

Второй экран

(инженерный), переключается удержанием кнопки «влево»

Rs- сопротивление последовательное,

Rp- сопротивление параллельное,

C- емкость,

dU- амплитуда АЦП напряжения,

dI- амплитуда АЦП тока

-89.97* - угол фазы каналов напряжения и тока, отрицательный для конденсатора, положительный для индуктивности, близкий к нулю для резистора.

Z -  полное (комплексное) сопротивление

X – реактивное сопротивление

D – в данном случае тангенс потерь. Может быть добротность

Re% - СКО активной части сопротивления   (среднеквадратичное отклонение) между выборками в цикле измерения,  является индикатором точности измерения,  однако % СКО не является % погрешности

Im%- СКО реактивной части.
R2V0I0- номер  подключенного шунта  и КУ ПГА напряжения и тока, в данном случае шунт 10К, Ку=1, КУ=1