Прошивка  2.0.22 калибровка распространяется на все профили производительности МК

| Элементы/Режимы | Производительный | Эконом | Ультра экономич |
| --- | --- | --- | --- |
| 5мОм | 3.10мом 3,1% | 0 мОм 3,5% | 0мОм 4% |
| 1 Ом 5% | 1,022Ом 0,047% | 1,014 мОм 0,05% | 1,020 Ом 0,05% |
| 100 Ом 0,1% | 100,00 Ом 0,005% | 100,02 0,007% | 100,02 0,007% |
| 1К 0,1% | 1,0001кОМ 0,004% | 1,0001К 0,004% | 1,0001К 0,005% |
| 10К 0,1% | 9,9987кОм 0,003% | 9,9987К 0,004% | 9,9987К 0,005% |
| 100К 0,1% | 99,945 кОм 0,004% | 99,945К 0,006% | 99,939Ком 0,007% |
| 1МОм 5% | 1,0091 МОм 0,032% | 1,0093МОм 0,09% | 1,0092М 0,06% |
| 10МОм 5% | 10,053 МОМ 0,50% | 10,052МОм 0,6% | 10,052Мом 0,45% |
| 100Мом 1% | 101-102МОм 10-12% | 101,5-102М 8% | 101,5- 102М 7-10% |
| 10нФ 0,5% К71-7 | 10,021 нф 0,005% | 10,021нф 0,005% | 10,024нФ 0,010% |

Условия измерения-   1 кгц , 1,5В тест сигнал, калибровка опен- шорт, без лоад,  последовательное замещение до 1МОм затем пар.  В % указан параметр Re% для резисторов и Im%   для конденсатора