Относительно генератора Г3-118.

Далее по схеме Г3-118 из Радиокомпонентов 2-2005.

Минимально замените опер У2 в выходном усилителе на OPA134, стабилитроны в его питании Д15 и Д14 на 15 вольтовые 1N4744A и резисторы R77 и R78 последовательно с ними включённые на 270 ом 0,5W. Шум сразу упадёт дБ на 10-12. Балансировку R79 скорректируйте по даташиту к конкретно применяемому ОУ. Я пробовал туда АД845, ОРА602, АД744, АД842 и т.д. 134-й понравился более других. По шумам в частности, особенно в низкочастотной области.

Конденсаторы электролитические заменить надо все. Это ещё примерно 3дБ шума вниз. Заменять можно и нужно на большие номиналы за исключением цепи "устаканивания" амплитуды. То есть С27, С30, С18, С71 должны остаться тех же величин, что указаны на схеме (50, 20, 10, 10) в сторону округления до ближайших импортных аналогов. (20мкф - 22мкф). Многие неисправные генераторы в этот момент "оживут", кстати. C33 заменить на современный полипропилен 2,2мкф.

В источнике питания надо положить нормальные банки фильтровых конденсаторов. Я положил в последнем генераторе две штуки 22 000 х 63в Самхвы, почти как у Андронникова получилось. Если хорошо подумать, они очень изящно ложатся на место прежних и даже проводки из жгутов расплетать не придётся. Эта мера резко уменьшит количество иголок в выходном сигнале кратных 100Гц.

По-хорошему трансформатор питания надо бы заменить на приличный. Это для тех, кто любит мерять ниже килогерца.

Все стабилитроны надо шунтировать прямо сверху соответствующего напряжения и качества электролитическими конденсаторами, микрофарад 220 Панас FC какой-нибудь вполне подойдёт.
Землю платы регулятора амплитуды надо бы перерулить. Разговор идёт за ногу 4 платы 3.693. Отсоединить от корпуса прибора и отдельным проводом на ногу 2 платы 3.691 Это спорная мера, но в моём случае ещё 1дБ вниз.

Экранировать цепь затвора КП103. Экран землится около полевика.

Заменить некоторые транзисторы. Я говорю за последовательный дифкаскад Т10, Т11 платы 3.691. Подбор Т10 в пару со стоящим Т11 обязателен. Я вместо Т10 КТ312 туда подобрал 2N3904. Во всех перелопаченных мной 118-х генераторах Т4 иТ5 на заводе изготовителе были довольно точно подобраны в пару, очень удивился. То есть там не только водку жрали, но и работали ребята.  Процедура такой замены повлечёт за собой обязательную последующую настройку прибора по минимуму искажений.

В некоторых случаях можно выкусить из схемы резистор R31.

Надо бы ещё резисторы в обратной связи выходного усилителя на другие. А именно. Усилитель 3.692. Резистор R71 на 12К. R74 на 36-47К тут надо искать компромис в каждом конкретном экземпляре генератора между уровнем выходных искажений и положением шумовой полки прибора. R72 компенсатора искажений заменяется перемычкой. После этой процедуры тщательная настройка уровня искажений компенсатором R73 (обычно он всегда по умолчанию вывернут в минимум сопротивления). Резисторы должны быть очень качественными, металлоплёночными, иначе добавим шума. Надо помнить, о каких его величинах идёт речь. Я использовал Holco, точный тип не знаю. 

Уровни и положение ручек управления в режиме получения минимальных искажений. Ручка плавной регулировки уровня всегда в минимуме. Ручка ступенчатого аттенюатора в положении 0дБ. Сигнал снимаем с 600 омного выхода. Во время калибровки прибора подстроечником R67 выставляем 2,12 вольта RMS выходного напряжения и всё. Далее только внешние делители, благо таковые совершенно легко доступны у несчастных пьяниц на радиобазарах.

Заменили, настроили и... - 125дБ на 1 килогерце и -130 остальные гармоники там же. Но это надо настраивать, а мерять у вас в большинстве своём нечем. К сожалению. Сделайте то, что очевидно, прибор устойчивый, при должной аккуратности станет просто лучше.

Замена исправных полевиков КП103 и КП303 - фикция. А вот подстроечники рядом с ними и все остальные на многооборотные Боурнсы поменять бы надо, но это только если есть чем потом поверить прибор.

И никто ещё не отменял наличие в лаборатории нескольких режекторных фильтров из штатного комплекта к генератору. У меня их два.
