1 Способ передачи:

Запрос контроллера CPU.

Ответ блока БОС запрашиваемого прибора БКК-ТК1

2 Скорость передачи – 9,6 кБод (фиксированная).

3 Формат посылки – старт бит, 9 информационных битов, стоп-бит.

4 Запрос контроллера CPU– две непрерывно следующих друг за другом посылки:

- Первая – байт с номером запрашивоемого БКК-ТК1, установленным переключателем в блоке БОС плюс 9-й бит = 1

- Вторая – байт команды, задаваемой ASCII-символом (”0”…”9”) плюс 9-й бит=0

5 Команды рабочей станции оператора :

- ASCII-символ “0” – Нет команды;

- ASCII-символ “1” – Проверка срабатывания БТХ1;

- ASCII-символ “2” – Сброс срабатывания БТХ1;

- ASCII-символ “3” – Проверка срабатывания БТХ2;

- ASCII-символ “4” – Сброс срабатывания БТХ2;

- ASCII-символ “5” – Проверка срабатывания БТХ3;

- ASCII-символ “6” – Сброс срабатывания БТХ3;

- ASCII-символ “7” – Проверка срабатывания всех БТХ;

- ASCII-символ “8” – Сброс срабатывания всех БТХ;

- ASCII-символ “9” – Сброс показаний канала.

6 Предусмотрены две широковещательные команды рабочей станции, предназначаемые всем присутствующим на магистрали БКК-ТК1. Эти команды подаются по широковещательному адресу – первый байт запроса = FF (шестнадцатеричное число).

Широковещательные команды:

- ASCII-символ “7” – Проверка срабатывания всех БТХ

- ASCII-символ “8” – Сброс срабатывания всех БТХ

Примечание: На широковещательный запрос рабочей станции БКК-ТК1 по магистрали не отвечает.

7 Ответ блока БОС запрашиваемого сигнализатора БКК-ТК1 генерируется после паузы длительностью около 2 мс. Ответ состоит из пяти непрерывно следующих друг за другом посылок с информационным байтом и 9-м битом = 0.

7.1 Первый байт ответа – номер БКК-ТК1 на магистрали, установленный переключателем в блоке БСС.

7.2 Второй байт ответа – мантисса отсчета мощности.

7.3 Третий байт ответа – порядок отсчета мощности.

Примечание: Контроллер восстанавливает значение мощности по формуле:

М (мТ/ч)=(мантисса)х10(порядок)

7.4 Четвертый байт ответа – контрольная информация, представленная битами:

- Бит 0 (младший бит): 0 – режим на блоке БНН: “2 из 3-х”,

- 1 – режим на блоке БНН: “ИЛИ”

- Бит 1: 0 – напряжение питания БОС в норме,

- 1 – напряжение питания БОС понижено;

- Бит 2: 0 – нормальная скорость счёта канала,

- 1 – слишком мало импульсов детектора;

- Бит 3: 0 – нормальная скорость счёта канала,

- 1 – слишком много импульсов детектора;

7.5 Пятый байт ответа – контрольная информация, представленная битами:

- Бит 0 (младший бит): 0 – нет срабатывания БТХ1,

- 1 – БТХ1 сработал;

- Бит 1: 0 – нет срабатывания БТХ2,

- 1 – БТХ3 сработал;

- Бит 2: 0 – нет срабатывания БТХ3,

- 1 – БТХ3 сработал;

- Бит 3: 0 – БТХ1 исправен,

- 1 – БТХ1 отказал;

- Бит 4: 0 – БТХ2 исправен,

- 1 – БТХ2 отказал;

- Бит 5: 0 – БТХ3 исправен,

- 1 – БТХ3 отказал;

- Бит 6: 0 – БКК-ТК1на основном электропитании,

- 1 – БТХ1 перешел на резервное питание (Ошибка наверно тут должно быть БКК-ТК1)

- Бит 7(старший бит): 0 – нет сигнала,

- 1 – подан сигнал.